## EVALUACIÓN DE RIESGO
Riesgo | Situación peligrosa | severidad | Frecuencia | Insidiosidad | Perfil | Evitabilidad | Puntaje
Deficiencia en el programa de Gestión de aleras de seguridad | Las deficiencias en el proceso de gestión de alertas pueden hacer que no se corrija un problema conocido del dispositivo, lo que puede provocar daños al paciente. | Riesgo de muerte del paciente | Significativo: más de una cada seis meses | Difícil de identificar | No | No | 100
Configuración incorrecta de alarmas en monitoreo fisiológico | La monitorización puede impedir que el personal se entere de cambios significativos en el estado fisiológico del paciente o sobre problemas con el dispositivo o sistema médico y responder de manera oportuna. | Daño al equipo | Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores | Fácil de identificar | Si | Si | 12.25
Exposición a fluidos corporales o contaminantes microbiológicos | Dispositivos pueden permaneces contaminados después de la limpieza. | Posible lesión del paciente o el operador | Moderado: una cada 6-9 meses | Fácil de identificar | Si | Si | 38.75
Descarga de batería. | Si no se dispone de un dispositivo o una fuente de energía alternativos, podrían producirse lesiones graves o la muerte, especialmente si el equipo es necesario para salvar o mantener la vida. | Tratamiento inapropiado o error de diagnóstico | Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores | Medianamente identificable | Si | Si | 28.35
Exposición de los dispositivos médicos a agentes de limpieza incompatibles o métodos de limpieza no aprobados. | La limpieza inadecuada puede provocar deterioro prematuro, residuos superficiales, falla electrónica o de fuentes de alimentación. | Posible lesión del paciente o el operador | Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores | Fácil de identificar | Si | Si | 29.75
Información incorrecta durante la medición | Error de medición, sin detección del usuario o administración de cantidades incorrectas al paciente. | Sin riesgo significativo identificado | Significativo: más de una cada seis meses | Fácil de identificar | Si | Si | 15.5
Perdida de tuercas, pernos y tornillos que mantienen unidos los componentes | Si no se reparan o sustituyen las fijaciones mecánicas sueltas o ausentes, pueden producirse consecuencias graves: Los dispositivos pueden volcarse, caerse, derrumbarse o desplazarse durante su uso. | Sin riesgo significativo identificado | Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores | Fácil de identificar | Si | No | 28.25
Disposición incorrecta de la conexión electrónica de los dispositivos médicos. | Una conexión electrónica inadecuada puede provocar sobrecalentamiento, degradación del cable y en situaciones mas graves, generar incendios eléctricos que podrían dirigirse a otro sistema y provocar problemas mayores. | Sin riesgo significativo identificado | Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores | Fácil de identificar | Si | Si | 3.5
Indice de Riesgo | [6 empty] | 32.0438

## REFERENCIAS RIESGO
Criterio | Ponderación | Respuesta | Puntaje
severidad | Riesgo de muerte del paciente = 100 Posible lesión del paciente o el operador = 80 Tratamiento inapropiado o error de diagnóstico = 60 Daño al equipo = 40 Sin riesgo significativo identificado = 20 | Riesgo de muerte del paciente | 100
|  | Posible lesión del paciente o el operador | 80
|  | Tratamiento inapropiado o error de diagnóstico | 60
|  | Daño al equipo | 40
|  | Sin riesgo significativo identificado | 20
Frecuencia | Significativo: más de una cada seis meses = 100 Moderado: una cada 6-9 meses = 80 Usual: una cada 9-18 meses = 60 Mínimo: una cada 18-30 mese = 40 Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores = 20 | Significativo: más de una cada seis meses | 100
|  | Moderado: una cada 6-9 meses | 80
|  | Usual: una cada 9-18 meses | 60
|  | Mínimo: una cada 18-30 meses | 40
|  | Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores | 20
Insidiosidad | Difícil de identificar = 100 Medianamente identificable = 50 Fácil de identificar = 1 | Difícil de identificar | 100
|  | Medianamente identificable | 50
|  | Fácil de identificar | 1
Perfil | Se ha publicado en medios? | Si | 1
|  | No | 100
Evitabilidad | ¿Se han diseñado planes para la prevención del riesgo en este equipo? | Si | 1
|  | No | 100
Clasificación por riesgo sanitario | Clasificación de DM por riesgo, Decreto número 4725 de 2005 | I | 1
|  | IIA | 34
|  | IIB | 68
|  | III | 100
Terapéutica | Puntaje según función del equipo | Apoyo vital | 100
|  | Cirugía y cuidados intensivos | 90
|  | Fisioterapia y tratamiento | 80
Diagnóstico |  | Control de cirugía y cuidados intensivos | 70
|  | Control fisiológico adicional y diagnóstico | 60
Analítico |  | Análisis del laboratorio | 50
|  | Accesorios del laboratorio | 40
|  | Computadoras y afines | 30
Otros |  | Relacionados con el paciente y otros | 20
Mantenimientos correctivos en el último año | Hasta 2 = 0 Entre 3 y 7 = 50 Más de 8 = 100 | Ninguno | 1
|  | Hasta 2 | 30
|  | Entre 3 y 7 | 65
|  | Mas de 8 | 100
Ha tenido eventos adversos asociados | No = 0 menos de 2 = 1 3 ó más = 2 | No | 0
|  | Menos de 2 | 50
|  | 3 o más | 100

## Referencia (hidden)
Criterio | Ponderación | Respuesta | Puntaje
severidad | Riesgo de muerte del paciente = 100 Posible lesión del paciente o el operador = 80 Tratamiento inapropiado o error de diagnóstico = 60 Daño al equipo = 40 Sin riesgo significativo identificado = 20 | Riesgo de muerte del paciente | 100
|  | Posible lesión del paciente o el operador | 75
|  | Tratamiento inapropiado o error de diagnóstico | 50
|  | Daño al equipo | 25
|  | Sin riesgo significativo identificado | 0
Frecuencia | Significativo: más de una cada seis meses = 100 Moderado: una cada 6-9 meses = 80 Usual: una cada 9-18 meses = 60 Mínimo: una cada 18-30 mese = 40 Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores = 20 | Significativo: más de una cada seis meses | 100
|  | Moderado: una cada 6-9 meses | 80
|  | Usual: una cada 9-18 meses | 60
|  | Mínimo: una cada 18-30 meses | 40
|  | Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores | 20
Insidiosidad | Difícil de identificar = 100 Medianamente identificable = 50 Fácil de identificar = 1 | Difícil de identificar | 100
|  | Medianamente identificable | 50
|  | Fácil de identificar | 1
Perfil | Se ha publicado en medios? | Si | 1
|  | No | 100
Evitabilidad | ¿Se han diseñado planes para la prevención del riesgo en este equipo? | Si | 1
|  | No | 100
Clasificación por riesgo sanitario |  | I | 1
|  | IIA | 34
|  | IIB | 68
|  | III | 100
Terapéutica |  | Apoyo vital | 100
|  | Cirugía y cuidados intensivos | 90
|  | Fisioterapia y tratamiento | 80
Diagnóstico |  | Control de cirugía y cuidados intensivos | 70
|  | Control fisiológico adicional y diagnóstico | 60
Analítico |  | Análisis del laboratorio | 50
|  | Accesorios del laboratorio | 40
|  | Computadoras y afines | 30
Otros |  | Relacionados con el paciente y otros | 20
Mantenimiento correctivos en el último año | Hasta 2 = 0 Entre 3 y 7 = 50 Más de 8 = 100 | Ninguno | 1
|  | Hasta 2 | 30
|  | Entre 3 y 7 | 65
|  | Mas de 8 | 100

## PONDERACIÓN
Criterio | Puntaje
severidad | 35%
Frecuencia | 15%
Insidiosidad | 15%
Perfil | 10%
Evitabilidad | 25%

## Ponderación (hidden)
Criterio | Puntaje
Clasificación por riesgo sanitario | 15%
Puntuación por función del equipo | 15%
Mantenimiento correctivos en el último año | 25%
Indice de Riesgo | 45%