## ANGIOSUR
Condiciones específicas que se requieren para la habilitación y funcionamiento de consulta externa, hospitalización y hemodinamia
Área | Estándar | Criterio | Característica |  | Observación |  | Link consulta | Contacto directo | Comentario
GENERAL | Talento humano | Cantidad necesaria de talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados y prestados, de acuerdo con la capacidad instalada, la relación entre la oferta y demanda, la oportunidad en la prestación, tiempo de la atención y el riesgo en la atención
| Infraestructura | Ambiente de aseo de uso exclusivo
Tanque de almacenamientode agua para el consumo humano que garantice como mínimo una reserva de 24 horas de servicio continuo, calculando con base en el consumo de 600 lt por cama/camilla al día
|  | Ascensor o rampa | La cabina de los ascensores debe tener las dimensiones interiores mínimas de 2.20 de profundidad y de 1.20 ancho, que garanticen el traslado seguro de los pacientes
Las áreas y ambientes de todos los servicios de salud cuentan con ventilación natural o artificial
Cuenta con suministro de agua, energía eléctrica, conexión a la red de alcantarillado y sistemas de comunicaciones
Planta eléctrica
Las áreas de circulación están libres de obstáculos de manera que permitan la movilización de pacientes, talento humano, usuarios y equipos biomédicos
Los ambientes y áreas que hagan parte de cualquier servicio de salud, deben permitir la instalación y movilización de equipos biomédicos y personal necesarios para la atención del paciente en condiciones de rutina o de emergencia
Cada uno de los pisos o niveles de la edificación cuenta con señalización y planos indicativos de las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visible al público en general
Procedimientos bajo sedación fuera de salas de cirugía, tiene disponibilidad de área o ambiente para la recuperación de pacientes que puede ser la misma área o ambiente donde se realiza el procedimiento, garantizando la privacidad del usuario
|  | Licencia de práctica médica de radiación ionizante vigente expedida por la entidad competente |  |  | Expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social |  | https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/radiaciones-ionizantes.aspx
Concepto sanitario que dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente en aspectos tales como agua para consumo humano, gestión de residuos, control de vectores, orden y aseo, condiciones locativas, entre otros
|  | Puesto de enfermería Área con dimensión variable | Superficie de trabajo
Permitela monitorización permanente de los pacientes o sistemas alternativos para su visualización
Cuenta con alarma o sistema de llamado de enfermería, donde se requiera
|  | Ambiente o área de trabajo limpio, que cuenta con: | Mesón de trabajo
Área para el almacenamiento y aislamiento de medicamentos
Lavamanos
|  | Ambiente de trabajo sucio, que cuenta con: | Mesón de trabajo con poceta
Lavamanos
Área o ambiente para el depósito de equipos biomédicos con dimensión variable de acuerdo con las necesidades
Área o ambiente para depósito de ropa limpia de dimensión variable de acuerdo con las necesidades del servicio
Ambiente para depósito de ropa sucia, con dimensión variable de acuerdo con las necesidades del servicio
Lavapatos
|  | Baño, cuenta con: | Sanitario
Lavamanos
Ducha
Alarma o sistema de llamado, donde se requiera
Puertas corredizas o con apertura hacia el exterior
|  | Unidad sanitaria, cuenta con: | Sanitario
Lavamanos
|  | Unidad sanitaria adaptada para personas con movilidad reducida, cuenta con: | Sanitario
Lavamanos
Dimensiones que permita el desplazamiento del paciente y maniobra en su interior, las puertas tienen un ancho que permite el fácil acceso de pacientes en sillas de ruedas
Puertas corredizas o con apertura hacia el exterior
Accesorios que facilite la accesibilidad, movilidad y seguridad del usuario
Alarma o sistema de llamado
|  | Sala de espera: | Ambiente o área con dimensión variable de acuerdo al servicio o servicios, independiente de las áreas de circulación, que cuenta con ventilación e iluminación natural y/o artificial
Disponibilidad de unidades sanitarias discriminadas por sexo
Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y responden a un proceso dinámico de acuerdo con los servicios prestados
|  | Los pisos deben ser resistentes a factores ambientales, deben ser continuos, antideslizantes, impermeables, lavables, sólidos, resistentes a procesos de lavado y desinfección | Cuando se tengan dilataciones y juntas, estas deben ser selladas de manera que ofrezcan continuidad de la superficie
Los cielo rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, lavables, sólidos, resistentes a factores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua
|  | Areas donde se requieran procesos de limpieza y asepsia más profundos | La unión entre paredes o muros y el piso debe ser en media caña, evitando la formación de aristas o de esquinas
| Dotación dispositivos médicos | Dispositivo médico (cada uno) | Nombre del equipo biomédico
Descripción
Marca del dispositivo
Serie
Modelo
Presentación comercial
Registro sanitario vigente o permiso de comercialización expedido por el Invima.
Clasificación por riesgo
Vida útil
|  | Programa de mantenimiento preventivo | Debe incluir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el fabricante o protocolo de mantenimiento que tenga definido el prestador
Hoja de vida del los equipos biomédicos, con los registros de los mantenimientos preventivos y correctivos
Programa de capacitación en el uso de dispositivos médicos
La dotación de los servicios de salud está en concordancia con lo definido por el prestador en el estándar de procesos prioritarios
La suficiencia de equipos biomédicos está relacionada con la frecuencia de uso de los mismo, incluyendo los tiempos del proceso de esterilización, cuando aplique
El mantenimiento de los equipos biomédicos es ejecutado por el talento humano profesional, tecnólogo o técnico en áreas relacionadas
En los sistemas centralizados de gases medicinales, se realiza el mantenimiento a los componentes del sistema por el personal capacitado por el fabricante
|  | Todos los carros de Paro cuentan con | Desfibrilador bifásico con sistema de visualización integrado, capacidad de cardioversión, marcapasos transcutáneo y paletas para adultos Resucitador pulmonar manual Aspirador o sistema de vacío Monitor de signos vitales con accesorios que cuenta como mínimo con: Trazado electrocardiográfico si no está incorporado en el desfibrilador, presión no invasiva, saturación de oxígeno que puede estar integrado en el monitor o externo, batería, laringoscopio con hojas rectas y curvas Medicamentos, dispositivos médicos e insumos
|  | Cuentan con equipos de telecomunicaciones de doble vía y conectividad | Para notificar a la Red de Donación y Trasplantes sobre la existencia de un posible donante
| Procesos prioritarios | Política de seguridad del paciente | Acorde con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
Actividades encaminadas a gestionar la seguridad del paciente
Comité o instancia que orienta y promueve la política de seguridad del paciente, el control de infecciones y la optimización del uso de antibióticos
|  | Adopción, realización y documentación | Correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales |  | Incluye como mínimo: nombre completo y número de identificación
Gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes que incluyan enfoques diferenciales
|  |  | Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud |  | Incluye protocolo de higiene de manos o higienización con soluciones a base de alcohol
Detectar, analizar y gestionar eventos adversos
Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado
Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos
Prevenir y reducir la frecuencia de caídas
Prevenir úlceras por presión
Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, en los servicios donde aplique
|  | Promover la cultura de seguridad del paciente que involucra a todo el personal de manera sistemática con un enfoque educativo | Capacitación del personal en el tema de seguridad del paciente y en los principales riesgos de la atención
Actividades donde se ilustra al paciente y sus allegados en el autocuidado de su seguridad
|  | Información documentada de las actividades y procedimientos que se realizan en el servicio acordes con su objeto, alcance y enfoque diferencial | Mediante guías de práctica clínica- GPC, procedimientos de atención, protocolos de atención y otros |  | La información incluye talento humano, equipos biomédicos, medicamentos y dispositivos médicos e insumos requeridos
|  | La información documentada es conocida mediante acciones de formación continua por el talento humano encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el talento humano en entrenamiento | Existe evidencia de la socialización.
|  | Las guías de práctica clínica y protocolos a adoptar son en primera medida los que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social | En caso de no estar disponibles, o si existe nueva evidencia científica que actualice algunas de las recomendaciones de las guías de práctica clínica o requerimientos de los protocolos, se adapta o desarrolla guías de práctica clínica o protocolos basados en evidencia científica, publicados nacional o internacionalmente
|  | Guías de práctica clínica a adoptar o desarrollar | De acuerdo con las patologías más frecuentes
Información documentada de la adopción, adaptación o desarrollo de guías práctica clínica o protocolos basados en evidencia científica
Información documentada para manejo de enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles, a los cuales se determine el manejo del dolor y cuidado paliativo
|  | Información documentada | Detección, prevención y disminución del riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiológico
Aseo, limpieza y desinfección de áreas y superficies
Procedimiento de reanimación cerebro cardio pulmonar, en los servicios donde se realice
Acciones para prevenir las flebitis infecciosas, químicas y mecánicas en los servicios donde se realicen procedimientos de venopunción
Aspectos de bioseguridad acordes con las condiciones y características del servicio
Descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos corporales
Manejo de gases medicinales que incluya como mínimo la atención de emergencias y sistema de alarma, cuando se utilicen
|  | Contrato de proceso de esterilización con un tercero | Cuenta con un contrato, convenio o acuerdo escrito entre las partes, el cual debe incluir como mínimo las características de calidad de los productos, la supervisión del estado de las instalaciones y la aplicación de los procedimientos del tercero para realizar el proceso |  | El prestador de servicios de salud es el responsable de garantizar la esterilidad y el desempeño del producto final
Definir los procedimientos que garanticen el cumplimiento del no reúso de dispositivos médicos cuando el fabricante así lo haya establecido
|  | Reúso: información documentada | Los procedimientos, para el reprocesamiento y control de calidad que demuestren la eficacia, desempeño y esterilidad del producto
Acciones de seguimiento a través de los comités de infecciones, de seguridad del paciente y del programa de tecnovigilancia, que garanticen que el dispositivo no ha perdido la eficacia y desempeño para el cual fue diseñado, ni exponga al riesgo de infecciones o complicaciones al usuario
|  | Para la referencia de pacientes,se cuenta con la siguiente información documentada: | Estabilización del paciente antes del traslado
Medidas para el traslado
|  |  | Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado | Diligenciamiento del formato de referencia de pacientes
Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente
Resumen de historia clínica
Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso (software, correo, entre otros)
Talento humano que debe responsabilizarse de cada una de las etapas del proceso
|  | Procedimientos de sedación fuera del área de cirugía | Realizar la sedación
Definición de la atención por médico especialista en anestesiología cuando se identifiquen riesgos para el paciente relacionados con la sedación
Manejo de emergencias
|  |  | Seguimiento al riesgo, que incluya fichas técnicas de indicadores de complicaciones terapéuticas y medicamentosas, relacionadas con la sedación, medición, seguimiento y planes de mejoramiento |  | Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y hasta el momento del egreso del paciente
|  |  | Lista de chequeo, consignada en la historia clínica del paciente, que incluya: | Evaluación de la vía aérea
Determinación del tiempo de ayuno
Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria
Registro de las variables hemodinámicas y respiratorias, a intervalos regulares
Observación bajo la supervisión del profesional que realiza la sedación
Recomendaciones de egreso suministradas al acompañante o acudiente
Guía de práctica clínica para el uso de componentes sanguíneos
|  | Servicios de salud de consulta externa | Documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de las víctimas de violencias sexuales
Documento que dé cuenta la conformación del equipo institucional para la atención integral en salud para las víctimas de violencias sexuales
Información documentada de las condiciones de almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, uso y custodia de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos contenidos en los kits de derrames de medicamentos, ataque con agentes químicos y de violencias sexuales, según su contenido
|  | Los servicios de hospitalización, hospitalización de paciente crónico con y sin ventilador y del grupo quirúrgico, cuentan con: | Manejo de la enfermedad cerebro vascular
Manejo del Trauma Craneoencefálico
Detección de donantes de componentes anatómicos
Mantenimiento del donante de componentes anatómicos
| Historia clínica | Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de historia clínica | Todos los pacientes atendidos cuentan con historia clínica
|  | Procedimientos para utilizar una historia única y para el registro de entrada y salida de historias del archivo físico | Un mecanismo para unificar la información de cada paciente y su disponibilidad para el equipo de salud
Los medios electrónicos para la gestión de la historia clínica garantizan la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de registrar en ésta y en otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar los datos una vez se guarden los registros
|  | Las historias clínicas cuentan con los componentes y los contenidos mínimos definidos en la normatividad que regula la materia | Ley 2015 del 2020 |  |  |  | https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202015%20DEL%2031%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
La historia clínica y los registros asistenciales se diligencian en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas
Cada anotación lleva la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma
El diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica se realiza simultánea o inmediatamente después de la atención en salud
La historia clínica y demás registros son conservados en archivo único garantizando la custodia y confidencialidad de los documentos o registros protegidos legalmente por reserva
|  | Procedimiento de consentimiento informado | Incluye mecanismos para verificar su aplicación, para que el paciente o su responsable, aprueben o no documentalmente, el procedimiento e intervención en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones del acto asistencial
|  | Los mecanismos electrónicos, ópticos o similares para generar, recibir, almacenar, o disponer datos de la historia clínica y para conservarlos, debe cumplir con características de: autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad del documento | Documento firmado por un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente, certificando que el mecanismo usado por el prestador cumple con la normatividad
Registro de donantes detectados
Registro de consulta del documento de voluntad anticipada de todos los pacientes fallecidos
Registros en la historia clínica de la información sobre el proceso de donación efectuado por los profesionales de salud inscritos ante el Instituto Nacional de Salud
| Medicamentos, dispositivos médicos e insumos | Registros con la información de todos los medicamentos | Principio activo
Forma farmacéutica
Concentración
Lote
Fecha de vencimiento
Presentación comercial
Unidad de medida
Registro sanitario vigente o permiso de comercialización expedido por el Invima
|  | Los dispositivos médicos de uso humano cuentan con: | Descripción
Marca del dispositivo
Serie (cuando le aplique)
Presentación comercial
Registro sanitario vigente o permiso de comercialización expedido por el Invima
Clasificación por riesgo
Vida útil
Lote
Fecha de vencimiento
|  | Reactivos de diagnóstico in vitro, cuentan con: | Nombre
Marca
Presentación comercial
Registro sanitario vigente o permiso de comercialización expedido por el Invima
Clasificación del riesgo santario
Vida útil, cuando aplique
Fecha de vencimiento y lote
|  | Información documentada de los procesos generales, para: | Selección
Adquisición
Transporte
Recepción
Almacenamiento
Conservación
Control de fechas de vencimiento
Control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío
Distribución
Dispensación
Devolución
Disposición final
Seguimiento al uso de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, medicamentos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro; así como de los demás insumos asistenciales que se utilicen, incluidos los que se encuentran en los depósitos o almacenes
|  | Información documentada de la planeación y ejecución de los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia | Garantizar el seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro
|  | Reservas de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, medicamentos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, y demás insumos asistenciales, debe garantizar que se almacenen en condiciones apropiadas de temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad de acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante o el banco del componente anatómico | Contar con instrumento para medir humedad relativa y temperatura y evidencia su registro, control y gestión
|  | Protocolo de lavado de manos o higienización | Se cuenta con los insumos de aseo, limpieza y secado que garanticen su cumplimiento
|  | La suficiencia de dispositivos médicos | Teniendo en cuenta: frecuencia y tiempos del proceso de esterilización
|  | Paquete para el manejo de derrames y rupturas de medicamentos | Ubicado en un lugar de fácil acceso, visible y con adecuada señalización, disponible para su uso en los servicios y ambientes donde se requieran |  | El prestador de servicios de salud define su contenido de acuerdo con los medicamentos utilizados y lo sugerido por el fabricante en las fichas técnicas
Mantener condiciones de almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, uso y custodia de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos contenidos en los carros de paro
| Interdependencia | Servicio de interdependencia contratado | Contrato o acuerdo escrito, en el que se establezca que el servicio interdependiente apoya el servicio principal | Calidad en la entrega de los productos
Procedimientos documentados de atención en cada servicio independiente
Tiempos de entrega de los productos
Supervisión al contratista que garantice la seguridad del resultado del producto contratado
CONSULTA EXTERNA | Talento Humano | Medico especialista en cardiología | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantías Tarjeta profesional ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital Avanzado Carnet de vacunas, incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Póliza de responsabilidad civil médica Examen de ingreso (si aplica) |  | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
|  | Médico especialista en neurología | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantias Tarjeta profesional ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital Avanzado Carnet de vacunas, incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Póliza de responsabilidad civil médica Examen de ingreso (si aplica) |  | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
| Infraestructura | Consultorio con mínimo 10 mt2
Área para entrevista
Área de examen
|  | Unidad sanitaria (no se exige si se cuenta con lavamanos) | Lavamanos
Sanitario
Lavamanos. (No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria)
Áreas separadas entre si por barrera física fija o móvil
Dimensiones que permita el desplazamiento del paciente y maniobra en su interior
Puertas con un ancho que permite el fácil acceso de pacientes en sillas de ruedas
Ventilación e iluminación natural y/o artificial
Los pisos, las paredes y los techos están recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección
|  | Dotación infraestructura | Silla para profesional
Dos sillas para paciente y acompañante
Escritorio
Equipo de cómputo completo
|  | Disponibilidad | Sala de espera
Mínimo una (1) unidad sanitaria de uso mixto, apta para personas con movilidad reducida
Mínimo una (1) unidad sanitaria discriminada por sexo
Ambiente con dimensión variable, para educación de la salud
| Dotación dispositivos médicos | Camilla fija | Estructura tubular con tapones plásticos en los extremos tipo divan con puntas redondeadas Capacidad de peso 150 kg Colchoneta material resistente y fácil limpieza |  | Empresas proveedoras | Los Pinos | https://lospinos-sa.com/corporativo/ | asesorantioquia@lospinos-sa.com
[6 empty] | Mubi | https://www.mubimedical.com/
|  | Escalerilla | Dos pasos, con tubos redondos y tapones de plásticos, pasos recubiertos con material antideslizante, Fácil limpieza y de material anticorrosivo |  | Empresas proveedoras | Sumel | https://sumel.net/
[6 empty] | Dispromedics | https://www.dispromedics.com/
|  | Tensiómetro para adulto | Pared | Soporte a la pared Rango de medición de 0 a 300 mmHg Exactitud de medición de +-3mmHg División de escala de 2 mmHg o menor Manguera que une la perilla con el brazalete con longitud de 20 cm o más Brazaletes de tela reutilizable con sujetador tipo Velcro, de fácil lavado y desinfección, fabricados en tela no conductiva Canastilla para guarda brazalete y mangueras | Empresas proveedoras | Impormedical | https://impormedical.com.co/ | mercadeo@afamedical.com
|  |  | Portátil | Estuche protector para guardar y transportar el equipo Rango de medición de 0 a 300 mmHg Exactitud de medición de +-3mmHg División de escala de 2 mmHg o menor Cubierta del manómetro anti impacto Brazalete adulto de tela reutilizable con sujetador tipo Velcro, de fácil lavado y desinfección, fabricados en tela no conductiva |  | Pimédica | https://pimedica.com/ | mroldan@pimedica.com
|  | Fonendoscopio para adulto | Tubo flexible en forma de “Y”, con longitud mínima de 50 cm Pieza receptora en forma de campana de mínimo 3 cm de diámetro Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia, (entre 20 y 500 Hz) con baja distorsión del sonido Alta sensibilidad acústica Olivas ergonómicas y lavables |  | Empresas proveedoras | Afa Medical World | https://www.worldmedical.com.co/ | mercadeo@afamedical.com
[6 empty] | Biosuministros | https://biosuministros.com/
|  | Equipo de órganos de los sentidos | Pared | Transformador de pared, con dos cables en espiral extensibles y dos mangos para el oftalmoscopio y otoscopio Encendido automático al retirar el mango de su base Control de intensidad de luz Oftalmoscopio de Luz halógena o de xenón Mínimo 2 filtros Mínimo 28 lentes para dioptrías de -25 a +40 Otoscopio de luz halógena o de xenón Mínimo 4 espéculos reutilizables | Empresas proveedoras | Tienda Medica | https://www.tiendamedica.com.co/
|  |  | Portátil | Estuche resistente Acabado estriado para mejor agarre Control de intensidad de luz Baterías alcalinas recargables Oftalmoscopio de luz halógena o de xenón Mínimo 2 filtros. Mínimo 28 lentes para dioptríasde -25 a +40 Cabezal intercambiable Otoscopio de luz halógena o de xenón Mínimo 4 espéculos reutilizables |  | Impormedical | https://www.impormedical.com.co/ | mercadeo@afamedical.com
|  | Martillo de reflejos | Con mango cromado o acero inoxidable, sólido Con Cabeza de caucho |  | Empresas proveedoras | GMD | https://gmd.com.co/
[6 empty] | Todo salud | https://www.todosalud.com.co/
|  | Tallímetro | Rango de medición mínimo de 70cm hasta 200 cm Resolución mínima de 0.5 cm |  | Empresas proveedoras | Suministros Médicos | https://suministrosmedicos.co/ | ventas@suministrosmedicos.co
[6 empty] | Surtido Médico | https://surtidormedico.com/
|  | Cinta métrica | Sistema de anclaje Largo mínimo de 150 cm Carcasa fácil limpieza |  | Empresas proveedoras | Suministros Médicos | https://suministrosmedicos.co/ | ventas@suministrosmedicos.co
[6 empty] | Surtido Médico | https://surtidormedico.com/
|  | Báscula grado médico | Antideslizante, sólido y estable Fabricada en material metálico con protección antioxidante Ajuste automático a cero |  | Empresas proveedoras | Insuclin | https://insuclin.com/ | info@insuclin.co
[6 empty] | Lm Instruments SA | https://www.lminstruments.com.co/
|  | Termómetro | Digital con pantalla Rango de medición de 0-50°C Precisión de +/- 0.1°C Tiempo de respuesta menor a 60 segundos Apagado automático Indicador del estado de la batería |  | Empresas proveedoras | Tecnomedica | https://www.tecnomedica.com.co/ | contacto@tecnomedica.com.co
[6 empty] | Imcolmedica SA | https://imcolmedica.com.co/
|  | Sistema de visualización de imágenes diagnósticas según la tecnología utilizada por el prestador | DICOM es un estándar mundial para la transmisión y el almacenamiento de imágenes médicas |  | Programas que permiten la visualización de las imágenes | Visores Dicoml, PACS y RIS | https://www.imaios.com/es/Imaios-Dicom-Viewer
https://www.postdicom.com/es
https://www.microdicom.com/
| Procesos prioritarios | Información al paciente sobre | Preparación
Recomendaciones post Cita
Controles
Posibles complicaciones
| Historia clínica | Historia clínica (cronologicamente)
Consentimiento informado
| Medicamentos, dispositivos médicos e insumos | Medicamentos | Principio activo
Forma farmacéutica
Concentración
Lote
Fecha de vencimiento
Presentación comercial
Unidad de medida
Registro sanitario vigente
| Interdependencia |  | No aplica
HOSPITALIZACIÓN
| Talento humano | Médico general, internista, cardiólogo y neurólogo | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantías Tarjeta profesional ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital Avanzado Carnet de vacunas incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Póliza de responsabilidad civil médica Examen de ingreso Certificación vigente de aprobación de la evaluación de competencias esenciales para el cuidado del donante |  | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
|  | Jefe enfermería | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantías Tarjeta profesional ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital Avanzado Carnet de vacunas incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Examen de ingreso |  | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
|  | Auxiliar de enfermería | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantías ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital básico Carnet de vacunas, incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Examen de ingreso |  | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
|  | Disponibilidad | Profesional de fisioterapia o terapia respiratoria | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantias Tarjeta profesional ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital básico Carnet de vacunas incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Examen de ingreso (si aplica) | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
Profesional de nutrición o dietetica
|  |  | Profesional de la psicología | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantías Tarjeta profesional Carnet de vacunas, incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Examen de ingreso (si aplica) | Tarjeta profesional del Psicólogo |  | http://sara.colpsic.org.co
| Infraestructura | Ascensores | La cabina debe tener las dimensiones interiores mínimas de 2.20 de profundidad y de 1.20 de ancho
|  | Escaleras o rampas | Piso uniforme y de material antideslizante o con elementos que garanticen esta propiedad en todo su recorrido
Pasamanos a uno o ambos lados y con protecciones laterales hacia espacios libres
Suministro de agua, energía eléctrica, conexión a la red de alcantarillado y sistemas de comunicaciones
Sala de procedimientos
Estación de enfermería
Área para estacionamiento de camillas y silla de ruedas
|  | Habitaciones individuales o multiples con: | Lavamanos, sanitario, ducha, área de guardarropa y sistema de llamado por cama
Área mínima de 16 m2
Habitación múltiple con capacidad máxima de 4 camas, con área libre mínima de 7 m2 por cama, separadas con barrera física fija o móvil
Las puertas de acceso deben permitir el paso y giro de camillas y sillas de ruedas
El ambiente donde esté ubicado el sanitario y la ducha debe permitir el fácil desplazamiento del paciente y contar con sistema de llamado de enfermería audible y visible
|  | Habitación para aislados con: | Antecámara a manera de filtro, con lavamanos
La presión del aire acorde con la patología del paciente
Baño
Área de guardarropa
|  | Consola | Salida de gases, tomas corrientes, llamado de enfermería, iluminación, soporte para monitores
|  | Disponibilidad | Sala de visitas
Unidades sanitarias discriminadas por sexo
Ambiente para almacenamiento y distribución de alimentos
Ambiente para la preparación de fórmulas artificiales y extracción de leche materna
|  | Dotación infraestructura | Silla
Asiento para acompañantes
Mesa de noche
Mesa para alimentos
| Dotación dispositivos médicos | Cama hospitalaria | Barandas laterales de seguridad Control de altura y de movimiento Posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso Mínimo 4 planos Protección contra choques en las cuatro esquinas Soporte de peso mínimo de 150 Kg Soporte para atril Ganchos para bolsas de soluciones Colchón antiescaras, no inflamable, lavable y espuma de alta densidad. Móvil con ruedas que no conduzcan la electricidad, con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas En material resistente al uso y a la corrosión |  | Empresas proveedoras | Los Pinos | https://lospinos-sa.com/corporativo/ | asesorantioquia@lospinos-sa.com
[6 empty] | Mubi | https://www.mubimedical.com/
|  | Monitor de signos vitales | Pantalla TFT ó LCD Detección de marcapasos Sincronismo con desfibrilador y protección contra descarga Batería recargable con duración mínima de 2 horas Software de operación totalmente en español Posibilidad de conectarse a central de monitoreo ECG de mínimo 6 derivaciones Saturación de oxígeno: 70-100%, con resolución mínima del 1% y exactitud al menos de ±3% Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm y exactitud al minimo de ± 5 lpm Temperatura: 0-50°C, resolución mínima de 0.1 °C Presión no invasiva: Adulto 0-300mmHg Alarmas visibles y audibles cuando: Los parámetros sean inferiores o superiores a la medida normal, apnea, arritmia, accesorios mal conectados o desconectados, batería baja |  | Empresas proveedoras | Draeger Colombia | https://www.draeger.com/es_csa/Locations/Colombia#medical-products-portfolio
[6 empty] | Bimedco | https://www.bimedco.com/
|  | Oxímetro (si no se encuentra incluido en el monitor de signos vitales) | Rangos de medición de SpO2: 0-100% , Pantalla TFT o LCD Visualización numérica de la medición Visualización de la onda pletismográfica de SpO2. Sensor tipo dedal Tiempo de respuesta menor a 5 segundos Función de apagado automático, Permite sensado de pacientes en movimiento o con baja perfusión. Exactitud: SpO2 +-2% Alarmas visibles y audibles: aumento o descenso de la SpO2, batería baja, sensor desconectado o en mal estado |  | Empresas proveedoras | Datamedic Colombia SAS | https://datamedic.com.co/
[6 empty] | Imcolmedica SA | https://imcolmedica.com.co/
|  | Aspirador de secreciones | Portátil | Reservorios con tapa Sistema de seguridad que evite el retorno de fluidos Rango de capacidad de 3 - 4 L Válvula para regular el nivel de succión Vacuómetro integrado Tubo de conexión a paciente de mínimo 3 m Filtro hidrofóbico y antibacteriano Material resistente a la corrosión y al lavado en autoclave | Empresas proveedoras | Atmedicas | http://www.atmedicas.com/ | alexander.ventas@atmedicas.com
|  |  | Punto de red central con regulador |  |  | Todo gas SA | https://todogas.com.co/
|  | Bomba de infusión | Soporte para bomba Uno a dos canales de infusión Rango de flujo 0.1 a 1000 mL/h Resolución mínima de 0.1 mL/h Rango de volumen a infundir: 1-10000mL Micro y macro infusiones Exactitud mínima 3% Flujo MVA menor de 3mL/h Infusión por:Flujo/Volumen, Tiempo/Volumen, Gotas/Volumen, Peso/Volumen Sensor de goteo Función de purga Función de autodiagnóstico Software de manejo totalmente en español Librería de medicamentos Bloqueo de panel de control Protección contra libre flujo Sistema de seguridad de aire en la línea Batería con duración mayor a 6 horas Visualización del flujo, volumen total y volumen infundido Alarmas audibles y visibles:Línea ocluida , contenido vacío, infusión completa, puerta abierta, batería sin carga |  | Empresas proveedoras | Soporte Vital | https://soportevital.tech/bombas-infusion
[6 empty] | B. Braun medical SA | https://www.bbraun.co/es.html
|  | Tensiómetro para adulto | Estuche protector para guardar y transportar el equipo Rango de medición de 0 a 300 mmHg Exactitud de medición de +-3mmHg División de escala de 2 mmHg o menor Cubierta del manómetro anti impacto Brazalete adulto de tela reutilizable con sujetador tipo Velcro, de fácil lavado y desinfección, fabricados en tela no conductiva |  | Empresas proveedoras | Impormedical | https://impormedical.com.co/ | mercadeo@afamedical.com
[6 empty] | Pimedica | https://pimedica.com/ | mroldan@pimedica.com
|  | Disponibilidad | Fonendoscopio Adulto | Tubo flexible en forma de “Y”, con longitud mínimo de 50 cm Pieza receptora en forma de campana de mínimo 3 cm de diámetro Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia, (entre 20 y 500 Hz) con baja distorsión del sonido Alta sensibilidad acústica Olivas ergonómicas y lavables | Empresas proveedoras | Afa Medical World | https://www.worldmedical.com.co/ | mercadeo@afamedical.com
[6 empty] | Biosuministros | https://biosuministros.com/
|  |  | Glucómetro | Equipo portátil Pantalla LCD Puerto para tira reactiva de prueba Rango de tamaño de la muestra de 1-10μl Rango de medición minimo entre 10 a 600 mg/dl Tiempo de la prueba menor a 30 s Capacidad de memoria mínimo de 150 pruebas Capacidad de transferir datos Auto calibración antes de cada medición Alarma de batería baja Apagado automático | Empresas proveedoras | Ascensia | https://www.ascensia.com/es/
[6 empty] | Bayer | https://www.bayer.com/es/co/andina-y-cac-contacto
|  |  | Unidad de calentamiento | Carro de transporte o ruedas incorporadas en la Unidad Sístema de filtro de aire Temperatura entre 35° y 42° Flujo hasta 23 litros Menos de un minuto para que la salida del aire aumente la temperatura Sensor de temperatura en los extremos del tubo para ofrecer una temperatura precisa Tubo Flexible con mínimo 1 metro de largo | Empresas proveedoras | Comedica | http://www.comedica.com.co/ | ingenieriabiomedica@comedica.com.co
[6 empty] | Medtronic | https://www.medtronic.com/covidien/es-co/index.html
|  |  | Silla de ruedas | Diseño ergonómico Soporte para atril La superficie de la silla continua, sin quiebres El ángulo del asiento, en relación con la horizontal, debe estar entre 0 y 12 grados Soporte de peso mínimo de 150Kg Descansa brazos acolchonado removible y fácil manejo Apoya pies extraíbles con altura graduable Cuatro ruedas: sistema de frenado Ruedas delanteras móviles y ruedas traseras fijas Tapicería no inflamable, lavable Estructura de alta resistencia mecánica, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes | Empresas proveedoras | Billmes | https://billmes.com/
[6 empty] | Kamex internacional | https://kamexinternational.com.co/
|  |  | Equipo de órganos de los sentidos | Portátil Estuche resistente Acabado estriado para mejor agarre Control de intensidad de luz Baterías alcalinas recargables Oftalmoscopio de luz halógena o de xenón. Minimo 2 filtros Mínimo 28 lentes para dioptríasde -25 a +40. Cabezal intercambiable Otoscopio de luz halógena o de xenón Mínimo 4 espéculos reutilizables | Empresas proveedoras | Tienda Médica | https://www.tiendamedica.com.co/
[6 empty] | Impormedical | https://www.impormedical.com.co/ | mercadeo@afamedical.com
|  |  | Flujómetro | Rango de flujo de 0 a 15 L/min Presión compensada con válvula de control de flujo Cuerpo de material en latón, acero inoxidable, acrílico de alta densidad grado médico o aluminio Columna transparente con escala de indicación en litros por minuto. Con salida de flujo DISS para oxígeno Cubierta de policarbonato de grado alimenticio Presión máxima de trabajo 100 psi | Empresas proveedoras | Asist Ingenieria SAS | https://www.assistingenieria.com/
[6 empty] | Tecmedica | https://www.tecmedica.co/
|  |  | Electrocardiógrafo | Pantalla LCD o TFT de mínimo 7” con visualización de curvas y valores numéricos Capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones Frecuencia de muestreo mínima de 1 KHz Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas o que permita realizar al menos 40 registros impresos Rechazo de modo común de mínimo +100dB Filtro de línea de 60 Hz y filtro muscular Protección contra descargas Detección de marcapasos Sistema de alarmas para: Fallo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia, bradicardia, mala conexión de electrodo Visualización e impresión simultánea de al menos tres derivaciones. Al menos tres velocidades diferentes de 5, 25 y 50 mm/seg Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S y T) Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR) Software interpretativo Teclado alfanumérico para ingresar datos de paciente Transmisión de los estudios para su almacenamiento Almacenamiento interno de 40 estudios como mínimo | Empresas proveedoras | Promed Colombia | https://www.equiposmedicos.com.co/
[6 empty] | Gilmedica | https://gilmedica.com/
|  |  | Monitor de transporte | Mesa de transporte Pantalla TFT ó LCD Detección de marcapasos Sincronismo con desfibrilador y protección contra descarga Batería recargable con duración mínima de 2 horas Software de operación totalmente en español ECG de mínimo 6 derivaciones Saturación de oxígeno: 70-100%, con resolución mínima del 1% y exactitud al menos de ±3% Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm y exactitud al minimo de ± 5 lpm Temperatura: 0-50°C, resolución mínima de 0.1 °C Presión no invasiva: Adulto 0-300mmHg Alarmas visibles y audibles cuando: Los parámetros sean inferiores o superiores a la medida normal, apnea, arritmia, accesorios mal conectados o desconectados, batería baja | Empresas proveedoras | Técnica electromédica | https://www.tecnicaelectromedica.com/ | kenny.gomez@tecnicaelectromedica.com
[6 empty] | Importmedical | https://imecolombia.com/producto/monitor-de-signos-vitales-tactil-imec/
|  |  | Equipo de rayos x portátil | Pantalla digital de mAs y kV, y un temporizador electrónico Rango de kV de al menos 40kV a 125kV Rango mAs al menos de 0 a 200 mAs Rango de tiempo de exposición de al menos 1 ms a 5 s Control de exposición automática Potencia del tubo de al menos 20 kW La resolución mínima de 5 pares de líneas / mm Ánodo giratorio con un tamaño de punto focal inferior a 1 mm. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de al menos 200,000 HU Colimador multiláminas ajustable, giratorio ± 90 grados con luz de centrado del paciente Con almacenamiento y transferencia de imágenes compatibles con DICOM Capacidad para almacenamiento de medios extraíbles Indicador luminoso y audible durante la emisión de radiación Visualización Sistema efectivo para estacionamiento, transporte y frenado de emergencia | Empresas proveedoras | Bioplus medical care | https://www.bioplusmedicalcare.com/
[6 empty] | Promedco | https://www.promedco.com/sistema-de-rayos-x-movil?gclid=EAIaIQobChMI9Kbx-Zm2-QIVKPbjBx3ojQAeEAAYAiAAEgIxuvD_BwE
|  |  | Bomba de nutrición enteral | Bloqueo de panel de control Protección contra libre flujo Soporte para bomba Batería con duración mayor a 6 horas Rango de flujo 1 a 300 mL/h, incremento 1mL/h Rango de volumen a infundir: 1-5000mL Software de manejo totalmente en español Bloqueo de panel de control Sistema de seguridad de aire en la línea Protección contra libre flujo Alarmas audibles y visibles: Línea ocluida , contenido vacío, infusión completa, puerta abierta, batería sin carga, flujo libre | Empresas proveedoras | Abbott | https://www.medicine.abbott/co/es/prsencia-en-colombia.html
[6 empty] | Fresenius kabi | https://www.fresenius-kabi.com/co/fresenius-kabi-ag
|  |  | Bomba de nutrición parenteral | Bloqueo de panel de control Protección contra libre flujo Soporte para bomba Batería con duración mayor a 6 horas Rango de flujo 1 a 300 mL/h, incremento 1mL/h Rango de volumen a infundir: 1-5000mL Software de manejo totalmente en español Función de purga Sistema de seguridad de aire en la línea Bloqueo de panel de control Protección contra libre flujo Alarmas audibles y visibles: Línea ocluida , contenido vacío, infusión completa, puerta abierta, batería sin carga, flujo libre | Empresas proveedoras | Medical group | https://cvmedical.com.co/
[6 empty] | Fresenius kabi | https://www.fresenius-kabi.com/co/fresenius-kabi-ag
|  |  | Cabina de flujo laminar (horizontal o vertical) | Superficie de trabajo en acero inoxidable Paredes laterales en vidrio de seguridad templado Contador de tiempo de trabajo Diseño contra flujo turbulento Entorno estéril en la zona de trabajo Filtro HEPA con eficiencia de 99.0% partículas 0.3 um Rejilla de protección filtro Luz ultravioleta de alta eficiencia Vidrios de seguridad 5 mm con protección UV Toma interna para conexión de equipos Iluminación de minimo 2 lámparas Sistema de ventilación Sistema de alarmas visuales y auditivas | Empresas proveedoras | Validarr | https://www.validarr.com/fabricacion-y-comercializacion/
[6 empty] | Equipos y laboratorio | https://www.equiposylaboratorio.com/portal/inicio
|  |  | Carro de paro (Carro por piso) | Cuatro ruedas Sistema de direccionamiento Sistema de frenado Superficie destinada para el desfibrilador y aspirador Mínimo de 5 compartimientos Mínimo un compartimiento con separadores Cerradura para todos los compartimentos Atril ajustable e integrado Contenedores para basura y guardián Sistema de sujeción para tanque de oxígeno Esquinas del carro redondeadas, con protección contra choque Tabla para masaje cardíaco de material ligero, resistente al impacto y lavable En material lavable, resistente a la corrosión, no conductor de corriente eléctrica | Empresas proveedoras | Los Pinos | https://lospinos-sa.com/corporativo/ | asesorantioquia@lospinos-sa.com
[6 empty] | Mubi | https://www.mubimedical.com/
|  |  | Desfibrilador (Carro de paro) | Pantalla LCD o tecnología superior Forma de onda bifásica Cardioversión Rango de descarga de energía bifásica: 1 a 360 Joules Sistema para probar energía de descarga Tiempo de carga máxima no mayor a 7 segundos Con descarga desde las palas y desde el panel de control Desfibrilación sincronzada y no sincronizada Con capacidad de desfibrilación interna y externa Con posibilidad de desfibrilación manual y automática Software de manejo totalmente en español Ajuste de sensibilidad o ganancia en 3 pasos o más Capacidad de comprobar circuitos internos, electrodos de desfibrilación y energía de las baterías de modo automático Marcapasos externo: Amplitud del pulso seleccionable entre 10-140mA o mayor Frecuencia ajustable en el rango de 40 lpm o menor a 170 lpm o mayor Duración de pulso de 40 ms o menor Monitoreo de frecuencia cardíaca Electrocardiograma: 7 o más derivaciones _________________________________ Gráfica de: onda ECG, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno o valor númerico Batería interna recargable , Indicador de nivel de batería Alarmas audibles y visibles cuando: El paciente esté desconectado, la paleta está en mal estado o desconectada, niveles de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno anormales, arritmias En material resistente a la corrosión, y a los agentes químicos desinfectantes | Empresas proveedoras | Técnica electromédica | https://www.tecnicaelectromedica.com/
[6 empty] | G.Barco SA | https://www.gbarco.com.co/es/inicio/es/inicio/
|  |  | Resucitador Pulmonar manual (Carro de paro) | Máscara Balón o bolsa autoinflable Valvula PEEP Valvula de expiración Línea de oxígeno | Empresas proveedoras | Tecnomedica | https://www.tecnomedica.com.co/
[6 empty] | Medicox | https://medicox.com.co/
|  |  | Aspirador de secreciones (carro de paro) | Reservorios con tapa Sistema de seguridad que evite el retorno de fluidos Rango de capacidad de 3 - 4 L Válvula para regular el nivel de succión Vacuómetro integrado Tubo de conexión a paciente de mínimo 3 m Filtro hidrofóbico y antibacteriano Material resistente a la corrusión y al lavado en autoclave | Empresas proveedoras | Atmedicas | http://www.atmedicas.com/ | alexander.ventas@atmedicas.com
[6 empty] | Techno in | https://technoin.com.co/
|  |  | Monitor de signos vitales (carro de paro) | Pantalla TFT ó LCD Sincronismo con desfibrilador y protección contra descarga Batería recargable con duración mínima de 2 horas Software de operación totalmente en español ECG de mínimo 6 derivaciones Saturación de oxígeno: 70-100%, con resolución mínima del 1% y exactitud al menos de ±3% Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm y exactitud al minimo de ± 5 lpm Alarmas visibles y audibles cuando: accesorios mal conectados o desconectados, batería baja | Empresas proveedoras | Draeger Colombia | https://www.draeger.com/es_csa/Locations/Colombia#medical-products-portfolio
[6 empty] | Bimedco | https://www.bimedco.com/
|  |  | Laringoscopio (carro de paro) | Fibra óptica Hojas desechables (Mínimo 3 tamaños diferentes) Acero inoxidable Estuche | Empresas proveedoras | Instrumentalia | https://instrumentalia.com.co/
[6 empty] | Medicar Equipos medicos | https://www.medicarequiposmedicos.com/
|  |  | Carro de medicamentos | Cuatro ruedas Sistema de direccionamiento Sistema de frenado Contenedores para basura y guardián Esquinas del carro redondeadas, con protección contra choque Superficie destinada para el computador Mínimo 5 compartimentos, con separadores y espacio para tarjetas de identificación En material lavable, resistente a la corrosión, no conductor de corriente eléctrica | Empresas proveedoras | Los Pinos | https://lospinos-sa.com/corporativo/ | asesorantioquia@lospinos-sa.com
[6 empty] | Mubi | https://www.mubimedical.com/
|  |  | Camilla de transporte | Estructura de tuberia redonda Colchoneta lavable, resistente a los productos, sellada y mínimo 5 cm de espesor Cuatro ruedas con frenos independiente Posiciones básicas: horizontal, semisentado e inclinación del espaldar hasta 80° Barandas de seguridad Atril soporta sueros | Empresas proveedoras | Los Pinos | https://lospinos-sa.com/corporativo/ | asesorantioquia@lospinos-sa.com
[6 empty] | Mubi | https://www.mubimedical.com/
| Medicamentos, dispositivos médicos e insumos | Dispositivos médicos e insumos, según patología del paciente.
Medicamentos del carro de paro
|  | Oxígeno medicinal | Salida Oxígeno
Oxígeno portátil
Medicamentos, de acuerdo con inventario establecido para uso en la atención en casa
|  | Disponibilidad | Kit para recolección de evidencia forense
Kit de profilaxis post exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual
| Procesos prioritarios | Criterios de ingreso y egreso al servicio
Manejo de las principales causas de hospitalización
Ronda médica diaria de evolución de pacientes
Solicitud de interconsultas
Entrega de turno por parte de enfermería y de medicina
Control de líquidos
Plan de cuidados de enfermería
Administración de medicamentos
Sujeción de pacientes
Toma de muestras de laboratorio
Cateterismo vesical
Preparación para la toma de imágenes diagnósticas
Ilustrar al paciente en el auto cuidado de la salud y la preservación de la seguridad de su atención
Información a usuarios
Revisión del carro de paro
|  | Actividades de rehabilitación | Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del lenguaje | Incluyendo los tipos de elementos e insumos requeridos
|  | Valoración y seguimiento por nutrición | Incluyendo minuta patrón de alimentos
| Historia clínica | Criterios generales
| Interdependencia | Servicio de laboratorio clínico
Servicio de imágenes diagnósticas
Servicio de transporte asistencial
Servicio farmacéutico
|  | Servicios de apoyo | Alimentación
Lavandería
Vigilancia
Servicio de gestión pre transfusional
Servicio de cirugía
HEMODINAMIA
| Talento humano | Talento humano especialista | Especialista en Cardiología intervencionista y hemodinamia (o) Profesional de la medicina especialista en electrofisiología (o) Profesional de la medicina especialista en cirugía vascular(o) Profesional de la medicina especialista en radiología intervencionista | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantias Tarjeta profesional ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital Avanzado Carnet de vacunas incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Póliza de responsabilidad civil médica Certificación vigente de aprobación de la evaluación de competencias esenciales para el cuidado del donante Constancia soporte de sedación | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, se consulta vía internet |  | https://web.sispro.gov.co/
|  | Profesional de la enfermeria | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantias Tarjeta profesional ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital Avanzado Carnet de vacunas incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Examen de ingreso Constancia soporte de sedación Constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo |  | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
|  | Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantias ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital básico Carnet de vacunas, incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Examen de ingreso Constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo Curso de radioprotección Constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la realización del procedimiento ofertado |  | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
|  | Auxiliares de enfermería | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantías ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital básico Carnet de vacunas, incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Examen de ingreso Constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo Curso de radioprotección Constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la realización del procedimiento ofertado |  | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
|  | Disponibilidad de | Profesional de la medicina especialista en anestesiología | Hoja de vida Fotocopia de la cédula Certificado de estudios formales Certificado de estudios no formales Afiliación a Pensiones, EPS y Cesantias Tarjeta profesional ReTHUS Certificado de curso de violencia sexual Certificado Soporte Vital Avanzado Carnet de vacunas, incluyendo COVID Validación de título (si aplica) Póliza de responsabilidad civil médica Certificación vigente de aprobación de la evaluación de competencias esenciales para el cuidado del donante | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud se consulta via internet |  | https://web.sispro.gov.co/
| Infraestructura | Área para recepción y entrega de pacientes
Área para almacenamiento de material estéril
|  | Vestidor de personal | Funciona como filtro
Vestidor de pacientes
Área para casilleros
Unidad sanitaria
|  | Ambiente de procedimientos de hemodinámia e intervencionismo que cuenta con: | Salida de oxígeno medicinal
Salida de aire medicinal
Sistema de vacío
|  |  | Lavamanos quirúrgico | Por fuera de la sala de procedimientos
Ambiente de control (Comando del equipo)
|  | Ambiente de recuperación | Área para camillas
Puesto de enfermería
Lavamanos
|  | Disponibilidad de: | Área para trabajo limpio
Ambiente de trabajo sucio
Ambiente o área para el almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos en insumos Area para estacionamiento de camillas y sitias de ruedas
Sala de espera
Unidades sanitarias discriminadas por sexo
| Dotación dispositivos médicos | Angiógrafo | Sistema de adquisición, sustracción y procesamiento de imágenes en forma digital directa, de alta definición en tiempo real, y baja dosis de adquisición. Tipos de procedimientos mínimos: Angiografía coronaria, Aortograma toráxico y sus ramas sin paneo, Angiografía intracerebral, Angiografía rotacional 3D Caracteristicas de la mesa: Tablero paciente radio-transparente y liviano, de fibra de carbono, que permita la operación y acceso al paciente por tres lados de la mesa Apta para pacientes de por lo menos 200 kg Cobertura fluoroscópica y angiográfica Movimiento de basculación cefálico, caudal y rotación sobre el eje longitudinal Frenos electromagnéticos Movimientos flotantes del tablero Parámetros y funciones seleccionables desde la consola y desde la mesa Características del generador de rayos X: Generador de rayos x, independiente, de alta frecuencia y controlado por microprocesador Potencia de 100 kW o mayor Corriente máxima a 100 kV y minima: 1000 mA Voltaje de 50 kV hasta 125 kV Radioscopía pulsada digital Control automático de dosis para fluoroscopía y regulación de dosis controlada por microprocesador Caracteristicas tubo de rayos X: Ánodo giratorio, de bajo ruido y alta capacidad de carga Focos: 0,4 a 1,0 Potencia mínima para 100KVp Capacidad térmica de almacenamiento del ánodo mínimo de 1,8 MHU _______________________________________________________ Pre filtrado Características de colimadores: controlados desde los comandos a distancia y automático Colimador de silueta cardíaca Software de control de dosis Sistema de adquisición de baja dosis Bolo de angiografía periférica Paquete de cuantificación: ventricular, basal Arco en C: Sistema de sujeción Dotado de una posición rápida de estacionamiento Sistema de seguridad y protección anti colisión del tipo electromecánico o similar Proyecciones laterales en cualquier lugar de la mesa Velocidad de Angulación variable, mínimo 15º/seg Velocidad de Rotación variable, mínimo 25º/seg Distancia detector, tubo de rayos X variable Monitor para visualización de parámetros e imágenes Consola de comando Fluoroscopía: mínimo 3 modalidades Memoria de la última imagen Frecuencia de adquisición digital para cardio mínimo 30 imágenes/seg UPS Mínimo una mampara de protección |  | Empresas proveedoras | General Electric | https://latam.gehealthcare.com/
[6 empty] | Philips | https://www.philips.com.co/
|  | Elementos de protección radiológica | Delantal circunferencial o de dos piezas | Formados por una o más capas de material protector Cubrir la parte frontal del cuerpo desde la garganta hasta al menos las rodillas, todo el esternón y los hombros Puntos de costura en un lugar diferente al frontal Peso entre 4.86 kg y 6.8 kg Atenuación de la radiación de 98% Material: plomo o aleación de Antimonio-Bismuto Tela exterior antibacterial suave y lavable | Empresas proveedoras | Sievert | https://www.sievert.com.co/
|  |  | Protector de tiroides | Formados por una o más capas de material protector Ajustable mediante velcro Peso entre 300 g y 500 g Atenuación de la radiación de 98% Material: plomo o aleación de Antimonio-Bismuto Tela exterior antibacterial suave y lavable
|  |  | Protector de gónadas | Formados por una o más capas de material protector Correa con hebilla para amarrar Peso menor o igual a 300 g Atenuación de la radiación de 98% Material: plomo o aleación de Antimonio-Bismuto Tela exterior antibacterial suave y lavable |  | Radproct | https://radproct.com/
|  |  | Gafas plomadas | Lentes de cristal con plomo entre 0.50mm y 0.75mm Marco de nylon Resistente a impactos , cómodas, livianas y lavables
|  |  | Protector mampara o escudo de protección | Móvil (suspendida del techo o con ruedas) Minimo 2,0 mm de protección en cualquier lugar que la barrera
|  | Estación de trabajo y procesamiento de imágenes. | Capacidad para grabar CD/DVD, Medios extraíbles, discos duros y enviar por la web Software adecuado para todo el flujo de trabajo DICOM-PACS Dos monitores de alta resolución |  | Empresas proveedoras | General Electric | https://latam.gehealthcare.com/
[6 empty] | Philips | https://www.philips.com.co/
|  | Precalentador medio de contraste | Temperatura mínima 25 °C y máxima de 40 °C Máximo 30 minutos para la estabilización de la temperatura de la cámara Sistema de alarmas Acero inoxidable y patas de goma |  | Empresas proveedoras | Bioin | https://bioinsoluciones.com/product/Calentadores/1
[6 empty] | Bayer | https://www.bayer.com/es/co/andina-y-cac-home
|  | Carro de paro | Cuatro ruedas Sistema de direccionamiento Sistema de frenado Superficie destinada para el desfibrilador y aspirador Mínimo de 5 compartimientos Mínimo un compartimiento con separadores Cerradura para todos los compartimentos Atril ajustable e integrado Contenedores para basura y guardián Sistema de sujeción para tanque de oxígeno Esquinas del carro redondeadas, con protección contra choque Tabla para masaje cardíaco de material ligero, resistente al impacto y lavable En material lavable, resistente a la corrosión, no conductor de corriente eléctrica |  | Empresas proveedoras | Los Pinos | https://lospinos-sa.com/corporativo/ | asesorantioquia@lospinos-sa.com
[6 empty] | Mubi | https://www.mubimedical.com/
|  | Resucitador Pulmonar manual (Carro de paro) | Máscara Balón o bolsa autoinflable Valvula PEEP Valvula de expiración Línea de oxígeno |  | Empresas proveedoras | Tecnomedica | https://www.tecnomedica.com.co/
[6 empty] | Medicox | https://medicox.com.co/
|  | Laringoscopio (carro de paro) | Fibra óptica Hojas desechables (Mínimo 3 tamaños diferentes) Acero inoxidable Estuche |  | Empresas proveedoras | Instrumentalia | https://instrumentalia.com.co/
[6 empty] | Medicar Equipos medicos | https://www.medicarequiposmedicos.com/
|  | Desfibrilador (carro de paro) | Pantalla LCD o tecnología superior Forma de onda bifásica Rango de descarga de energía bifásica: 1 a 360 Joules Sistema para probar energía de descarga Tiempo de carga máxima no mayor a 7 segundos Con descarga desde las palas y desde el panel de control Desfibrilación sincronizada y no sincronizada Con capacidad de desfibrilación interna y externa Con posibilidad de desfibrilación manual y automática Software de manejo totalmente en español Ajuste de sensibilidad o ganancia en 3 pasos o más Capacidad de comprobar circuitos internos, electrodos de desfibrilación y energía de las baterías de modo automático Marcapasos externo: Amplitud del pulso seleccionable entre 10-140mA o mayor Frecuencia ajustable en el rango de 40 lpm o menor a 170 lpm o mayor Duración de pulso de 40 ms o menor Monitoreo de frecuencia cardíaca Electrocardiograma: 7 o más derivaciones Gráfica de: onda ECG, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno o valor númerico Batería interna recargable , Indicador de nivel de batería Alarmas audibles y visibles cuando: El paciente esté desconectado, la paleta está en mal estado o desconectada, niveles de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno anormales, arritmias En material Resistente a la corrosión, y a los agentes químicos desinfectantes |  | Empresas proveedoras | Técnica electromédica | https://www.tecnicaelectromedica.com/
[6 empty] | G.Barco SA | https://www.gbarco.com.co/es/inicio/es/inicio/
|  | Aspirador de secreciones | Portátil Reservorios con tapa Sistema de seguridad que evite el retorno de fluidos Rango de capacidad de 3 - 4 L Válvula para regular el nivel de succión Vacuómetro integrado Tubo de conexión a paciente de mínimo 3 m Filtro hidrofóbico y antibacteriano Material resistente a la corrosión y al lavado en autoclave |  | Empresas proveedoras | Techno in | https://technoin.com.co/
[6 empty] | GMD | https://gmd.com.co/inicio/
|  | Monitor de signos vitales | Pantalla TFT ó LCD Detección de marcapasos Sincronismo con desfibrilador y protección contra descarga Batería recargable con duración mínima de 2 horas Software de operación totalmente en español ECG de mínimo 6 derivaciones Saturación de oxígeno: 70-100%, con resolución mínima del 1% y exactitud al menos de ±3% Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm y exactitud al minimo de ± 5 lpm Temperatura: 0-50°C, resolución mínima de 0.1 °C Presión no invasiva: Adulto 0-300mmHg Presión invasiva: Adulto 0-300mmHg Alarmas visibles y audibles cuando: Los parámetros sean inferiores o superiores a la medida normal, apnea, arritmia, accesorios mal conectados o desconectados, batería baja |  | Empresas proveedoras | Imcolmedica SA | https://imcolmedica.com.co/
[6 empty] | Técnica electromédica | https://www.tecnicaelectromedica.com/
|  | Máquina de anestesia | Equipo rodable con frenos. Consola con gaveta y protección contra derrame de líquidos Entrada y salida de gases Sistema de dosificación de gases Presión de entrada de los gases entre 50-55 PSI. Manómetros o visualizador digital Cilindros de emergencia de oxígeno Sistema de alarma y válvula de seguridad Sistema de guarda-hipóxica entre 25% y 30% Sistema para absorber el dióxido de carbono, cal sodada o cal baritada Válvulas de control de flujo Mínimo dos vaporizadores Indicador visual del nivel de llenado del agente anestésico Rango de concentración regulable según el agente anestésico Sistema de auto compensación de temperatura. Sistema de ajuste de presión limite (APL) Ventilación controlada por volumen por presión Monitorización y control de Oxígeno administrado, presión vías aérea. Monitoreo y control de volumen tidal de 50 ml hasta 1400ml Monitoreo y control de relación inspiración: exhalación de 1:1 a 1:3 como mínimo Monitoreo y control de límite de presión de vías aéreas mínimo de 60 cmH2O. Monitoreo y control de frecuencia respiratoria mínimo de 60 resp/min Monitoreo y control de PEEP mínimo de 20 cmH2O Sistema de alarmas audibles y visibles: entre ellas desconexión, volumen y presión Batería de respaldo de mínimo 120 minutos Sistema analizador de gases anestésicos inspirados y expirados Sistema de evacuación de gases anestésicos Ventilador y analizador de gases anestésicos |  | Empresas proveedoras | G.Barco SA | https://www.gbarco.com.co/es/inicio/es/inicio/
[6 empty] | Draeger Colombia | https://www.draeger.com/es_csa/Locations/Colombia
|  | Equipo de ablación (radiofrecuencia) | Compatible con el polígrafo de la institución Modo: control de potencia y control de temperatura Regulación automática del flujo de irrigación Mínimo 4 configuraciones diferentes Pantalla a color Pedal interruptor Catéter de ablación Potencia de salida de Radio frecuencia De 1 a 100 W ajustable en pasos de 1 W Rango de Impedancia de 50 Ω a 300 Ω en pasos de 1 Ω Temperatura de destino 15° C a 80° C ajustable en pasos de 1° C Tiempo de entrega de RF De 1 a 999 segundos ajustables en pasos de 1 segundo Modos de suministro de energía Independiente, secuencial y simultáneo |  | Empresas proveedoras | Boston Scientific | https://www.bostonscientific.com/es-CL/home.html
[6 empty] | Medtronic | https://www.medtronic.com/covidien/es-co/index.html
|  | Analizador sanguíneo | Portatil, ligero, fácil de usar e inalámbrico Funcionamiento con poca sangre (2 o 3 gotas) arterial, venosa o capilar Resultados en menos de dos minutos Mínimo debe medir los parámetros: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl, Ca2+, Glu, Lactato y Hct |  | Empresas proveedoras | Areow medical SAS | https://www.arrowmedical.com.co/
[6 empty] | Abbott | https://www.medicine.abbott/co/es/prsencia-en-colombia.html
|  | Polígrafo | Al menos 64 canales para la estimulación y el registro de arritmias Frecuencia Cardíaca: 20 a 300 ppm Selección de Ganancia: 1/4; 1/2; 1; 2 y 4 cm/mV Indicación de QRS: auditivo y visual Rangos de presión seleccionables de modo manual o automático, entre -25 mmHg y 475 mmHg Visualización de Presión sistólica, diastólica y media Edición de etiquetas con nombre de curva Curva de presión media. Curva dP/dt en mmHg/seg Medición de la temperatura corporal entre -5°C a 45°C. Alarma audiovisual por límite superior o inferior: FC, Presión Media, Temperatura, SpO2. Cálculo de: áreas valvulares, resistencia vascular y sistémica Capacidad para ver como mínimo 60 páginas de monitoreo almacenadas en memoria. Imprimir ly guardar páginas Menú totalmente en español Grabar, recuperar y borrar estudio con datos del paciente Velocidad de barrido entre e 25 y 50 mm/seg. Impresión durante el monitoreo. Saturación de oxígeno Rango: 0-100% |  | Empresas proveedoras | Tecnosuma | https://tecnosuma.co/
[6 empty] | Mc Medical SAS | https://www.mcmedical.com.co/cardiologia/poligrafo/
|  | Programador de Marcapasos | Compatible con el marcapasos Cable ECG al paciente Visualización de minimo 4 derivadas Impresora Pala para telemetría Antena Pantalla táctil |  | Empresas proveedoras | Boston Scientific | https://www.bostonscientific.com/es-CL/home.html
[6 empty] | Medtronic | https://www.medtronic.com/es_co/index.html
|  | Marcapasos externo | Frecuencia de estimulación básica de hasta 180 ppm Estimulación auricular rápida de hasta 720 ppm Estimulación de sobremarcha auricular Factor de forma pequeño y bajo peso Fácil configuración de los parámetros de estimulación Cubierta protectora Larga duración de la batería mínimo 10 días Alarma de bateria Función de protección contra escorriente de ritmo Sistema de cable para pacientes Tasa de estimulación de 30 a 180 ppm Amplitud de estimulación 0.3 a 12 V ± 10% Duración del pulso 0,75 ms ± 0,02 ms Sensibilidad de 1 a 20 mV Histéresis: 0 - 5 - 10 - 15 - 20ppm Protección contra Defibrilación: Hasta 400 Joules Protección contra fallas del Software Modos de ritmos mínimos: VVI, VVIR, AAI , AAIR, DDD, DDDR |  | Empresas proveedoras | Boston Scientific | https://www.bostonscientific.com/es-CL/home.html
[6 empty] | Medtronic | https://www.medtronic.com/es_co/index.html
|  | Inyector de medio de contrastes mecánico | Dos canales Jeringas desechables Función auto llenado Pantalla con LEDS Mínimo 4 fases de inyección Limite de presión 3000 PSI o programable Monitor compacto Tasa de flujo de 0.1 a 9.9 ml/s Volumen jeringa de 0.1 a 200 ml Programación del flujo, volumen y tiempo Función de prueba de inyección de volumen pequeño Idioma en español Pedestal de altura ajustable o sistema de suspensión con movimiento 360° Función para eliminar el aire y hacer comprobación Carga automática de la jeringa Almacenamiento y función de mínimo 30 protocolos diferentes Inyección de prueba de solución salina Protector de jeringa que soporte más de 300 PSI Autocomprobación de funcionamiento Puerto de Conexión al Angiógrafo |  | Empresas proveedoras | Técnica electromédica | https://www.tecnicaelectromedica.com/
[6 empty] | Bayer | https://www.bayer.com/es/co/andina-y-cac-home
|  | Lámpara cielítica | Brazo que sostiene la lámpara con un giro 360° Fuente de luz blanca (LED) Rango de intensidad luminosa de 20000-100000Lux Rango de temperatura de color de 4000-5000K Energía de radiación máximo de 600W/m2 Filtro reductor de calor Temperatura máxima en la zona de operación de 15°C |  | Empresas proveedoras | Equitronic SAS | https://equitronic.com.co/
[6 empty] | Ime Importmedical Colombia SAS | https://imecolombia.com/
|  | Sala de recuperación | Camilla | Estructura de tubería redonda Colchoneta lavable, resistente a los productos, sellada y mínimo 5 cm de espesor Cuatro ruedas con frenos independiente Posiciones básicas: horizontal, semisentado e inclinación del espaldar hasta 80° Barandas de seguridad Atril soporta sueros | Empresas proveedoras | Los Pinos | https://lospinos-sa.com/corporativo/ | asesorantioquia@lospinos-sa.com
[6 empty] | Mubi | https://www.mubimedical.com/
|  |  | Bomba de infusión | Soporte para bomba Uno a dos canales de infusión Rango de flujo 0.1 a 1000 mL/h Resolución mínima de 0.1 mL/h Rango de volumen a infundir: 1-10000mL Micro y macro infusiones Exactitud mínima 3% Flujo MVA menor de 3mL/h Infusión por:Flujo/Volumen, Tiempo/Volumen, Gotas/Volumen, Peso/Volumen Sensor de goteo Función de purga Función de autodiagnóstico Software de manejo totalmente en español Librería de medicamentos Bloqueo de panel de control Protección contra libre flujo Sistema de seguridad de aire en la línea Batería con duración mayor a 6 horas Visualización del flujo, volumen total y volumen infundido Alarmas audibles y visibles: Línea ocluida , contenido vacío, infusión completa, puerta abierta, batería sin carga | Empresas proveedoras | Soporte Vital | https://soportevital.tech/bombas-infusion
[6 empty] | B. Braun medical SA | https://www.bbraun.co/es.html
|  |  | Sistema de infusión rápida de líquldos | Funda del brazalete (500 ml a 1000 ml) reusable Colgante posterior Colgante delantero Manómetro Válvula de salida de aire Pera | Empresas proveedoras | Instrumentalia | https://instrumentalia.com.co/
[6 empty] | Biomedicos Asociados LTDA | http://biomedicosasociados.com/home.html
|  |  | Sistema de calentamiento de líquidos y sangre | Detección de cambios de temperatura máximo cada 0.5 °C Sistema de alarma y seguridad Temperatura como mínimo entre 37 °C y 42 °C Placa calefactora de aluminio y sensor Pantalla LED y controles electrónicos | Empresas proveedoras | Stomabags | https://www.stomabags.com.co/
[6 empty] | Instrumentalia | https://instrumentalia.com.co/
|  |  | Monitor de signos vitales de transporte | Mesa de transporte Pantalla TFT ó LCD Detección de marcapasos Sincronismo con desfibrilador y protección contra descarga Batería recargable con duración mínima de 2 horas Software de operación totalmente en español ECG de mínimo 6 derivaciones Saturación de oxígeno: 70-100%, con resolución mínima del 1% y exactitud al menos de ±3% Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm y exactitud al mínimo de ± 5 lpm Temperatura: 0-50°C, resolución mínima de 0.1 °C Presión no invasiva: Adulto 0-300mmHg Presión invasiva: Adulto 0-300mmHg Alarmas visibles y audibles cuando: Los parámetros sean inferiores o superiores a la medida normal, apnea, arritmia, accesorios mal conectados o desconectados, batería baja | Empresas proveedoras | Imcolmedica SA | https://imcolmedica.com.co/
[6 empty] | Técnica electromédica | https://www.tecnicaelectromedica.com/
|  |  | Carro de paro | Cuatro ruedas Sistema de direccionamiento Sistema de frenado Superficie destinada para el desfibrilador y aspirador Mínimo de 5 compartimientos Mínimo un compartimiento con separadores Cerradura para todos los compartimentos Atril ajustable e integrado Contenedores para basura y guardián Sistema de sujeción para tanque de oxígeno Esquinas del carro redondeadas, con protección contra choque Tabla para masaje cardíaco de material ligero, resistente al impacto y lavable En material lavable, resistente a la corrosión, no conductor de corriente eléctrica | Empresas proveedoras | Los Pinos | https://lospinos-sa.com/corporativo/ | asesorantioquia@lospinos-sa.com
[6 empty] | Mubi | https://www.mubimedical.com/
|  |  | Resucitador Pulmonar manual (Carro de paro) | Máscara Balón o bolsa autoinflable Valvula PEEP Valvula de expiración Línea de oxígeno | Empresas proveedoras | Tecnomedica | https://www.tecnomedica.com.co/
[6 empty] | Medicox | https://medicox.com.co/
|  |  | Laringoscopio (carro de paro) | Fibra óptica Hojas desechables (Mínimo 3 tamaños diferentes) Acero inoxidable Estuche | Empresas proveedoras | Instrumentalia | https://instrumentalia.com.co/
[6 empty] | Medicar Equipos medicos | https://www.medicarequiposmedicos.com/
|  |  | Desfibrilador (carro de paro) | Pantalla LCD o tecnología superior Forma de onda bifásica Rango de descarga de energía bifásica: 1 a 360 Joules Sistema para probar energía de descarga Tiempo de carga máxima no mayor a 7 segundos Con descarga desde las palas y desde el panel de control Desfibrilación sincronizada y no sincronizada Con capacidad de desfibrilación interna y externa Con posibilidad de desfibrilación manual y automática Software de manejo totalmente en español Ajuste de sensibilidad o ganancia en 3 pasos o más ___________________________________ Capacidad de comprobar circuitos internos, electrodos de desfibrilación y energía de las baterías de modo automático Marcapasos externo: Amplitud del pulso seleccionable entre 10-140mA o mayor Frecuencia ajustable en el rango de 40 lpm o menor a 170 lpm o mayor Duración de pulso de 40 ms o menor Monitoreo de frecuencia cardíaca Electrocardiograma: 7 o más derivaciones Gráfica de: onda ECG, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno o valor númerico Batería interna recargable , Indicador de nivel de batería Alarmas audibles y visibles cuando: El paciente esté desconectado, la paleta está en mal estado o desconectada, niveles de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno anormales, arritmias En material resistente a la corrosión, y a los agentes químicos desinfectantes | Empresas proveedoras | Técnica electromédica | https://www.tecnicaelectromedica.com/
[6 empty] | G.Barco SA | https://www.gbarco.com.co/es/inicio/es/inicio/
|  |  | Aspirador de secreciones (carro de paro) | Portátil Reservorios con tapa Sistema de seguridad que evite el retorno de fluidos Rango de capacidad de 3 - 4 L Válvula para regular el nivel de succión Vacuómetro integrado Tubo de conexión a paciente de mínimo 3 m Filtro hidrofóbico y antibacteriano Material resistente a la corrosión y al lavado en autoclave | Empresas proveedoras | Techno in | https://technoin.com.co/
[6 empty] | GMD | https://gmd.com.co/inicio/
|  |  | Oxígeno medicinal | Oxigeno medicinal portátil Bala o pipeta de oxígeno portátil, con estructura de aluminio, una válvula y cubierta que proteja las paredes del cilindro por tiempo prolongado | Empresas proveedoras | Oxisalud | https://www.oxisalud.com.co/oxigeno/
[6 empty] | Cryogas | http://www.cryogas.com.co/web/co/menu/1618
|  | Disponibilidad en el servicio de | Electrocardiógrafo | Pantalla LCD o TFT de mínimo 7” con visualización de curvas y valores numéricos Capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones Frecuencia de muestreo mínima de 1 KHz Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas o que permita realizar al menos 40 registros impresos Rechazo de modo común de mínimo +100dB Filtro de línea de 60 Hz y filtro muscular Protección contra descargas Detección de marcapasos Sistema de alarmas para: Fallo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia, bradicardia, mala conexión de electrodo Visualización e impresión simultánea de al menos tres derivaciones. Al menos tres velocidades diferentes de 5, 25 y 50 mm/seg Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S y T) Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR) Software interpretativo Teclado alfanumérico para ingresar datos de paciente _____________________________ Transmisión de los estudios para su almacenamiento Almacenamiento interno de 40 estudios como mínimo | Empresas proveedoras | Pimedica | https://pimedica.com/ | mroldan@pimedica.com
[6 empty] | Medicolsa | https://medicolsa.com.co/
|  |  | Analizador sanguíneo | Portátil, ligero, fácil de usar e inalámbrico Funcionamiento con poca sangre (2 o 3 gotas) arterial, venosa o capilar Resultados en menos de dos minutos Mínimo debe medir los parámetros: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl, Ca2+, Glu, Lactato y Hct | Empresas proveedoras | Areow medical SAS | https://www.arrowmedical.com.co/
[6 empty] | Abbott | https://www.medicine.abbott/co/es/prsencia-en-colombia.html
| Medicamentos, dispositivos médicos e insumos | Criterios generales
| Procesos prioritarios | Realización y supervisión de tos procedimientos diagnósticos y de tratamiento
Instrucciones a los pacientes sobre la preparación de los procedimientos diagnósticos y de tratamiento
|  | Acciones para evitar el efecto nocivo de las radiaciones | Para los pacientes, el personal, los visitantes y el público en general
| Historia clínica | Registro de tiempo de exposición
|  | Número de exposiciones | Incluye el nombre del paciente y nombre del estudio realizado
|  | Dosis de radiación | Expresadas en unidades según la tecnología del equipo
Control de calidad de los equipos generadores de radiación ionizante
| Interdependencia | Servicio de hospitalización
Servicio de cirugía, que incluya las diferentes especialidades habilitadas, según el tipo de intervencionismo realizado
Servicio de gestión pre transfusional
Servicio farmacéutico
Note on B10: Angiosur: Son las condiciones de talento humano requeridas para la prestación de los servicios de salud. El estándar de talento humano define el perfil o los perfiles mínimos, según aplique, que se deben garantizar para la habilitación y prestación del respectivo servicio de salud.
Note on B12: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables de las áreas y ambientes de una edificación y su mantenimiento, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible.
Note on B60: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables que garantizan los equipos biomédicos necesarios, así como sus mantenimientos, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible.
Note on B79: Angiosur: Es la existencia obligatoria y socialización de los principales procesos asistenciales que condicionan directamente la prestación con el menor riesgo posible en los servicios de salud.
Note on B138: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables que debe cumplir la historia clínica y los registros asistenciales, con el fin de garantizar la trazabilidad de la atención en salud.
Note on B155: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables de procesos que garantizan las condiciones de almacenamiento, trazabilidad, y seguimiento al uso de medicamentos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro; asi como de los demás insumas asistenciales que utilice el prestador para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible
Note on B201: Angiosur: Define los servicios de salud y de apoyo los cuales son indispensables para prestar en forma oportuna y segura el servicio de salud que los requiere.
Note on B206: Angiosur: Son las condiciones de talento humano requeridas para la prestación de los servicios de salud. El estándar de talento humano define el perfil o los perfiles mínimos, según aplique, que se deben garantizar para la habilitación y prestación del respectivo servicio de salud.
Note on B210: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables de las áreas y ambientes de una edificación y su mantenimiento, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible.
Note on B229: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables que garantizan los equipos biomédicos necesarios, así como sus mantenimientos, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible.
Note on B256: Angiosur: Es la existencia obligatoria y socialización de los principales procesos asistenciales que condicionan directamente la prestación con el menor riesgo posible en los servicios de salud.
Note on B260: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables que debe cumplir la historia clínica y los registros asistenciales, con el fin de garantizar la trazabilidad de la atención en salud.
Note on B262: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables de procesos que garantizan las condiciones de almacenamiento, trazabilidad, y seguimiento al uso de medicamentos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro; asi como de los demás insumas asistenciales que utilice el prestador para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible
Note on B270: Angiosur: Define los servicios de salud y de apoyo los cuales son indispensables para prestar en forma oportuna y segura el servicio de salud que los requiere.
Note on B273: Angiosur: Son las condiciones de talento humano requeridas para la prestación de los servicios de salud. El estándar de talento humano define el perfil o los perfiles mínimos, según aplique, que se deben garantizar para la habilitación y prestación del respectivo servicio de salud.
Note on B283: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables de las áreas y ambientes de una edificación y su mantenimiento, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible.
Note on B309: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables que garantizan los equipos biomédicos necesarios, así como sus mantenimientos, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible.
Note on B372: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables de procesos que garantizan las condiciones de almacenamiento, trazabilidad, y seguimiento al uso de medicamentos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro; asi como de los demás insumas asistenciales que utilice el prestador para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible
Note on B379: Angiosur: Es la existencia obligatoria y socialización de los principales procesos asistenciales que condicionan directamente la prestación con el menor riesgo posible en los servicios de salud.
Note on B396: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables que debe cumplir la historia clínica y los registros asistenciales, con el fin de garantizar la trazabilidad de la atención en salud.
Note on B397: Angiosur: Define los servicios de salud y de apoyo los cuales son indispensables para prestar en forma oportuna y segura el servicio de salud que los requiere.
Note on B408: Angiosur: Son las condiciones de talento humano requeridas para la prestación de los servicios de salud. El estándar de talento humano define el perfil o los perfiles mínimos, según aplique, que se deben garantizar para la habilitación y prestación del respectivo servicio de salud.
Note on B418: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables de las áreas y ambientes de una edificación y su mantenimiento, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible.
Note on B438: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables que garantizan los equipos biomédicos necesarios, así como sus mantenimientos, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible.
Note on B520: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables de procesos que garantizan las condiciones de almacenamiento, trazabilidad, y seguimiento al uso de medicamentos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro; asi como de los demás insumas asistenciales que utilice el prestador para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible
Note on B521: Angiosur: Es la existencia obligatoria y socialización de los principales procesos asistenciales que condicionan directamente la prestación con el menor riesgo posible en los servicios de salud.
Note on B524: Angiosur: Son las condiciones mínimas e indispensables que debe cumplir la historia clínica y los registros asistenciales, con el fin de garantizar la trazabilidad de la atención en salud.
Note on B528: Angiosur: Define los servicios de salud y de apoyo los cuales son indispensables para prestar en forma oportuna y segura el servicio de salud que los requiere.

## Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA
3M RANGER , «Sistema de Calentamiento de Sangre y Fluidos,» 2011. [En línea]. Available: https://www.dcdproducts.com.ar/documentos/47/BairHuggerRangerSystem_70-2010-8346-9_Spa%20High%20Res.pdf.
ANGIOSUR SAS, [En línea]. Available: https://angiosur.com/. [Último acceso: 24 Mayo 2022].
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ABC sobre el sistema obligatorio de garantia de la calidad.
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , Resolución 4445 de 1996.
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA , Resolución 90708 del 2013.
INVIMA, ABC de Dispositivos Médicos, 2013.
E. Z. C. Agudelo, «MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN,» 2018. [En línea]. Available: file:///C:/Users/Angiosur/Desktop/DOC/Manual_De_Especificaciones_Tecnicas_Segundo_Nivel_ActualizadoEC_21%20juni.pdf.
ABBOTT, «i-STAT 1,» [En línea]. Available: https://www.globalpointofcare.abbott/es/product-details/apoc/i-stat-system.html.
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , Resolución 2003 del 2014.
Cameron Health, «PROGRAMADOR Q-TEC UN COMPONENTE DEL SISTEMA S-ICD MANUAL DEL USUARIO,» 2013. [En línea]. Available: https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific/Rhythm%20Management/portfolio-group/S-ICD/Cameron%20Product%20Manuals/3200%20Programmer%20v2.00.03%20October%202013/104749-003_Programmer_IFU_OUS_es.pdf.
«Especificaciones Marcapasos Externo Medtronic 5388,» [En línea]. Available: https://vsip.info/especificaciones-marcapasos-externo-medtronic-5388-pdf-free.html.
A. Portnov, «Modos de configuración y marcapasos,» 19 Octubre 2021. [En línea]. Available: https://es-m.iliveok.com/health/modos-de-configuracion-y-marcapasos_130319i15949.html.
QCORE medical , «MANUAL DE USUARIO BOMBAS DE INFUSIÓN ESPECIALIZADAS Y MULTITERAPEÚTICAS SAPHIRE,» 2020. [En línea]. Available: https://eitanmedical.com/wp-content/uploads/2020/11/User-Manual-for-Sapphire-R13-Spanish.pdf.
Asociación argentina de farmaceuticos de hospital, «PREPARACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARENTERALES,» 2017. [En línea]. Available: https://aafh.org.ar/upload1/7uHNtzkbAAWfFJKMwdxlcgoQCj2bPRsnFzqehVPC.pdf.
HeraScientific life science , «Cabinas Flujo Laminar,» 2013. [En línea]. Available: http://www.herascientific.com/wp-content/uploads/2013/11/FL_Cabinas-de-Flujo-Laminar-General.pdf.
ARGENTINA. MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL , «ANEXO II: ESPECIFICACIONES TECNICAS,» 2019. [En línea]. Available: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/b._anexo_ii_-_especificaciones_tecnicas.pdf.
Osakidetza, «CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN ANGIÓGRAFO,» 2018. [En línea]. Available: https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/exposakidetza28624/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas1.pdf.
C. Petrone, «EPI DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN IONIZANTE,» 2020. [En línea]. Available: https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/159734/Petrone%20-%20Estudio%20de%20EPI%27s%20textiles%20contra%20la%20radiaci%C3%B3n..pdf?sequence=1&isAllowed=y.
GEMCO, «Estación de trabajo diagnóstica- Metaltrónica,» [En línea]. Available: https://www.gemco.cl/mamografia-digital/204-estacion-de-trabajo-diagnostica-metaltronica.html.
CardioSystem PaceStar, «Marcapasos Externo transitorio,» [En línea]. Available: https://cardiosistemas.com/productos/electrofisiologia-marcapasos-externo-transitorio-cardiosystem-pacestar.htm.
EDAN, «EDAN i15,» [En línea]. Available: https://tecil.com/producto/edani15-analizador-gases-en-sangre/.
OSCOR, «External pacemakers Pace 101H,» [En línea]. Available: ttps://www.oscor.com/external-pacemakers/pace-101h/.
OSYPKA, «External cardiac pacemakers,» [En línea]. Available: https://osypka.de/en/external-cardiac-pacemakers.
W. Diaz, E. Suarez y E. Sánchez, «INYECTORES DE MEDIO DE CONTRASTE EN TAC Y RESONANCIA MAGNETICA,» 2017. [En línea]. Available: https://es.calameo.com/read/0051979686026a93fd2f1.
3M, «Ranger Tm Para Calentamiento De Fluidos 245 3M El Sistema De Calentamiento De Sangre Y Fluidos,» [En línea]. Available: https://instrumentalia.com.co/medicina/33839-ranger-tm-para-calentamiento-de-fluidos-245-3m-el-sistema-de-calentamiento-de-sangre-y-fluidos.html.
HOTLINE, «Calentador de sangre y fluidos,» [En línea]. Available: https://www.smiths-medical.com/es-es/products/temperature-management/blood-and-fluid-warming-systems/routine-flow-fluid-warming/hotline-blood-and-fluid-warmer.
3M RANGER , «Sistema de Calentamiento de Sangre y Fluidos,» 2011. [En línea]. Available: https://www.dcdproducts.com.ar/documentos/47/BairHuggerRangerSystem_70-2010-8346-9_Spa%20High%20Res.pdf.

## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila
Bomba de infusión (por camilla)
(en blanco)
Camilla
Barandas
Disponibilidad en el servicio de
(en blanco)
Monitor de signos vitales
Trazado electrocardiográfico
15.1. Realización y supervisión de tos procedimientos diagnósticos y de tratamiento.
(en blanco)
15.2. Instrucciones a los pacientes sobre la preparación de los procedimientos diagnósticos y de tratamiento.
(en blanco)
15.3. Acciones para evitar el efecto nocivo de las radiaciones para los pacientes, el personal, los visitantes y el público en general.
(en blanco)
17. Cumple con los criterios que le sean aplicables de todos los servicios y adicionalmente cuenta con los siguientes registros:
(en blanco)
17.1. Registro de tiempo de exposición
(en blanco)
17.2. Número de exposiciones, que incluya el nombre del paciente y nombre del estudio realizado
(en blanco)
17.3. Dosis de radiación expresadas en unidades según la tecnología del equipo.
(en blanco)
17.4. Control de calidad de los equipos generadores de radiación ionizante.
(en blanco)
Ambiente de control/comando del equipo
(en blanco)
Ambiente de trabajo sucio
(en blanco)
Ambiente o área para el almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos en insumos
(en blanco)
Ambiente o área para trabajo limpio
(en blanco)
Angiógrafo
(en blanco)
Área para almacenamiento de material estéril
(en blanco)
Área para estacionamiento de camillas y sitias de ruedas
(en blanco)
Área para recepción y entrega de pacientes
(en blanco)
Auxiliares de enfermería
(en blanco)
Carro de paro
(en blanco)
Concepto sanitario
Agua para consumo humano
Consentimiento informado
(en blanco)
Delantal plomado circunferencial o de dos piezas
(en blanco)
Desfibrilador
Marcapasos externo
Disponibilidad de
(en blanco)
Disponibilidad de profesional de la medicina especialista en anestesiología
(en blanco)
Dispositivos medicos
(en blanco)
Dotación
(en blanco)
Electrocardiógrafo
(en blanco)
Equipo de ablación (radiofrecuencia)
(en blanco)
Equipo de gases arteriales
(en blanco)
Estación de trabajo y procesamiento de imágenes.
(en blanco)
Fuente de marcapaso externo.
(en blanco)
Gafas plomadas
(en blanco)
Historia clinica
(en blanco)
Infraestructura
(en blanco)
Interdependencia
(en blanco)
Inyector de medio de contrastes mecánico
(en blanco)
Lavamanos quirúrgico por fuera de la sala de procedimientos de hemodinámia e intervencionismo
(en blanco)
Licencia de práctica médica vigente expedida por la entidad competente.
(en blanco)
Máquina de anestesia
Alarma audible y visible de: desconexión, volumen y presión
Modalidades intramural, tefemedicina - prestador remisor
(en blanco)
Oxigeno medicinal
Salida de oxigeno medicinal (o)
Planta electrica
(en blanco)
Polígrafo o sistema de registro electrofisiológico con al menos 64 canales para la estimulación y registro de arritmias cardiacas, para procedimientos de hemodinamia y electrofisiología.
(en blanco)
Procesos prioritarios
(en blanco)
Profesional de la enfermeria
Constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la realización del procedimiento ofertado y en soporte vital avanzado.
Protector de gónadas
(en blanco)
Protector de tiroides
(en blanco)
Protector mampara o escudo de protección
(en blanco)
Recuperación
Area para camillas
Sala de espera
(en blanco)
Sala de recuperación cuenta con:
(en blanco)
Salida de aire medicinal
(en blanco)
Salida de oxígeno medicinal
(en blanco)
Servicio farmacéutico.
(en blanco)
Servicio de cirugía (cardiologia y neurologia)
(en blanco)
Servicio de cuidado intensivo.
(en blanco)
Servicio de gestión pre transfusional.
(en blanco)
Servicio de hospitalización.
(en blanco)
Sistema de calentamiento de líquidos y sangre*
(en blanco)
Sistema de infusión rápida de líquldos
(en blanco)
Sistema de vacío
(en blanco)
Succión, el cual puede ser suministrado mediante vacío o aspirador.
Vacio (o)
Talento Humano
(en blanco)
Talento humano especialista
Especialista en Cardiologia intervencionista y hemodinamia (o)
Tanque de almacenamiento de agua para el consumo humano que garantice como mínimo una reserva de 24 horas de servicio continuo, calculado con base en él consumo de 600 It por cama/camilla día
(en blanco)
Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas
(en blanco)
Unidad sanitaria
(en blanco)
Unidades sanitarias discriminadas por sexo
(en blanco)
ups
(en blanco)
Vestidor de pacientes y área para casilleros
(en blanco)
Vestidor de personal que funciona como filtro
(en blanco)
(en blanco)
Monitorización de oxígeno administrado
Profesional de la medicina especialista en cirugía vascular(o)
Aspirador
Batería
Control de vectores
Freno
Gestión de residuos
Lavamanos
Monitorización de presión en la vía aérea
Orden y aseo
Oxigeno medicinal portatil
Presión invasiva
Presión no invasiva
Profesional de la medicina especialista en radiología intervencionista
Profesional de la medicina especialista en electrofisiología (o)
Puesto de enfermería
Ruedas
Saturación de oxígeno
Seguro de mezcla hipóxica
Sistema de extracción de gases o salida de extracción de gases anestésicos.
Temperatura
Ventilador y analizador de gases anestésicos ( puede estar como monitor externo a la máquina)
(en blanco)
Total general