## INSTRUCTIVO
EVALUACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
| Código: F-GAD-IC-GT-030 | Versión: 001 | Fecha de aprobación: 29-04-2021
ITEM | ESPECIFICACIONES |  | ENCARGADO
FORMULARIO |  |  | Lider de operaciones y analistas de bioingenierÍa / mantenimiento.
Fecha de solicitud (DD/MM/AAA) | Ingresar la fecha de la evaluación
Servicio / Departamento | Ingresar el servicio o departamento que requiere la tecnología
Proceso | Ingresar el proceso en el cúal se requiere la tecnología
Marque la tecnología solicitada | Marque con una X si es un dispositivo médico, equipo biomédico, equipo quirúrgico, telecomunicaciones e informática, infraestructura u otros.
Necesidad de la tecnología requerida | Marque con una X si es apertura de servicios, renovacion por obsolescencia, renovación por daño parcial o total u otros.
Nombre de la tecnologia solicitada | Indique cual es el nombre de la tecnología a adquirir (se debe nombrar bajo la denominación internacional).
Características de la tecnología requerida | Indique las características principales de la tecnología a adquirir.
Requierimientos específicos de la tecnología | Indique los requerimientos específicos de la tecnología o características de la tecnología a adquirir.
Necesidad de la adquisición | Indique que necesidad se va suplir con la tecnología a adquirir.
Uso que se le dara a la tecnología | Describa el uso y la aplicación que se le dará a la tecnología.
¿La tecnología requerida es para cumplimiento de estándares de dotación? | Marque con una X, si la tecnología es para cumplimiento de normatividad o no.
¿En caso de que la respuesta anterior sea sí, explique cúales ? | Indique la norma en la cúal solicitan la tecnología.
Nombre del proyecto con que pretende adquirir la tecnología | Indique el nombre del proyecto con el cúal desea adquirir la tecnología.
Servicio para el que se destinará la tecnología | Ingresar el servicio o departamento que requiere la tecnología.
¿Presupuesto aprobado? | Marque con una X, si la tecnología tiene un presupuesto aprobado o no, de ser así indique el monto.
Indique los porcentajes de importancia que le dará a cada tipo de evaluación | Indique los porcentajes de importancia que le dará a la evaluación clínica, técnica, económica por minimización o maximización.
EVALUACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD | Indique en cada una de las casillas las evaluaciones realizadas por el personal clínico, indicando si esta se acoge o no a cada item a evaluar, teniendo en cuenta que: 0 no aplica, 5 muy alta, 4 alta, 3 moderada, 2 mala, 1 deficiente.
EVALUACIÓN ECONÓMICA METODO DE MINIMIZACIÓN | En estas etapa se contempla el valor de la compra del equipo, depreciación, valorización y mantenimiento, esto con el fin de realizar una evaluación económica, con pautas que permitan elegir objetiva y sistemáticamente la mejor opción de un grupo de soluciones a cierta necesidad.
Año | Indique los años de vida útil del equipo en la columna.
Costo del equipo | Indique el costo inicial del equipo.
Costo de mantenimiento | Indique el costo de mantenimiento preventivo y correctivo anual del equipo.
Costo calibración | Indique el costo de metrología anual.
Costo consumibles | Indique los costos de los consumibles en los procedimientos por año.
EVALUACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA | Indique el nombre de la tecnología.
MARCA DE LA TECNOLOGÍA | Indique la marca de la tecnología.
MODELO DE LA TECNOLOGÍA | Indique el modelo de la tecnología.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SERVICIOS COMPLEMENTARIO | Indique en cada una de las casillas las evaluaciones realizadas por el personal técnico, indicando si las características técnicas son recomendadas o no a cada item a evaluar, teniendo en cuenta que: 0 no aplica, 5 muy alta, 4 alta, 3 moderada, 2 mala, 1 deficiente.
EVALUACIÓN ECONÓMICA METODO DE MAXIMIXACIÓN | En estas etapa se contempla el valor de la compra del equipo, depreciación, valorización y mantenimiento, esto con el fin de realizar una evaluación económica, con pautas que permitan elegir objetiva y sistemáticamente la mejor opción de un grupo de soluciones a cierta necesidad.
EGRESOS | Indique los gastos que genera la adquisión del equipo.
Inversion inicial | Indique el costo inicial del equipo
Costos de mantenimino (anual) | Indique el costo de mantenimiento preventivo y correctivo anual del equipo.
Costos de poliza de seguro (anual) | Indique el costo de la poliza del seguro anual.
Costo metrología (Anual) | Indique el costo de metrologia anual.
Costo consumibles por procediminto (año) | Indique los costos de los consumibles en los procedimientos por año.
TOTAL EGRESOS | Indique el costo total de los egresos generados en la tecnología.
Procedimientos por años | Indique cuantos procedimientos se realizan por año con la tecnología a adquirir.
Precio del procedimiento | Indique el precio del procedimiento.
RESULTADOS FINALES | En esta etapa se puede observar los resultados de la tecnologías con sus respectivos puntajes para toma de decisiones.

## FORMULARIO
EVALUACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
| Código: F-GAD-IC-GT-030 |  | Versión: 001 | Fecha de aprobación: 29-04-2021
Fecha de solicitud (DD/MM/AAA):
DATOS DEL ÁREA QUE SOLICITA
Servicio / Departamento: |  | Cirugía.
Proceso: |  | Cardiocirugía.
DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA
Marque la tecnología solicitada
Marque la necesidad de la tecnología requerida ( En caso de ser renovación por daño parcial o total, anexar acta de baja )
En caso de seleccionar la casilla "otros", describa por que motivo se genera la necesidad:
Nombre de la tecnología solicitada. (Se debe nombrar bajo la denominación internacional).
Caracteristicas de la tecnología requerida: (Describa las características especificas de la tecnología).
Requierimientos especificos de la tecnología: (Describa requerimintos específicos de la tecnología es deicr: software, hardware, aplicaciones y funciones).
Necesidad de la adquisición : (Describa la necesidad que se pretende satisfacer teniendo en cuenta que tan importante es para la prestación del servicio).
Uso que se le dará a la tecnología : (Describa el uso y la aplicación que se le dará a la tecnología).
¿La tecnología requerida es para cumplimiento de estandares de dotación? :
En caso de que la respuesta anterior sea sí, explique cúales:
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto con que pretende adquirir la tecnologÍa:
Servicio para el que se destinará la tecnología:
¿Presupuesto aprobado? (En caso de contar con presupuesto para el proyecto indique el valor): |  |  |  |  | $
Indique los porcentajes de importancia que le dará a cada tipo de evaluación
TIPO DE EVALUACIÓN |  |  | PORCENTAJE DE IMPORTANCIA
Evaluación clínica |  |  | 30%
Evaluación técnica |  |  | 50%
Evaluación económica por minimización |  |  | 10%
Evaluación económica por maximización |  |  | 10%
Evaluación ética, social y organizacional |  |  | 0%
TOTAL PORCENTAJE EVALUADO |  |  | 100%
Máquina de circulación extracorporea.
Permite en una cirugía a corazón abierto, la circulación sanguínea con el corazón detenido, cumpliendo con el funcionamiento del corazón y a oxigenación de los pulmones.
Se requiere múltiples pantallas (en caso de que falle alguna no fallen todas). Respuesta del equipo de manera manual, neumática o hidraulica, en caso de algún fallo circuital o électrico y batera de larga duración.
Se evidenció evento adverso serio con el equipo presente en la clínica, la puesta en marcha del equipo se paró en medio de la cirugía y tano la batería como la conexión a la red electrica no logró encender el equipo.
Regulación de la velocidad y cantidad de la sangre al retornar al cuerpo, incluyendo la oxigenación, temperatura, nivel de iones, glucosa y anticoagulación, en cirugías de corazón abierto.
Programa de cardiocirugía.
Cirugía.
SI
NO
Equipo Biomédico
Dispositivo Medico
Equipo Quirurgico
Telecomunicaciones e Informatica
Infraestructura
Otros
SI
NO
Apertura de Servicios
Renovacion por Obsolescencia
Renovacion por Daño Parcial o Total
Otros ¿Cuáles?

## ET
EVALUACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
|  | Código: F-GAD-IC-GT-030 |  |  |  | Versión: 001 |  | Fecha de aprobación: 29-04-2021
EVALUACIÓN TÉCNICA
ID | NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA |  |  | MARCA DE LA TECNOLOGÍA |  |  | MODELO DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | PROVEEDOR
1 | Máquina de circulación extracorpórea |  |  | Terumo |  |  | System 1 |  |  |  | ARROW
2 | Máquina de circulación extracorpórea HL20 |  |  | Maquet |  |  | HL20 |  |  |  | BIMEDCO |  |  |  | Muy Alta | 5
3 | Máquina de circulación extracorpórea Stockert S5 |  |  | Stockert |  |  | S5 PRO |  |  |  | LivaNova
4 | [14 empty] | Alta | 4
[15 empty] | Mala | 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SERVICIOS COMPLEMENTARIO | [14 empty] | Deficiente | 1
[15 empty] | No Aplica | 0
ID | NOMBRE |  | TECNOLOGÍA EVALUADA
|  |  | System 1 |  | Observaciones | HL20 | Observaciones | S5 PRO | Observaciones | 0 |  | Observaciones
1 | SISTEMA DE CONTROL |  | Muy Alta |  | Mediante la pantalla táctil. | Alta | Medición precisa de hasta cuatro presiones y cuatro temperaturas. | Muy Alta | Módulos de visualización y de mando de todos los dispositivos de supervisión, de control y de medición.
2 | PANTALLA |  | Muy Alta |  | Touch Screen, alta resolución, se pueden crear hasta 12 pantallas de perfusión personalizadas. Alto: 34,8 cm, ancho: 39,9 cm, profundidad: 8,6 cm, peso: 6.8 kg | Alta | Una pantalla plana proporciona información gráfica y del estado funcional a la vista, además, un único panel recoge todas las funciones de supervisión y aviso | Alta | 5 pantallas
3 | GIROS |  | Alta |  | 180° | Muy Alta | 250° | Muy Alta | 180° y 240°
4 | DIMENSIONES |  | Alta |  | Alto: 81,3 cm, ancho:55,9 cm, largo: 55,9 cm | Deficiente | No se menciona | Muy Alta | Altura: 64 cm, ancho 107,3 cm, largo 60cm
5 | PESO |  | Alta |  | 89,8 kg | Deficiente | No se menciona | Alta | 89.5 kg
6 | MODOS DE USO |  | Alta |  | Operación On Line (garantiza que el equipo continúa operando y el operario no se percata de la falla de la red eléctrica), modo de calentamiento y el modo de enfriamiento son independientes lo que permite un gran ahorro de energía. | Deficiente | No se menciona | Deficiente | No se menciona
7 | FLUJO |  | Deficiente |  | No se menciona | Deficiente | No se menciona | Deficiente | No se menciona
8 | CALIBRACIÓN |  | Muy Alta |  | Junto con los mantenimientos preventivos durante la garantía. | Deficiente | No se menciona | Deficiente | No se menciona
9 | BATERÍA |  | Alta |  | 60 min mínimo | Alta | Sistema automático de batería de reserva. | Muy Alta | Asegura una bateria durante 3 horas.
10 | MÓDULOS |  | Muy Alta |  | Hasta 18 módulos de seguriad y monitoreo. | Deficiente | No se menciona | Alta | Panel con 3, 4 o 6 módulos de visualización
11 | MODO DE VISUALIZACIÓN Y MANDO |  | Deficiente |  | No encontrado | Deficiente | No se menciona | Muy Alta | Controlado por un microprocesador independiente.
12 | CONTROL DE PRESIÓN |  | Deficiente |  | No encontrado | Deficiente | No se menciona | Muy Alta | Transductor Medex con doble sistema de calibración. Logical
13 | ALARMAS |  | Muy Alta |  | Alarmas visual, auditiva, de supervicion, disminución de velocidad y parada de la bomba. | Muy Alta | Los errores se indican de forma acústica y visual y se usa un único botón para silenciar todas las alarmas. | Muy Alta | Alarmas los eventos que ponen en riesgo la integridad del paciente
14 | SENSOR DE NIVEL |  | Alta |  | Sensor en circuito oscilante, sensor sobre el reservorio | Deficiente | No se menciona | Muy Alta | Sensor basado en ondas electromagneticas de alta frecuencia en un circuito oscilante. Regula la velocidad de la bomba supervizada.
15 | CONTROL DE CARDIOPLEJIA |  | Muy Alta |  | La función Master/Follower de la bomba | Deficiente | No se menciona | Alta | Rango de medición de la presión -200 mmHg a +800 mmHg. Sensor de burbuja, control de presión, temperatura, tiempo, dosis.
16 | SENSOR B CARE 5 |  | Deficiente |  | No se menciona | Deficiente | No se menciona | Mala | Sensor en linea
17 | MEZCLADOR DE GAS |  | Alta |  | El mezclador electrónico de gases integrado puede ser | Deficiente | No se menciona | Muy Alta | Permite la utilizacion de CO2, como estrategia de manejo de gases PH STAT
18 | SISTEMA CENTRIFUGA |  | Muy Alta |  | El Sistema admite hasta ocho bombas, incluidas | Alta | El sistema de bomba centrífuga ROTAFLOW, una parte natural de la HL 20, puede utilizarse también como unidad totalmente independiente. | Alta | Cono pequeño, seguro, eje central en plastico, purga reducida. Control de temperatura
19 | VIDA ÚTIL |  | Muy Alta |  | 10 años | Muy Alta | 10 años | Muy Alta | 10 años
20 | GARANTÍA |  | Alta |  | 12 meses (1 año) | Alta | 12 meses (1 año) | Muy Alta | 24 meses (2 años)
21 | MANTENIMIENTOS INCLUIDOS |  | Alta |  | 1 cada 6 meses, durante la garantía. | Alta | 2 visitas durante la garantía | Muy Alta | 3 Mantenimientos preventivos Anuales
22 | REGISTRO INVIMA |  | Deficiente |  | No se menciona | Mala | RESOLUCIÓN No. 2016013320 del 19 de Abril de 2016 | Muy Alta | RESOLUCIÓN No. 2020009118 DE 9 de Marzo de 2020
23 | ACCESORIOS INCLUIDOS |  | Muy Alta |  | Acoplamiento para barra transversal, Barra de 2’ (0.6 m), Barra de 3’ (0.9 m), Barra de 4’ (1.2 m), Repisa, Kit de paneles metálicos deslizantes de cubierta posterior. | Alta | Kit de paneles metálicos deslizantes de cubierta posterior. | Alta | Kit de paneles metálicos deslizantes de cubierta posterior.
24 | DISPONIBILIDAD DE SOPORTE TÉCNICO EN LA CIUDAD |  | Deficiente |  | No se menciona | Deficiente | No se menciona | Muy Alta | Los tiempos de respuesta del servicio técnico son inmediatos para consultas telefónicas y en caso de necesidad de asistencia en terreno máximo 24 horas hábiles.
25 | CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO |  | Alta |  | 1 vez | Alta | Por 1 día | Muy Alta | Mínimo de 3 hasta 5 días . 3 visitas de seguimiento post instalación
27 | PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN |  | Muy Alta |  | Rango: (-250) mmHg – 900 mmHg | Deficiente | No se menciona | Alta | Rango: -200 mmHg a +800 mmHg
VALIDACIÓN DE DATOS | [12 empty] | CRITERIO | PUNTUACION
ID | NOMBRE |  | TECNOLOGÍA EVALUADA | [9 empty] | No Aplica | 0
|  |  | System 1 |  |  | HL20 |  | S5 PRO |  | 0 |  |  | Muy Alta | 5
1 | # de criterios evaluados |  | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  |  | Alta | 4
2 | # de criterios con calificación "no aplica" |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Moderada | 3
3 | # de criterios con calificación "muy alta" |  | 10 |  |  | 3 |  | 15 |  | 0 |  |  | Mala | 2
4 | # de criterios con calificación "alta" |  | 10 |  |  | 8 |  | 7 |  | 0 |  |  | Deficiente | 1
5 | # de criterios con calificación "moderara" |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | # de criterios con calificación "mala" |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
7 | # de criterios con calificación "deficiente" |  | 6 |  |  | 14 |  | 3 |  | 0
ID | TECNOLOGíA EVALUADA |  | PUNTUACIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA |  |  | %
1 | System 1 |  | 96 |  |  | 17.98%
2 | HL20 |  | 63 |  |  | 11.8%
3 | S5 PRO |  | 108 |  |  | 20.22%
4 | 0 |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | 267 |  |  | 50%
CONCLUSIONES GENERALES - EVALUACIÓN TÉCNICA
Teniendo en cuenta que algunos de los proveedores no envían las especificaciones ténicas completas, o las que se necesitan para evaluar este item, se califica como deficiente. La tecnología S5 PRO de LivaNova, es una de las que más información dío a conocer y la cúal se ajustó más a las necesidades técnicas especificadas en el cuadro anterior, por lo tanto es quien gana este item con un 20.2247 % y quien más acompañamiento realizó, adicionalmente, se tiene en cuenta que en caso de emergencia, el proveedor suple rápidamente la máquina por otra.

## EC
EVALUACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
|  | Código: F-GAD-IC-GT-030 |  |  |  |  | Versión: 001 |  |  |  | Fecha de aprobación: 29-04-2021
EVALUACIÓN CLÍNICA
ID | NOMBRE |  |  | TECNOLOGÍA EVALUADA
|  |  |  | System 1 |  | Observaciones |  | HL20 |  | Observaciones |  | S5 PRO | Observaciones |  | 0 |  | Observaciones
1 | Cumplimiento de la necesidad. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Muy Alta |  |  | No Aplica
2 | Visibilidad de controles. |  |  | Alta |  |  |  | Moderada |  |  |  | Muy Alta |  |  | No Aplica
3 | Facilidad para comprender y escuchas señales de alarma. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
4 | Facilidad de adaptación de la tecnología en el proceso clínico. |  |  | Alta |  |  |  | Moderada |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
5 | Facilidad de limpieza para futuros usos. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
6 | Calidad de la capacitación por parte del proveedor. |  |  | Moderada |  |  |  | Moderada |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
7 | Posibilidad de interoperabilidad. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
8 | Accesorios de facil conexión, reconocimineto y manejo. |  |  | Alta |  |  |  | Moderada |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
9 | Facilidad de uso y manejo. |  |  | Moderada |  |  |  | Moderada |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
10 | Cuenta con bombas de tipo rodillo y centrífuga para lograr la circulación extracorporal. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
11 | Tienen funciones que monitorean la temperatura y la presión del flujo de sangre y ayudan al control del flujo. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
12 | Cuenta con configuraciones básicas a complejas, evoluciona a medida que cambian las necesidades del uso. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
13 | Medición y cálculo preciso en tiempo real del consumo de oxígeno. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
14 | La tecnología adquirida cuenta con evidencia científica o estudios de seguridad. |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  |  | Alta |  |  | No Aplica
ID | NOMBRE |  | TECNOLOGÍA EVALUADA | [10 empty] | PUNTUACIÓN |  |  | CRITERIO
|  |  | System 1 |  | HL20 |  | S5 PRO |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | No Aplica
1 | # de criterios con calificación "no aplica" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 5 |  | Muy Alta
2 | # de criterios con calificación "muy alta" |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  | Alta
3 | # de criterios con calificación "alta" |  | 12 |  | 9 |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  | Moderada
4 | # de criterios con calificación "moderara" |  | 2 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | Mala
5 | # de criterios con calificación "mala" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | Deficiente
6 | # de criterios con calificación "deficiente" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ID | TECNOLOGÍA EVALUADA |  | PUNTUACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA |  | %
1 | System 1 |  | 54 |  | 9.939%
2 | HL20 |  | 51 |  | 9.387%
3 | S5 PRO |  | 58 |  | 10.67%
4 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  | 163 |  | 30%
CONCLUSIONES GENERALES - EVALUACIÓN CLÍNICA
Según los criterios de la persona profesional a manejar la máquina, se evalua cada ítem de la evaluación clínica, en el que se observa una similitud en todas las tecnologías evaluadas de casi del 10%, pero S5 PRO de LivaNova presenta un cumplimiento del 11%, por lo que es la ganadora de este ítem.

## EF-MIN
EVALUACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
|  |  | Código: F-GAD-IC-GT-030 |  |  |  | Versión: 001 | [9 empty] | Fecha de aprobación: 29-04-2021
EVALUACIÓN ECONÓMICA MÉTODO DE MINIMIZACIÓN
En estas etapa se contempla el valor de la compra del equipo, depreciación, valorización y mantenimiento, esto con el fin de realizar una evaluación económica, con pautas que permitan elegir objetiva y sistemáticamente la mejor opción de un grupo de soluciones a cierta necesidad.
FORMULARIO DE ANÁLSIS FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA POR MÉTODO DE MINIMIZACIÓN
TECNOLOGÍA EVALUADA
Año | System 1 |  |  |  |  | HL20 | [5 empty] | S5 PRO |  |  |  | 0
| Costo del equipo |  | Costo de mantenimiento | Costo calibración | Costo consumibles | Costo del equipo |  | Costo de mantenimiento | Costo calibración |  | Costo consumibles | Costo del equipo | Costo de mantenimiento | Costo calibración | Costo consumibles | Costo del equipo |  | Costo de mantenimiento |  | Costo calibración | Costo consumibles
0 | 810550000 |  |  |  |  | 942331512.06 | [5 empty] | 723484639 |  |  |  | 0
1 |  |  | 17850000 | 0 | 238446000 |  |  | 22500000 | 0 |  | 734254716 |  | 0 | 0 | 52178914 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 18148095 | 0 | 242428048.2 |  |  | 22875750 | 0 |  | 746516769.7572 |  | 22000000 | 0 | 53050301.8638 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 18451168.1865 | 0 | 246476596.6049 |  |  | 23257775.025 | 0 |  | 758983599.8121 |  | 22367400 | 0 | 53936241.9049 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 18759302.6952 | 0 | 250592755.7682 |  |  | 23646179.8679 | 0 |  | 771658625.929 |  | 22740935.58 | 0 | 54836977.1447 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 19072583.0502 | 0 | 254777654.7896 |  |  | 24041071.0717 | 0 |  | 784545324.982 |  | 23120709.2042 | 0 | 55752754.6631 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 19391095.1872 | 0 | 259032441.6246 |  |  | 24442556.9586 | 0 |  | 797647231.9092 |  | 23506825.0479 | 0 | 56683825.6659 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 19714926.4768 | 0 | 263358283.3997 |  |  | 24850747.6598 | 0 |  | 810967940.6821 |  | 23899389.0262 | 0 | 57630445.5545 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 20044165.749 | 0 | 267756366.7325 |  |  | 25265755.1457 | 0 |  | 824511105.2915 |  | 24298508.8229 | 0 | 58592873.9953 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 20378903.317 | 0 | 272227898.0569 |  |  | 25687693.2567 | 0 |  | 838280440.7499 |  | 24704293.9203 | 0 | 59571374.991 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 20719231.0024 | 0 | 276774103.9544 |  |  | 26116677.7341 | 0 |  | 852279724.1104 |  | 25116855.6287 | 0 | 60566216.9534 |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | 810550000 |  | 192529470.6642 | 0 | 2571870149.1308 | 942331512.06 |  | 242684206.7195 | 0 |  | 7919645479.2235 | 723484639 | 211754917.2302 | 0 | 562799926.7367 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
CALIFICACIÓN | Moderada |  | Muy Alta | No Aplica | Moderada | Mala |  | Moderada | No Aplica |  | Mala | Muy Alta | Alta | No Aplica | Muy Alta | No Aplica |  | No Aplica |  | No Aplica | No Aplica
| 3574949619.795 |  |  |  |  | 9104661198.003 | [5 empty] | 1498039482.9669 |  |  |  | 0
Procedimientos por año: |  | 156
ID | NOMBRE |  |  |  | TECNOLOGÍA EVALUADA | [11 empty] | CRITERIO |  | PUNTUACIÓN
[5 empty] | System 1 |  | HL20 |  |  | S5 PRO |  | 0 |  |  |  |  | No Aplica |  | 0
1 | # de criterios con calificación "no aplica" |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | Muy Alta |  | 5
2 | # de criterios con calificación "muy alta" |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | Alta |  | 4
3 | # de criterios con calificación "alta" |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Moderada |  | 3
4 | # de criterios con calificación "moderara" |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Mala |  | 2
5 | # de criterios con calificación "mala" |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Deficiente |  | 1
6 | # de criterios con calificación "deficiente" |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ID | TECNOLOGÍA EVALUADA |  |  |  | PUNTUACIÓN EVALUACIÓN ECÓNOMICA |  | CALIFICACIÓN
1 | System 1 |  |  |  | 11 |  | 3.438%
2 | HL20 |  |  |  | 7 |  | 2.188%
3 | S5 PRO |  |  |  | 14 |  | 4.375%
4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
[5 empty] | 32 |  | 10%
CONCLUSIONES GENERALES - EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MINIMIZACIÓN
Se observa que la tecnología S5 PRO del proveedor LivaNova presenta una calificación mayor en la evaluación económica por minimización, dado que el costo total del equipo es menor que el del resto ($ 723.484.639), adicionalmente, los costos de los consumibles (562.799.926) son menores en comparación a los otros dos proveedores (Arrow y Biomedco).

## EF -MAX
EVALUACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
|  |  | Código: F-GAD-IC-GT-030 | [8 empty] | Versión: 001 | [7 empty] | Fecha de aprobación: 29-04-2021
EVALUACIÓN ECONÓMICA MÉTODO DE MAXIMIZACIÓN
En estas etapa se contempla el valor de la compra del equipo, depreciación, valorización y mantenimiento, esto con el fin de realizar una evaluación económica, con pautas que permitan elegir objetiva y sistemáticamente la mejor opción de un grupo de soluciones a cierta necesidad.
FORMULARIO DE ANÁLSIS FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA POR MÉTODO DE MAXIMIZACIÓN
ITM | EGRESOS |  |  |  | TECNOLOGíA EVALUADA
[5 empty] | System 1 |  | HL20 |  |  | S5 PRO |  |  | 0
1 | Inversion inicial |  |  |  | 810550000 |  | 942331512.06 |  |  | 723484639 |  |  | 0
2 | Costos de mantenimiento (anual) |  |  |  | 17850000 |  | 22500000 |  |  | 22000000 |  |  | 0
3 | Costos de poliza de seguro (anual)
4 | Costo metrología (anual)
5 | Costo consumibles por procedimiento (año) |  |  |  | 242428048.2 |  | 734254716 |  |  | 52178914 |  |  | 0
6
7
8
9
TOTAL EGRESOS |  |  |  |  | 1070828048.2 |  | 1699086228.06 |  |  | 797663553 |  |  | 0
ITM | INGRESOS |  |  |  | System 1 |  | HL20 |  |  | S5 PRO |  |  | 0
1 | Procedimientos por años (L/min) |  |  |  | 156 |  | 156 |  |  | 156
2 | Precio del procedimiento |  |  |  | 34500000 |  | 34500000 |  |  | 34500000
3
4
5
6
7
8
9 | TOTAL INGRESOR |  |  |  | 5382000000 |  | 5382000000 |  |  | 5382000000 |  |  | 0
FLUJO DE CAJA PROYECTO
| FLUJOS NETOS |  |  |  |  | FLUJOS NETOS | [7 empty] | FLUJOS NETOS |  |  |  | FLUJOS NETOS
AÑO | System 1 |  |  |  |  | HL20 | [7 empty] | S5 PRO |  |  |  | 0
| INGREOS | EGRESOS |  | NETO | PB (Sin T Oportunidad) | INGREOS |  | EGRESOS |  |  | NETO |  | PB (Sin T Oportunidad) | INGREOS | EGRESOS | NETO | PB (Sin T Oportunidad) | INGREOS | EGRESOS | NETO | PB (Sin T Oportunidad)
0 | 0 | 1070828048.2 |  | -1070828048.2 | -1070828048.2 | 0 |  | 1699086228.06 |  |  | -1699086228.06 |  | -1699086228.06 | 0 | 797663553 | -797663553 | -797663553 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 4050893903.6 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 2926159055.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 4510157533 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 9172615855.4 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 7551404339.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 9817978619 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 14294337807.2 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 12176649623.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 15125799705 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 19416059759 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 16801894907.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 20433620791 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 24537781710.8 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 21427140191.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 25741441877 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 29659503662.6 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 26052385475.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 31049262963 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 34781225614.4 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 30677630759.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 36357084049 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 39902947566.2 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 35302876043.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 41664905135 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 45024669518 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 39928121327.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 46972726221 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5382000000 | 260278048.2 |  | 5121721951.8 | 50146391469.8 | 5382000000 |  | 756754716 |  |  | 4625245284 |  | 44553366611.94 | 5382000000 | 74178914 | 5307821086 | 52280547307 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPOS EVALUADOS
EQUIPOS EVALUADOS |  |  |  |  | PERIODO DE RECUPERACIÓN (años) |  | VAN |  | TIR |  |  | % RETORNO DE INVERSIÓN
System 1 |  |  |  |  | 1.2091 |  | 50146391470.8 |  | 4.783 |  |  | 47.83%
HL20 |  |  |  |  | 1.3674 |  | 44553366612.94 |  | 2.7222 |  |  | 27.22%
FLUJOS NETOS |  |  |  |  | 1.1503 |  | 52280547308 |  | 6.6542 |  |  | 66.54%
0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
CONCLUSIONES GENERALES - EVALUACIÓN ECONÓMICA
La tecnología S5 PRO de LivaNova es con quíen se recupera más rápido la inversión en 1.15 años, es decir en aproximadamente 1 año y un mes, teniendo en cuenta que se realizan acerca de 12 procedimientos por mes, adicionalmente, se tiene una ganancia de $52.280.547.308 en la vida útil del equipo que son 10 años, lo que indica que posee una mayor rentabilidad que las demás tecnologías evaluadas, luego, posee una tasa interna de los recursos invertidos en el proyecto de 6,65%, la cual es mayor que las demás, lo que reafirma que el proyecto es rentable y, finalmente, posee un retorno de inversión del 66.54%, como el porcentaje es positivo, indica que se generó ganancias de aproximadamente 66 veces la inversión, siendo esta, mayor que las demás tecnologías evaluadas.
Note on A37: CLINICANU-705: Flujo de Caja coo resultado de los ingresos derivados del uso del equipo.

## RESULTADOS
EVALUACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
|  | Código: F-GAD-IC-GT-030 |  |  | Versión: 001 |  | Fecha de aprobación: 29-04-2021
RESULTADOS FINALES
ID | TECNOLOGÍA EVALUADA |  | % DE IMPORTANCIA | System 1 |  | HL20 |  | S5 PRO | 0 | TOTAL %
1 | Evaluación clínica |  | 30% | 9.939% |  | 9.387% |  | 10.67% | 0% | 30%
2 | Evaluación técnica |  | 50% | 17.98% |  | 11.8% |  | 20.22% | 0% | 50%
3 | Evaluación económica por minimización |  | 10% | 3.438% |  | 2.188% |  | 4.375% | 0% | 10%
4 | Evaluación económica por maximización |  | 10% | 4.783% |  | 2.722% |  | 6.654% | 0% | 14.16%
| Evaluación ética, social y organizacional |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  | 36.14% |  | 26.09% |  | 41.93% | 0%
104.2%

## INSTRUCTIVO AHP
MÉTODO AHP PARA LA TOMA DE DESICIÓN CON RESPECTO AL PROVEEDOR
| Código: | Versión: | Fecha de aprobación:
ITEM | ESPECIFICACIONES |  | ENCARGADO
MÉTODO AHP | El proceso analítico jerárquico, conocido por sus siglas en ingles AHP (analytic hierarchy process), fue originario por el profesor Thomas Saaty, el cúal permite contribuir con la toma de decisiones en las empresas, basandose en los fundamentos psicológicos, matemáticos y contrastes empíricos. |  | Lider de operaciones y analistas de bioingenierÍa / mantenimiento.
COMPARACIÓN ENTRE CRITERIOS
MATRIZ COMPARACIÓN ENTRE CRITERIOS | Como la toma de desicisión de basa en la función de criterios, entonces en esta etapa es importante realizar una comparación de la importancia entre criterios y así obtener el vector de ponderación, el cúal se utiliza para la respuesta final. En esta etapa se utiiza la tabla de "Resultados" que se encuentra anteriormente.
MATRIZ DE CRITERIOS NORMALIZADA | Para la normalización se realiza una suma de los valores en cada columna de la matriz de criterios, para luego sacar un promedio de cada fila de esta matríz y así obtener el vector prioridad.
VECTOR PRIORIDAD DE LA MATRIZ DE CRITERIOS | Indica que los 4 criterios tienen su importancia, siendo diferente entre sí, entre mayor sea el valor, mayor es su importancia.
COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS
MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (CRITERIO 1) | Se realiza una comparación de la importancia entre las alternativas, en este caso hace referencia a las tecnologías a evaluar respecto al primer criterio 1 (evaluación técnica).
MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (CRITERIO 1) NORMALIZADA | Para la normalización se realiza una suma de los valores en cada columna de la matriz de criterios, para luego sacar un promedio de cada fila de esta matríz y así obtener el vector prioridad.
VECTOR PRIORIDAD DE LA MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (CRITERIO 1) | Indica que las 4 alternativas, es decir, las tecnologías a evaluar, tienen su importancia respecto al criterio 1 (evaluación técnica) , siendo diferente entre sí, entre mayor sea el valor, mayor es su importancia.
MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN CLÍNICA (CRITERIO 2) | Se realiza una comparación de la importancia entre las alternativas, en este caso hace referencia a las tecnologías a evaluar respecto al primer criterio 2 (evaluación clínica).
MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN CLÍNICA (CRITERIO 2) NORMALIZADA | Para la normalización se realiza una suma de los valores en cada columna de la matriz de criterios, para luego sacar un promedio de cada fila de esta matríz y así obtener el vector prioridad.
VECTOR PRIORIDAD DE LA MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN CLÍNICA (CRITERIO 2) | Indica que las 4 alternativas, es decir, las tecnologías a evaluar, tienen su importancia respecto al criterio 2 (evaluación clínica) , siendo diferente entre sí, entre mayor sea el valor, mayor es su importancia.
MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MINIMIZACIÓN (CRITERIO 3) | Se realiza una comparación de la importancia entre las alternativas, en este caso hace referencia a las tecnologías a evaluar respecto al primer criterio 3 (evaluación económica por minimización).
MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MINIMIZACIÓN (CRITERIO 3) NORMALIZADA | Para la normalización se realiza una suma de los valores en cada columna de la matriz de criterios, para luego sacar un promedio de cada fila de esta matríz y así obtener el vector prioridad.
VECTOR PRIORIDAD DE LA MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MINIMIZACIÓN (CRITERIO 3) | Indica que las 4 alternativas, es decir, las tecnologías a evaluar, tienen su importancia respecto al criterio 3 (evaluación económica por minimización) , siendo diferente entre sí, entre mayor sea el valor, mayor es su importancia.
MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MAXIMIZACIÓN (CRITERIO 4) | Se realiza una comparación de la importancia entre las alternativas, en este caso hace referencia a las tecnologías a evaluar respecto al primer criterio 4 (evaluación económica por maximización).
MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MAXIMIZACIÓN (CRITERIO 4) NORMALIZADA | Para la normalización se realiza una suma de los valores en cada columna de la matriz de criterios, para luego sacar un promedio de cada fila de esta matríz y así obtener el vector prioridad.
VECTOR PRIORIDAD DE LA MATRIZ ALTERNATIVA EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MAXIMIZACIÓN (CRITERIO 4) | Indica que las 4 alternativas, es decir, las tecnologías a evaluar, tienen su importancia respecto al criterio 4 (evaluación económica por maximización) , siendo diferente entre sí, entre mayor sea el valor, mayor es su importancia.
MULTIPLICACIÓN DE LA MATRIZ DE LOS VECTORES PRIORIDAD CON LA PONDERACIÓN DE CRITERIOS
MATRIZ DE VECTORES PRIORIDAD DE LAS MATRICES ALTERNATIVAS. | Se realiza una matriz con los vectores propios de cada alternativa, ya que más adelante se multiplicaran con la ponderación de criterios, con el fin de obtener el resultado esperado.
MULTIPICACIÓN CON EL VECTOR PRIORIDAD DE LA MATRIZ DE CRITERIOS | Como se desea tomar una desición en función a los 4 criterios y en función a la importancia de los criterios, para ello se multiplican la matriz de vectores propios de las altertanivas y la ponderación de criterios.
MARIZ DE RESULTADOS | Indica el peso de cada alternativa (tecnologías a evaluar) y por tanto permite elegir la mejor en función de los 4 criterios (evaluación técnica, clínica, económica por manimización y maximización), entre mayor sea el valor, mayor es su importancia y mejor es la alternativa (tecnoogía a evaluar).
RANKING DE MEJOR A LA NO MEJOR OPCIÓN
MATRIZ QUE PERMITE VIZUALIZAR EL RANKING | Se realiza el ranking con los valores obtenidos de la matriz de resultados, el cúal permite elegir de mayor a menor valor en la ponderación indicando cúal es el mejor tecnología, siendo el número 1 en el ranking. Adicionalmente, es posible observarlos datos anteriores en la gráfica del ranking.
RAZÓN DE CONSISTENCIA (CR)
RAZÓN DE CONSISTENCIA (CR) | Se basa en la relación entre el indice de consistencia (CI) y el indice de consistencia aleatorio (RI), el cúal permite conocer si los porcentajes de importancia elegidos y obtenidos en la matriz de comparación de criterios son coherentes o no. Para que sea choerente, como se evalua una matriz 4*4, el CR debe se menor que 0,1 (CR<0,1) por lo tanto los valores ingresados son confiables, en caso contrario, se recomienda cambiar en la tabla de "Resultados" los porcentajes obtenidos y/o ingresados.

## AHP
MÉTODO AHP PARA LA TOMA DE DESICIÓN CON RESPECTO AL PROVEEDOR
[5 empty] | Código: |  |  |  |  | Versión: |  |  | Fecha de aprobación:
MÉTODO AHP PARA LA TOMA DE DESICIÓN CON RESPECTO AL PROVEEDOR
Método originario por el profesor Thomas Saaty, el cual contribuye con la toma de decisiones en las empresas.
En este caso contribuye con la evaluación de la coherencia de los porcentajes de importancia, con respecto a la elección de tecnología biomédica.
COMPARACIÓN ENTRE CRITERIOS
En el cuadro anterior "Resultados", se tiene la importancia para cada criterio, basado en eso se tiene entonces la comparación entre cada criterio.
Posteriormente, se encuentra el vector prioridad, el cúal se utiliza para la respuesta final.
Matriz de comparación de criterios
[6 empty] | Evaluación técnica |  | Evaluación clínica |  |  |  | Evaluación económica por minimización |  |  |  | Evaluación económica por maximización
| Evaluación técnica |  |  |  |  | 1 |  | 1.6667 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| Evaluación clínica |  |  |  |  | 0.6 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Evaluación económica por minimización |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.33333 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Evaluación económica por maximización |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.33333 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Total suma columnas |  |  |  |  | 2 |  | 3.3333 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
Matríz de criterios normalizada
[6 empty] | Evaluación técnica |  | Evaluación clínica |  |  |  | Evaluación económica por minimización |  |  |  | Evaluación económica por maximización
| Evaluación técnica |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Evaluación clínica |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
| Evaluación económica por minimización |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
| Evaluación económica por maximización |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
| Criterio |  |  |  |  | Vector de prioridad
| Evaluación técnica |  |  |  |  | 0.5
| Evaluación clínica |  |  |  |  | 0.3
| Evaluación económica por minimización |  |  |  |  | 0.1
| Evaluación económica por maximización |  |  |  |  | 0.1
COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS
Para la comparación de las alternativas con cada criterio, se realiza una matriz de comparación, se normaliza la matriz y finalmente se encuentra
su vector prioridad.
Matriz alternativa en función del la evaluación técnica (Criterio 1)
[7 empty] | Tecnología 1: | System 1 |  |  | Tecnología 2: |  | HL20 |  | Tecnología 3: |  | S5 PRO | Tecnología 4: |  | 0
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1.5238 |  |  |  | 0.88889 |  |  | 1
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.65625 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.58333 |  |  | 1
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 1.125 |  |  |  | 1.7143 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Total suma columnas: | [5 empty] | 3.7812 |  |  |  | 5.2381 |  |  |  | 3.4722 |  |  | 4
Matriz alternativa en función del la evaluación técnica (Criterio 1) normalizada
[7 empty] | Tecnología 1: | System 1 |  |  | Tecnología 2: |  | S5 PRO |  | Tecnología 3: |  | 0 | Tecnología 4: |  | 0
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 0.26446 |  |  |  | 0.29091 |  |  |  | 0.256 |  |  | 0
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.17355 |  |  |  | 0.19091 |  |  |  | 0.168 |  |  | 0
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 0.29752 |  |  |  | 0.32727 |  |  |  | 0.288 |  |  | 0
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.288 |  |  | 0
| Tecnología | [5 empty] | Vector prioridad
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 0.20284
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.13312
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 0.2282
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 0
Matriz alternativa en función del la evaluación clínica (Criterio 2)
[7 empty] | Tecnología 1: | System 1 |  |  | Tecnología 2: |  | HL20 |  | Tecnología 3: |  | S5 PRO | Tecnología 4: |  | 0
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1.0588 |  |  |  | 0.93103 |  |  | 1
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.94444 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.87931 |  |  | 1
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 1.0741 |  |  |  | 1.1373 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Total suma columnas: | [5 empty] | 4.0185 |  |  |  | 4.1961 |  |  |  | 3.8103 |  |  | 4
Matriz alternativa en función del la evaluación clínica (Criterio 2) normalizada
[7 empty] | Tecnología 1: | System 1 |  |  | Tecnología 2: |  | HL20 |  | Tecnología 3: |  | S5 PRO | Tecnología 4: |  | 0
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 0.24885 |  |  |  | 0.25234 |  |  |  | 0.24434 |  |  | 0
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.23502 |  |  |  | 0.23832 |  |  |  | 0.23077 |  |  | 0
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 0.26728 |  |  |  | 0.27103 |  |  |  | 0.26244 |  |  | 0
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Proveedor | [5 empty] | Vector prioridad
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 0.18638
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.17603
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 0.20019
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 0
Matriz alternativa en función del la evaluación económica por minimización (Criterio 3)
[7 empty] | Tecnología 1: | System 1 |  |  | Tecnología 2: |  | HL20 |  | Tecnología 3: |  | S5 PRO | Tecnología 4: |  | 0
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1.5714 |  |  |  | 0.78571 |  |  | 1
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.63636 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 1.2727 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Total suma columnas: | [5 empty] | 3.9091 |  |  |  | 5.5714 |  |  |  | 3.2857 |  |  | 4
Matriz alternativa en función del la evaluación económica por minimización (Criterio 3) normalizada
[7 empty] | Tecnología 1: | System 1 |  |  | Tecnología 2: |  | HL20 |  | Tecnología 3: |  | S5 PRO | Tecnología 4: |  | 0
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 0.25581 |  |  |  | 0.28205 |  |  |  | 0.23913 |  |  | 0
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.16279 |  |  |  | 0.17949 |  |  |  | 0.15217 |  |  | 0
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 0.32558 |  |  |  | 0.35897 |  |  |  | 0.30435 |  |  | 0
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Proveedor | [5 empty] | Vector prioridad
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 0.19425
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.12361
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 0.24723
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 0
Matriz alternativa en función del la evaluación económica por maximización (Criterio 4)
[7 empty] | Tecnología 1: | System 1 |  |  | Tecnología 2: |  | HL20 |  | Tecnología 3: |  | S5 PRO | Tecnología 4: |  | 0
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1.757 |  |  |  | 0.71879 |  |  | 1
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.56914 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.40909 |  |  | 1
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 1.3912 |  |  |  | 2.4444 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Total suma columnas: | [5 empty] | 3.9604 |  |  |  | 6.2015 |  |  |  | 3.1279 |  |  | 4
Matriz alternativa en función del la evaluación económica por maximización (Criterio 4) normalizada
[7 empty] | Tecnología 1: | System 1 |  |  | Tecnología 2: |  | HL20 |  | Tecnología 3: |  | S5 PRO | Tecnología 4: |  | 0
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 0.2525 |  |  |  | 0.28332 |  |  |  | 0.2298 |  |  | 0
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.14371 |  |  |  | 0.16125 |  |  |  | 0.13079 |  |  | 0
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 0.35129 |  |  |  | 0.39417 |  |  |  | 0.31971 |  |  | 0
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Proveedor | [5 empty] | Vector prioridad
| Tecnología 1: |  |  | System 1 |  |  | 0.19141
| Tecnología 2: |  |  | HL20 |  |  | 0.10894
| Tecnología 3: |  |  | S5 PRO |  |  | 0.26629
| Tecnología 4: |  |  | 0 |  |  | 0
MULTIPLICACIÓN DE LA MATRIZ DE LOS VECTORES PRIORIDAD CON LA PONDERACIÓN DE CRITERIOS
Como se desea tomar una desición en función a los 4 criterios y en función a la importancia de los criterios, para ello se multiplican la matriz de vectores propios de las altertanivas
y el vector prioridad de la matriz de los criterios. La matriz de resultados indica el peso de cada alternativa y por tanto permite elegir la mejor en función de los 4 criterios.
| Matriz de vectores prioridad de las matrices alternativas | [12 empty] | Vector prioridad de la matriz de los criterios |  |  |  |  | Resultados | Tecnología
| 0.20284 |  |  |  |  | 0.18638 |  | 0.19425 |  |  | 0.19141 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.1959 | System 1
| 0.13312 |  |  |  |  | 0.17603 |  | 0.12361 |  |  | 0.10894 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.14262 | HL20
| 0.2282 |  |  |  |  | 0.20019 |  | 0.24723 |  |  | 0.26629 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.22551 | S5 PRO
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0
RANKING DE MEJOR A LA NO MEJOR OPCIÓN
Con la función JERARQUIA.EQV, permite elegir de mayor a menor valor en la ponderación, con lo cual es posible indicar cual es el mejor tecnología, indicando ser en número 1 en el ranking.
Matriz que permite vizualizar el ranking
| Ranking |  | Tecnología |  |  |  | Ponderación
| 2 |  | System 1 |  |  |  | 0.1959
| 3 |  | HL20 |  |  |  | 0.14262
| 1 |  | S5 PRO |  |  |  | 0.22551
| 4 |  | 0 |  |  |  | 0
RAZÓN DE CONSISTENCIA (CR)
Permite conocer si la información que se esta introduciendo es coherente o no.
Mcriteros * ponderación
|  | 2 |  |  |  |  | CI=(nmax-n)/(n-1) |  | 0
|  | 1.2 |  |  |  |  | RI=1,98*(n-2)/n |  | 0.99
|  | 0.4 |  |  |  |  | CR=CI/RI |  | 0 |  |  | Coherente | Confiable
0.4
|  | nmax: |  | 4
Note on K177: Si el valor es menor que 0,1 entonces los valores ingresados son coherentes y por tanto es confiable. En caso contrario, se recomienda cambiar el % de importancia de cada criterio.

## FORMULAS
Tasa de Depreciación = (
Tasa de Depreciación = (( 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 )/(100 %) 𝑥 2) 𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜