## Modelo de evaluación de obs
NOMBRE DEL EQUIPO | CÓDIGO INTERNO | CRITERIO CLÍNICO | [9 empty] | CRITERIO TÉCNICO | [10 empty] | CRITERIO ECONÓMICO |  |  | RESULTADO
|  | Utilidad |  |  | Confiabilidad |  |  | Facilidad en el uso |  |  | PUNTAJE CRITERIO CLÍNICO | Vida útil / Edad del equipo |  | Mttos preventivos / Mttos correctivos |  | Soporte de repuestos (Años) |  | Tiempo fuera de servicio (Meses) |  | Cantidad eventos adversos |  | PUNTAJE CRITERIO TÉCNICO | Costo mantenimiento, repuestos y suministros / Precio adquisición |  | PUNTAJE CRITERIO ECONÓMICO | PUNTAJE | RECOMENDACIÓN
ACT | BMAC-ACUTIM13 | 3 | Alta | 54.9% | 2.6667 | Alta | 24.02% | 2.7778 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.1111 | 8.21% | 2 | 23.49% | 7 | 45.41% | 0.0013889 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.4 | 0.00077453 | 100% | 0.3 | 0.9997 | Evaluar nuevamente en dos años
ACT | BMAC-ACUTIM14 | 3 | Alta | 54.9% | 2.6667 | Alta | 24.02% | 2.7778 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.1111 | 8.21% | 5 | 23.49% | 7 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.4 | 0.0011618 | 100% | 0.3 | 0.9997 | Evaluar nuevamente en dos años
ACT | BMAC-ACUTIM15 | 3 | Alta | 54.9% | 2.6667 | Alta | 24.02% | 2.7778 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.1111 | 8.21% | 5 | 23.49% | 7 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.4 | 0.00038724 | 100% | 0.3 | 0.9997 | Evaluar nuevamente en dos años
BIOCONSOLA | BMBO-BOMPE19 | 2 | Mediana | 36.66% | 1 | Baja | 8.01% | 1.6667 | Mediana | 13.99% | 0.17598 | 0.83333 | 5.47% | 1 | 15.66% | 4 | 34.06% | 0.0013889 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.31232 | 0.00050497 | 100% | 0.3 | 0.7883 | Evaluar nuevamente en un año
BIOTREND | BMBI-BIOTR02 | 2.3333 | Mediana | 36.66% | 2.3333 | Mediana | 16.01% | 2.3333 | Mediana | 13.99% | 0.19998 | 1.25 | 8.21% | 2 | 23.49% | 5 | 45.41% | 0.5412 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.4 | 0.25743 | 66.66% | 0.19998 | 0.79996 | Evaluar nuevamente en un año
BISTURI ARMONICO | BMEL-ELEC019 | 2.5455 | Alta | 54.9% | 2.6364 | Alta | 24.02% | 2.6364 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.625 | 5.47% | 1 | 15.66% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.35772 | 0 | 100% | 0.3 | 0.95742 | Evaluar nuevamente en dos años
CRANEOTOMO | BMCT-CRANEO01 | 2.625 | Alta | 54.9% | 2.25 | Mediana | 16.01% | 2 | Mediana | 13.99% | 0.2547 | 0.71429 | 5.47% | 1 | 15.66% | 5 | 45.41% | 0.44167 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.35772 | 0.00056579 | 100% | 0.3 | 0.91242 | Evaluar nuevamente en dos años
DESFIBRILADOR | BMDF-DESFI47 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 2.7143 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.90909 | 5.47% | 2 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0.0013889 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.2528 | 0.00086616 | 100% | 0.3 | 0.8525 | Evaluar nuevamente en dos años
DESFIBRILADOR | BMDF-DESFI31 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 2.7143 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.3125 | 2.74% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 0.0017146 | 100% | 0.3 | 0.84158 | Evaluar nuevamente en dos años
DESFIBRILADOR | BMDF-DESFI46 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 2.7143 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.90909 | 5.47% | 0.66667 | 15.66% | 0 | 11.35% | 0.033333 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.22148 | 0.074205 | 100% | 0.3 | 0.82118 | Evaluar nuevamente en dos años
ELECTROBISTURI | BMEL-ELEC012 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.8182 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.29412 | 2.74% | 1 | 15.66% | 0 | 11.35% | 0.0030556 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.21056 | 0.0065761 | 100% | 0.3 | 0.81026 | Evaluar nuevamente en dos años
ELECTROBISTURI | BMEL-ELEC016 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.8182 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.3125 | 2.74% | 5 | 23.49% | 7 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.37812 | 0.15676 | 100% | 0.3 | 0.97782 | Evaluar nuevamente en dos años
ELECTROBISTURI | BMEL-ELEC015 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.8182 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.3125 | 2.74% | 1 | 15.66% | 7 | 45.41% | 8.5083 | 5.6% | 0 | 6.08% | 0.30196 | 0.17734 | 100% | 0.3 | 0.90166 | Evaluar nuevamente en dos años
ELECTROBISTURI | BMEL-ELEC013 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.8182 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.3125 | 2.74% | 1 | 15.66% | 7 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.3468 | 0.14991 | 100% | 0.3 | 0.9465 | Evaluar nuevamente en dos años
ELECTROBISTURI | BMEL-ELEC014 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.8182 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.83333 | 5.47% | 1 | 15.66% | 7 | 45.41% | 0.0055556 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.35772 | 0.16362 | 100% | 0.3 | 0.95742 | Evaluar nuevamente en dos años
ELECTROBISTURI | BMEL-ELEC010 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.8182 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.45455 | 2.74% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 0.00087246 | 100% | 0.3 | 0.84158 | Evaluar nuevamente en dos años
ELECTROBISTURI | BMEL-ELEC017 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.8182 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1 | 5.47% | 1 | 15.66% | 5 | 45.41% | 0.0013889 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.35772 | 0.05182 | 100% | 0.3 | 0.95742 | Evaluar nuevamente en dos años
EQUIPO DE GASES ARTERIALES | BMGA-EQUGAS007 | 1.3333 | Baja | 18.33% | 1 | Baja | 8.01% | 1.3333 | Baja | 6.99% | 0.09999 | 0 | FALSE | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.23092 | 0.0013466 | 100% | 0.3 | 0.63091 | Evaluar nuevamente en un año
EQUIPO DE GASES ARTERIALES | BMGA-EQUGAS006 | 1.3333 | Baja | 18.33% | 1 | Baja | 8.01% | 1.3333 | Baja | 6.99% | 0.09999 | 0.29412 | 2.74% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 0.0013466 | 100% | 0.3 | 0.64187 | Evaluar nuevamente en un año
EQUIPO DE GASES ARTERIALES | BMGA-EQUGAS009 | 1.3333 | Baja | 18.33% | 1.3333 | Baja | 8.01% | 1 | Baja | 6.99% | 0.09999 | 0.35714 | 2.74% | 5 | 23.49% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.37812 | 0.0010099 | 100% | 0.3 | 0.77811 | Evaluar nuevamente en un año
EQUIPO DE ODONTOLOGIA PORTATIL | BMEO-EQODON1 | 1.5 | Mediana | 36.66% | 1.5 | Mediana | 16.01% | 1.5 | Mediana | 13.99% | 0.19998 | 0.37037 | 2.74% | 1 | 15.66% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.21056 | 0 | 100% | 0.3 | 0.71054 | Evaluar nuevamente en un año
FLUJOMETRO VASCULAR VERIQ | BMVR-VERIQ01 | 2.8333 | Alta | 54.9% | 2.3333 | Mediana | 16.01% | 2.8333 | Alta | 20.98% | 0.27567 | 0.55556 | 5.47% | 1 | 15.66% | 1 | 22.71% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.26692 | 0 | 100% | 0.3 | 0.84259 | Evaluar nuevamente en dos años
INTERCAMBIADOR DE CALOR | BMIC-INTCAL3 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.26316 | 2.74% | 2 | 23.49% | 7 | 45.41% | 0.033333 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.37812 | 0.001587 | 100% | 0.3 | 0.97782 | Evaluar nuevamente en dos años
INTERCAMBIADOR DE CALOR | BMIC-INTCAL7 | 3 | Alta | 54.9% | 2 | Mediana | 16.01% | 1.3333 | Baja | 6.99% | 0.2337 | 1.25 | 8.21% | 1 | 15.66% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.36868 | 0.00035538 | 100% | 0.3 | 0.90238 | Evaluar nuevamente en dos años
INTERCAMBIADOR DE CALOR | BMIC-INTCAL2 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.26316 | 2.74% | 1 | 15.66% | 7 | 45.41% | 0.2 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.3468 | 0.00096553 | 100% | 0.3 | 0.9465 | Evaluar nuevamente en dos años
INTERCAMBIADOR DE CALOR | BMIC-INTCAL6 | 1 | Baja | 18.33% | 1 | Baja | 8.01% | 1.05 | Baja | 6.99% | 0.09999 | 0.66667 | 5.47% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.2528 | 0.00096553 | 100% | 0.3 | 0.65279 | Evaluar nuevamente en un año
LAMPARA CIELITICA | BMLA-LAMCIE17 | 2.9 | Alta | 54.9% | 2.8 | Alta | 24.02% | 2.95 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.4286 | 8.21% | 1 | 15.66% | 1 | 22.71% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.27788 | 0 | 100% | 0.3 | 0.87758 | Evaluar nuevamente en dos años
LAMPARA CIELITICA | BMLA-LAMCIE20 | 2.9 | Alta | 54.9% | 2.8 | Alta | 24.02% | 2.95 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.4286 | 8.21% | 0 | 7.83% | 1 | 22.71% | 0.0020833 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24656 | 0.00010105 | 100% | 0.3 | 0.84626 | Evaluar nuevamente en dos años
LAMPARA CIELITICA | BMLA-LAMCIE18 | 2.9 | Alta | 54.9% | 2.8 | Alta | 24.02% | 2.95 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.4286 | 8.21% | 1 | 15.66% | 1 | 22.71% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.27788 | 0 | 100% | 0.3 | 0.87758 | Evaluar nuevamente en dos años
LAMPARA CIELITICA | BMLA-LAMCIE19 | 2.9 | Alta | 54.9% | 2.8 | Alta | 24.02% | 2.95 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.4286 | 8.21% | 1 | 15.66% | 1 | 22.71% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.27788 | 0 | 100% | 0.3 | 0.87758 | Evaluar nuevamente en dos años
LAMPARA CIELITICA | BMLA-LAMCIE22 | 3 | Alta | 54.9% | 2.8 | Alta | 24.02% | 2.9 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.4286 | 8.21% | 5 | 23.49% | 1 | 22.71% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.3092 | 0.00030314 | 100% | 0.3 | 0.9089 | Evaluar nuevamente en dos años
LAMPARA CIELITICA | BMLA-LAMCIE21 | 3 | Alta | 54.9% | 2.8 | Alta | 24.02% | 2.9 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.4286 | 8.21% | 2 | 23.49% | 1 | 22.71% | 4.9361 | 5.6% | 0 | 6.08% | 0.26436 | 0.00050486 | 100% | 0.3 | 0.86406 | Evaluar nuevamente en dos años
LAMPARA PIELITICA | BMLA-LAMPIE01 | 1.5615 | Mediana | 36.66% | 1.7154 | Mediana | 16.01% | 2 | Mediana | 13.99% | 0.19998 | 1 | 5.47% | 5 | 23.49% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.38904 | 0 | 100% | 0.3 | 0.88902 | Evaluar nuevamente en dos años
MANUJETIII | BMMJ-MANU01 | 3 | Alta | 54.9% | 2.5 | Alta | 24.02% | 2.5 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.83333 | 5.47% | 0 | 7.83% | 0 | 11.35% | 0.33056 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.19016 | 0 | 100% | 0.3 | 0.78986 | Evaluar nuevamente en un año
MAQUINA DE ANESTESIA | BMMA-MAQAN011 | 3 | Alta | 54.9% | 1.5 | Mediana | 16.01% | 2 | Mediana | 13.99% | 0.2547 | 0.58824 | 5.47% | 1.5 | 23.49% | 5 | 45.41% | 0.2 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.38904 | 0.094446 | 100% | 0.3 | 0.94374 | Evaluar nuevamente en dos años
MAQUINA DE ANESTESIA | BMMA-MAQAN018 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 2 | Mediana | 13.99% | 0.27873 | 1.4286 | 8.21% | 1 | 15.66% | 1 | 22.71% | 2.9688 | 11.21% | 0 | 6.08% | 0.25548 | 0.023999 | 100% | 0.3 | 0.83421 | Evaluar nuevamente en dos años
MAQUINA DE ANESTESIA | BMMA-MAQAN014 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.83333 | 5.47% | 1 | 15.66% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.35772 | 0.00024248 | 100% | 0.3 | 0.95742 | Evaluar nuevamente en dos años
MAQUINA DE ANESTESIA | BMMA-MAQAN017 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1 | 5.47% | 2 | 23.49% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.38904 | 0.021214 | 100% | 0.3 | 0.98874 | Evaluar nuevamente en dos años
MAQUINA DE ANESTESIA | BMMA-MAQAN015 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.83333 | 5.47% | 0.66667 | 15.66% | 5 | 45.41% | 0.012958 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.35772 | 0.03457 | 100% | 0.3 | 0.95742 | Evaluar nuevamente en dos años
MAQUINA DE ANESTESIA | BMMA-MAQAN016 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1 | 5.47% | 1 | 15.66% | 5 | 45.41% | 0.93333 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.35772 | 0.15263 | 100% | 0.3 | 0.95742 | Evaluar nuevamente en dos años
MARCAPASO EXTERNO | BMMP-MAREX33 | 3 | Alta | 54.9% | 2.875 | Alta | 24.02% | 2.625 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.45455 | 2.74% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 0.0025826 | 100% | 0.3 | 0.84158 | Evaluar nuevamente en dos años
MARCAPASO EXTERNO | BMMP-MAREX02 | 3 | Alta | 54.9% | 2.875 | Alta | 24.02% | 2.625 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.26316 | 2.74% | 2 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0.0013889 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 0.027591 | 100% | 0.3 | 0.84158 | Evaluar nuevamente en dos años
MARCAPASO EXTERNO | BMMP-MAREX29 | 3 | Alta | 54.9% | 2.875 | Alta | 24.02% | 2.625 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.35714 | 2.74% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 0.0089377 | 100% | 0.3 | 0.84158 | Evaluar nuevamente en dos años
MESA DE CIRUGIA | BMME-MESA012 | 2.9227 | Alta | 54.9% | 2.8261 | Alta | 24.02% | 2.7826 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.2857 | 8.21% |  | 7.83% | 2 | 34.06% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.29196 | 0.00054545 | 100% | 0.3 | 0.89166 | Evaluar nuevamente en dos años
MESA DE CIRUGIA | BMME-MESA013 | 2.9227 | Alta | 54.9% | 2.8261 | Alta | 24.02% | 2.7826 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.2857 | 8.21% | 1 | 15.66% | 2 | 34.06% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.32328 | 0 | 100% | 0.3 | 0.92298 | Evaluar nuevamente en dos años
MESA DE CIRUGIA | BMME-MESA014 | 2.9227 | Alta | 54.9% | 2.8261 | Alta | 24.02% | 2.7826 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.2857 | 8.21% | 5 | 23.49% | 2 | 34.06% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.3546 | 0.00018182 | 100% | 0.3 | 0.9543 | Evaluar nuevamente en dos años
MESA DE CIRUGIA | BMME-MESA009 | 2.875 | Alta | 54.9% | 2.75 | Alta | 24.02% | 2.6667 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.2857 | 8.21% | 0 | 7.83% | 5 | 45.41% | 0.0027778 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.33736 | 0.0003629 | 100% | 0.3 | 0.93706 | Evaluar nuevamente en dos años
MESA DE CIRUGIA | BMME-MESA010 | 2.875 | Alta | 54.9% | 2.75 | Alta | 24.02% | 2.6667 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.2857 | 8.21% | 1 | 15.66% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.36868 | 0 | 100% | 0.3 | 0.96838 | Evaluar nuevamente en dos años
MESA DE CIRUGIA | BMME-MESA011 | 2.875 | Alta | 54.9% | 2.75 | Alta | 24.02% | 2.6667 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.2857 | 8.21% | 0 | 7.83% | 5 | 45.41% | 0.56389 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.33736 | 0.00025916 | 100% | 0.3 | 0.93706 | Evaluar nuevamente en dos años
MICROMOTOR MODULO ODONTOLOGICO | BMMM-MICRO01 | 1.5 | Mediana | 36.66% | 1 | Baja | 8.01% | 1.5 | Mediana | 13.99% | 0.17598 | 0.90909 | 5.47% | 1 | 15.66% | 0 | 11.35% | 0.46389 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.22148 | 0.0027643 | 100% | 0.3 | 0.69746 | Evaluar nuevamente en un año
MICROSCOPIO QUIRURGICO | BMMI-MICROS001 | 1.5 | Mediana | 36.66% | 1.5 | Mediana | 16.01% | 1 | Baja | 6.99% | 0.17898 | 0.43478 | 2.74% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 2.2632e-05 | 100% | 0.3 | 0.72086 | Evaluar nuevamente en un año
MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | BMBO-BOMPE21 | 3 | Alta | 54.9% | 1.3333 | Baja | 8.01% | 2.3333 | Mediana | 13.99% | 0.2307 | 0.26316 | 2.74% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 0.020334 | 100% | 0.3 | 0.77258 | Evaluar nuevamente en un año
MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | BMBO-BOMPE22 | 3 | Alta | 54.9% | 2 | Mediana | 16.01% | 2.3333 | Mediana | 13.99% | 0.2547 | 0.33333 | 2.74% | 5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.24188 | 0.00032576 | 100% | 0.3 | 0.79658 | Evaluar nuevamente en un año
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT95 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.6364 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.71429 | 5.47% | 1.5 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0.0020833 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.2528 | 0.0019123 | 100% | 0.3 | 0.8525 | Evaluar nuevamente en dos años
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT094 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.6364 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.71429 | 5.47% | 2 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0.10278 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.2528 | 0.14094 | 100% | 0.3 | 0.8525 | Evaluar nuevamente en dos años
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT065 | 2.9091 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.7273 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.5 | 2.74% | 1 | 15.66% | 0 | 11.35% | 0.3625 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.21056 | 0.0005658 | 100% | 0.3 | 0.81026 | Evaluar nuevamente en dos años
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT072 | 2.9091 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.7273 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.53333 | 5.47% | 0 | 7.83% | 0 | 11.35% | 0.0027778 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.19016 | 0 | 100% | 0.3 | 0.78986 | Evaluar nuevamente en un año
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT063 | 2.8182 | Alta | 54.9% | 2.6364 | Alta | 24.02% | 2 | Mediana | 13.99% | 0.27873 | 0.3125 | 2.74% | 1.5 | 23.49% | 5 | 45.41% | 0.0048611 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.37812 | 0.062652 | 100% | 0.3 | 0.95685 | Evaluar nuevamente en dos años
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT158 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 2.7273 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.4286 | 8.21% | 0.66667 | 15.66% | 7 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.36868 | 0.0004715 | 100% | 0.3 | 0.96838 | Evaluar nuevamente en dos años
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT059 | 3 | Alta | 54.9% | 3 | Alta | 24.02% | 2.7273 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1 | 5.47% | 0.5 | 7.83% | 7 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.3264 | 0.0011667 | 100% | 0.3 | 0.9261 | Evaluar nuevamente en dos años
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT137 | 2.9091 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.7273 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.1111 | 8.21% | 5 | 23.49% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.4 | 0.00054752 | 100% | 0.3 | 0.9997 | Evaluar nuevamente en dos años
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT138 | 2.9091 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.7273 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.1111 | 8.21% | 2 | 23.49% | 5 | 45.41% | 0 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.4 | 0.040504 | 100% | 0.3 | 0.9997 | Evaluar nuevamente en dos años
MONITOR DE SIGNOS VITALES | BMMO-MONIT139 | 2.9091 | Alta | 54.9% | 2.9091 | Alta | 24.02% | 2.7273 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 1.1111 | 8.21% | 0.28571 | 7.83% | 5 | 45.41% | 1.2278 | 11.21% | 0 | 6.08% | 0.31496 | 0.31383 | 66.66% | 0.19998 | 0.81464 | Evaluar nuevamente en dos años
SISTEMA CALENTADOR TERMICO | BMIC-CALTE022 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9125 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.5 | 2.74% | 1 | 15.66% | 0 | 11.35% | 0.030556 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.21056 | 0.0075746 | 100% | 0.3 | 0.81026 | Evaluar nuevamente en dos años
SISTEMA CALENTADOR TERMICO | BMIC-CALTE024 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9125 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.5 | 2.74% | 1 | 15.66% | 0 | 11.35% | 0.0069444 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.21056 | 0.011364 | 100% | 0.3 | 0.81026 | Evaluar nuevamente en dos años
SISTEMA CALENTADOR TERMICO | BMIC-CALTE030 | 3 | Alta | 54.9% | 2.9125 | Alta | 24.02% | 3 | Alta | 20.98% | 0.2997 | 0.55556 | 5.47% | 3 | 23.49% | 0 | 11.35% | 0.011111 | 16.81% | 0 | 6.08% | 0.2528 | 0.024044 | 100% | 0.3 | 0.8525 | Evaluar nuevamente en dos años
Note on M7: Compra en 2018 -MANUELA RENDON OCHOA ---- No hay dato de vida útil -MANUELA RENDON OCHOA Obtenida del INVIMA -MANUELA RENDON OCHOA
Note on S12: Se asume tiempo en fuera de servicio -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M14: Compra en 2019 -MANUELA RENDON OCHOA ---- Sin dato de vida útil -MANUELA RENDON OCHOA En el INVIMA no se especifica vida útil, se asume 10 años -MANUELA RENDON OCHOA ---- -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M18: Los datos son reales? Vida útil de 10 años mientras que otros equipos iguales con 5 años -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M20: Sin dato de vida útil y fecha de compra -MANUELA RENDON OCHOA Equipo sin documentación, no tiene INVIMA, no tiene factura -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M21: Sin dato de vida útil -MANUELA RENDON OCHOA No requiere INVIMA, no se tiene dato -MANUELA RENDON OCHOA Se asumen 5 años -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M22: Sin dato de vida útil -MANUELA RENDON OCHOA No requiere INVIMA, se asumen 5 años -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M28: Sin dato de vida útil -MANUELA RENDON OCHOA El invima que se encuentra es para comercialización de accesorios y repuestos. Se asumen temporalmente 10 años -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M52: Sin dato de vida útil -MANUELA RENDON OCHOA ¿No es considerado DM? Se asumen 10 años de vida útil -MANUELA RENDON OCHOA ---- Sin dato de vida útil -MANUELA RENDON OCHOA
Note on A66: El monitor en préstamo a UCC -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M66: Compra en 2020 -MANUELA RENDON OCHOA
Note on M69: Compra en 2021 -MANUELA RENDON OCHOA ---- Compra en 2021 -MANUELA RENDON OCHOA ---- Compra en 2021 -MANUELA RENDON OCHOA ---- Compra en 2021 -MANUELA RENDON OCHOA ---- Compra en 2020 -MANUELA RENDON OCHOA ---- Compra 2018 -MANUELA RENDON OCHOA

## Ponderación criterio clínico
CRITERIO CLÍNICO | Utilidad | Confiabilidad | Facilidad en el uso |  |  |  | %Criterios
Utilidad | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 54.9946
Confiabilidad | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 24.0211
Facilidad en el uso | 0.33333 | 1 | 1 |  |  |  | 20.9844
Sumatoria | 1.8333 | 4 | 5
Igual | 1 |  | Potencia | Ci | Lambdai | Ci | 0.0091474
Moderado | 3 |  | 1.8171 | 0.54995 | 1.0082 | Rci | 0.66
Fuerte | 5 |  | 0.7937 | 0.24021 | 0.96084 | CR | 0.01386 | Consistente
Muy fuerte | 7 |  | 0.69336 | 0.20984 | 1.0492
Extrema | 9 |  | 3.3042 |  | 3.0183
Valores intermedios | 2,4,6,8

## Ponderación criterio técnico
CRITERIO TÉCNICO | Relación vida útil y edad del equipo | Relación entre mantenimientos preventivos y correctivos | Soporte de repuestos | Tiempo fuera de servicio | Cantidad eventos adversos |  | %Criterios
Relación vida útil y edad del equipo | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 2 |  | 8.2085
Relación entre mantenimientos preventivos y correctivos | 4 | 1 | 0.33333 | 2 | 3 |  | 23.4923
Soporte de repuestos | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 |  | 45.4148
Tiempo fuera de servicio | 3 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 3 |  | 16.8083
Cantidad eventos adversos | 0.5 | 0.33333 | 0.16667 | 0.33333 | 1 |  | 6.0761
Sumatoria | 12.5 | 5.0833 | 2.0833 | 6.6667 | 15
Igual | 1 |  | Potencia | Ci | Lambdai | Ci | 0.04959
Moderado | 3 |  | 0.52961 | 0.082085 | 1.0261 | Rci | 1.188
Fuerte | 5 |  | 1.5157 | 0.23492 | 1.1942 | CR | 0.041743 | Consistente
Muy fuerte | 7 |  | 2.9302 | 0.45415 | 0.94614
Extrema | 9 |  | 1.0845 | 0.16808 | 1.1206
Valores intermedios | 2,4,6,8 |  | 0.39203 | 0.060761 | 0.91141
|  |  | 6.452 |  | 5.1984