## riskList
Failure Design ID | Componente/ Subassembly | Failure Mode (Hazards) | Failure Mode Effects(s) | Failure Causes
DF1 | Plate | The device is used in another anatomic zone. | Patient need reintervention | Missing information in DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
DF2 | Plate | The device is used in another anatomic zone. | Patient need reintervention | Surgeon's decision
DF3 | Plate | The device is used in another anatomic zone. | Damage to tissue, nerves and bone | The implant is not designed for this anatomic zone
DF4 | Plate | The device is used in another anatomic zone. | Aesthetic appearence is not satisfactory | The implant does not fit properly
DF5 | Plate | The device is used in another anatomic zone. | Chronic annoyance after surgery | The implant does not fit properly
DF6 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | To worsen the patient's condition | Missing information in DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
DF7 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | To worsen the patient's condition | Screws do not fit in the plate properly
DF8 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | Patient need reintervention | Missing information in DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
DF9 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | Patient need reintervention | The screws do not fit in the plate properly
DF10 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | Implant exposure after implantation | The screw heads are very prominent
DF11 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | Damage to tissue, nerves and bone | The screws are put in the wrong direction
DF12 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | Damage to tissue, nerves and bone | Screw length is longer than required
DF13 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | Chronic annoyance after surgery | The screw heads are very prominent
DF14 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | Chronic annoyance after surgery | The screws are put in the wrong direction
DF15 | Implants Assembly | The device did not stabilize, fix or reconstruct. | Chronic annoyance after surgery | Screw length is longer than required
DF16 | Implants Assembly | The device did not stabilize in the timeframe expected. | To worsen the patient's condition | Sterilization instructions are not followed
DF17 | Implants Assembly | The device did not stabilize in the timeframe expected. | Patient need reintervention | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF18 | Implants Assembly | The device did not stabilize in the timeframe expected. | Implant exposure after implantation | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF19 | Implants Assembly | The device did not stabilize in the timeframe expected. | Chronic annoyance after surgery | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF20 | Implants Assembly | The device did not stabilize in the timeframe expected. | Chronic annoyance after surgery | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF21 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Patient need reintervention | Raw material lot does not match required specifications
DF22 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Patient reaction to implant - Deep reaction | Reception of raw materials was done withouth following instructions
DF23 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Implant exposure after implantation | Raw Material does not match the biocompatible specifications
DF24 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Damage to tissue, nerves and bone | Raw Material lot does not fit the specifications
DF25 | Screw | Loosening of the implant's fixation. | To worsen the patient's condition | Screws length is below requierements
DF26 | Screw | Loosening of the implant's fixation. | Patient need reintervention | Screws length is below requierements
DF27 | Screw | Loosening of the implant's fixation. | Implant exposure after implantation | Screws length is larger than requierements
DF28 | Screw | Loosening of the implant's fixation. | Damage to tissue, nerves and bone | Locking screws do not locked in the plate's holes
DF29 | Implants Assembly | Inappropriate surgical technique. | To worsen the patient's condition | Lack of training in the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
DF30 | Implants Assembly | Inappropriate surgical technique. | Patient need reintervention | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF31 | Implants Assembly | Inappropriate surgical technique. | Implant exposure after implantation | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF32 | Implants Assembly | Inappropriate surgical technique. | Damage to tissue, nerves and bone | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF33 | Implants Assembly | Inappropriate surgical technique. | Aesthetic appearance is not satisfactory | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF34 | Implants Assembly | Inappropriate surgical technique. | Chronic annoyance after surgery | DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
DF35 | Plate | Implant with sharp edges | To worsen the patient's condition | Design specifications do not consider sharp edges mitigation
DF36 | Plate | Implant with sharp edges | Damage to tissue, nerves and bone | Design specifications do not consider sharp edges mitigation
DF37 | Plate | Implant with sharp edges | Injuries to the surgeon or healthcare personnel during handling | Design specifications do not consider sharp edges mitigation
DF38 | Implants Assembly | Contaminated implant | To worsen the patient's condition | Warehousing conditions are not followed
DF39 | Implants Assembly | Contaminated implant | Patient need reintervention | Sterilization instructions are not followed
DF40 | Implants Assembly | Contaminated implant | Patient reaction to implant - Deep reaction | Implant gets contaminated during storage
DF41 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | To worsen the patient's condition | Raw Material does not match the biocompatible specifications
DF42 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Patient need reintervention | Raw material is confused in manufacturing process
DF43 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Patient reaction to implant - Deep reaction | New raw material specifications due to supplier change
DF44 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Damage to tissue, nerves and bone | Instruments are used longer than specified in the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU during the surgery
DF45 | Implants Assembly | Contaminated implant | To worsen the patient's condition | Improper handling after sterilization
DF46 | Implants Assembly | Contaminated implant | Patient need reintervention | Instructions for use are not followed
DF47 | Implants Assembly | Contaminated implant | Patient reaction to implant - Deep reaction | Sterilization instructions are not followed
DF48 | Implants Assembly | Contaminated implant | Damage to tissue, nerves and bone | Final mark laser settings are not in concordance with instructions
DF49 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | To worsen the patient's condition | Raw material is confused in manufacturing process
DF50 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Patient reaction to implant - Deep reaction | Marking makes the implant not biocompatible
DF51 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Damage to tissue, nerves and bone | Raw Material lot does not match specifications
DF52 | Implants Assembly | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Raw material lot does not match required specifications
DF53 | Implants Assembly | *Implant fracture | Patient need reintervention | Screws' design is not enough for required mechanical properties
DF54 | Implants Assembly | Implant fracture | Patient need reintervention | Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
DF55 | Implants Assembly | Implant fracture | Implant exposure after implantation | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF56 | Implants Assembly | Implant fracture | Damage to tissue, nerves and bone | Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
DF57 | Implants Assembly | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
DF58 | Packaging and labeling | Device pack is incomplete | To worsen the patient's condition | Listed system parts are not defined officially
DF59 | Implants Assembly | User does not know how to use the individual components or instruments. (Screws, Guides, …) | Damage to tissue, nerves and bone | Lack of training in the Implants Assembly usage
DF60 | Implants Assembly | Device is re-used | To worsen the patient's condition | Instructions for use are not followed
DF61 | Implants Assembly | Device is re-used | Patient need reintervention | Instructions for use are not followed
DF62 | Implants Assembly | Device is re-used | Patient reaction to implant - Deep reaction | Instructions for use are not followed
DF63 | Implants Assembly | Device is re-used | Implant exposure after implantation | Instructions for use are not followed
DF64 | Implants Assembly | Device is re-used | Damage to tissue, nerves and bone | Instructions for use are not followed
DF65 | Packaging and labeling | *Hospital does not follow the validated methods. | Patient need reintervention | Lack of required resources to follow the validated methods.
DF66 | Packaging and labeling | Hospital does not follow the validated methods. | Patient reaction to implant - Deep reaction | Packaging instructions after sterilization are not clear
DF67 | Packaging and labeling | Hospital does not follow the validated methods. | Damage to tissue, nerves and bone | Hospital does not have the ability to follow the sterilization instructions and methods
DF68 | Implants Assembly | Hospital does not follow the validated methods. | Patient reaction to implant - Deep reaction | The device is not sterile in the operating room
DF69 | Implants Assembly | At sterilization, the product is damaged or misplaced. | To worsen the patient's condition | Sterilization instructions are not followed
DF70 | Implants Assembly | Product is not sterile or contaminated | Patient reaction to implant - Deep reaction | Sterilization instructions are not followed
DF71 | Implants Assembly | Product is not sterile or contaminated | Damage to tissue, nerves and bone | Sterilization instructions are not followed
DF72 | Implants Assembly | Device is re-used | To worsen the patient's condition | Instructions for use are not followed
DF73 | Implants Assembly | Device is re-used | Patient need reintervention | Instructions for use are not followed
DF74 | Implants Assembly | Device is re-used | Patient reaction to implant - Deep reaction | Instructions for use are not followed
DF75 | Implants Assembly | Device is re-used | Implant exposure after implantation | Instructions for use are not followed
DF76 | Implants Assembly | Device is re-used | Damage to tissue, nerves and bone | Instructions for use are not followed
DF77 | Implants Assembly | Warehousing conditions are not followed | To worsen the patient's condition | Warehousing Instructions are not clear
DF78 | Implants Assembly | Warehousing conditions are not followed | Patient reaction to implant - Light reaction | Warehousing Instructions are not clear
DF79 | Implants Assembly | Implants has oxidation marks | Patient need reintervention | Package is damaged
DF80 | Implants Assembly | Implants has oxidation marks | Patient reaction to implant - Light reaction | Warehousing Instructions are not clear
DF81 | Implants Assembly | Implants releases toxic materials | To worsen the patient's condition | Materials among implants are not compatible
DF82 | Implants Assembly | Implants releases toxic materials | Patient need reintervention | Instructions for use are not followed
DF83 | Implants Assembly | Implants releases toxic materials | Patient reaction to implant - Light reaction | Sterilization instructions are not followed
DF84 | Implants Assembly | Implants releases toxic materials | Damage to tissue, nerves and bone | Sterilization instructions are not followed
DF86 | Implants Assembly | Implants releases toxic materials | To worsen the patient's condition | The screws' material is not compatible with the plate's material
DF87 | Implants Assembly | Implants releases toxic materials | Patient need reintervention | The screws' material is not compatible with the plate's material
DF88 | Implants Assembly | Implants releases toxic materials | Patient reaction to implant - Light reaction | Raw material lot does not fit biocompatible requirements
DF89 | Implants Assembly | Implants releases toxic materials | Damage to tissue, nerves and bone | raw material do not match the biocompatible specifications
DF90 | Implants Assembly | Implant rejection | Patient need reintervention | Implants are not cleaned for their use
DF91 | Implants Assembly | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Raw material properties did not match the specifications
DF92 | Implants Assembly | Implant fracture | Patient need reintervention | Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
DF93 | Implants Assembly | Implant fracture | Implant exposure after implantation | Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
DF94 | Implants Assembly | Implant fracture | Damage to tissue, nerves and bone | Screws size is below the recommendation
DF95 | Implants Assembly | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Raw material properties did not match the specifications
DF96 | Accesories | Wrong instrument used | To worsen the patient's condition | Lack of training in the accesories usage
DF97 | Accesories | Wrong instrument used | Damage to tissue, nerves and bone | Surgical technique is not clear
DF98 | Accesories | Wrong instrument used | Injuries to the surgeon or healthcare personnel during handling | Lack of training in the accesories usage
DF99 | Packaging and labeling | Wrong instrument used | Injuries to the surgeon or healthcare personnel during handling | Packaging is not safe for handling sharps
DF100 | Screw | Instruments jammed in implant | To worsen the patient's condition | Instructions for use are not followed
DF101 | Screw | Instruments jammed in implant | Patient need reintervention | Screws size is above the recommendation
DF102 | Accesories | Wrong assembly | Patient need reintervention | Lack of training in the accesories usage
DF103 | Implants Assembly | Wrong assembly | Chronic annoyance after surgery | Surgical technique is not performed correctly
DF104 | Implants Assembly | Device is re-used | Patient reaction to implant - Deep reaction | Surgeon is not following the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
DF105 | Implants Assembly | Device is re-used | Implant exposure after implantation | Surgeon is not following the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
DF106 | Implants Assembly | Device is re-used | Damage to tissue, nerves and bone | Surgeon is not following the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
DF107 | Packaging and labeling | Device is re-used | Patient reaction to implant - Light reaction | Indication of not Reusage is not clear in the box
DF108 | Implants Assembly | Deimplantion: Rupture of implant at de-implantation due to reconstruction. | Damage to tissue, nerves and bone | The device is subjected to high torque during de-implantation
DF109 | Implants Assembly | Deimplantion: Not all implants can be removed. | Chronic annoyance after surgery | The device is fractured and can not be removed
DF110 | Packaging and labeling | Surgeon uses components the wrong way | To worsen the patient's condition | Surgeon is not following the instructions for use
DF111 | Packaging and labeling | Surgeon uses components the wrong way | Patient need reintervention | Surgeon is not following the instructions for use
DF112 | Packaging and labeling | Surgeon uses components the wrong way | Damage to tissue, nerves and bone | Surgeon is not following the instructions for use
DF113 | Plate | Use of the implant on the wrong side. | Patient need reintervention | Surgeon is not following the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
DF114 | Plate | Use of the implant on the wrong side. | Implant exposure after implantation | The device side is not easily identificated
DF115 | Plate | The device is used in another anatomic zone. | To worsen the patient's condition | Surgeon is not following the instructions for use
DF116 | Plate | The device is used in another anatomic zone. | Patient need reintervention | Surgeon is not following the instructions for use
DF117 | Implants Assembly | Implant migration | To worsen the patient's condition | Surgeon drill in a not especified position
DF118 | Implants Assembly | Implant migration | Patient need reintervention | Loosening of the implant fixation
DF119 | Implants Assembly | Implant migration | Chronic annoyance after surgery | Too few screws inadvertenly used during surgery
DF120 | Plate | Implant with sharp edges | Patient need reintervention | Design specifications do not consider sharp edges mitigation
DF121 | Plate | Implant with sharp edges | Damage to tissue, nerves and bone | Design specifications do not consider sharp edges mitigation
DF122 | Plate | Implant with sharp edges | Injuries to the surgeon or healthcare personnel during handling | Design specifications do not consider sharp edges mitigation
DF123 | Implants Assembly | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Raw material lot does not match required specifications
DF124 | Implants Assembly | Implant fracture | Patient need reintervention | Screws' design is not enough for required mechanical properties
DF125 | Implants Assembly | Implant fracture | Patient need reintervention | Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
DF126 | Implants Assembly | Implant fracture | Implant exposure after implantation | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF127 | Implants Assembly | Implant fracture | Damage to tissue, nerves and bone | Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
DF128 | Implants Assembly | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
DF129 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Patient need reintervention | Raw material lot does not match required specifications
DF130 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Patient reaction to implant - Deep reaction | Reception of raw materials was done withouth following instructions
DF131 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Implant exposure after implantation | Raw Material does not match the biocompatible specifications
DF132 | Implants Assembly | Not biocompatible implant | Damage to tissue, nerves and bone | Raw Material lot does not fit the specifications
DF133 | Implants Assembly | Contaminated implant | To worsen the patient's condition | Warehousing conditions are not followed
DF134 | Implants Assembly | Contaminated implant | Patient need reintervention | Sterilization instructions are not followed
DF135 | Implants Assembly | Contaminated implant | Patient reaction to implant - Deep reaction | Implant gets contaminated during storage
DF136 | Screw | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF137 | Screw | *Implant fracture | Patient need reintervention | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF138 | Screw | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF139 | Screw | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF140 | Screw | Implant fracture | Patient need reintervention | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF141 | Screw | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF142 | Screw | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF143 | Screw | Implant fracture | Patient need reintervention | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF144 | Screw | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF146 | Accesories | Loss of implants during transportation | To worsen the patient's condition | The holes in the container mesh have dimensions larger than the implants.
DF147 | Accesories | Deterioration of implants due to collision between parts during transport | Patient reaction to implant - Light reaction | The internal supports of the container have larger dimensions than the implants.
DF148 | Accesories | Incomplete deliveries | Delay in surgery schedule | The complete list of implants for surgery is not identified.
DF149 | Accesories | Product is not sterile or contaminated | Patient reaction to implant - Deep reaction | Device's package doesn't allow the sterilization process
DF150 | Accesories | Warehousing conditions are not followed | Injuries to the surgeon or healthcare personnel during handling | Design specifications do not consider sharp edges mitigation
DF151 | Plate | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF152 | Plate | Implant fracture | Patient need reintervention | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF153 | Plate | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
DF154 | Plate | Implant migration | To worsen the patient's condition | Loosening of the implant fixation
DF155 | Plate | Implant migration | Patient need reintervention | Loosening of the implant fixation
DF156 | Plate | Implant migration | Chronic annoyance after surgery | Loosening of the implant fixation
DF157 | Plate | The device did not stabilize in the timeframe expected. | To worsen the patient's condition | There are no instructions for use of the device
DF158 | Plate | The device did not stabilize in the timeframe expected. | Patient need reintervention | There are no instructions for use of the device
DF159 | Plate | The device did not stabilize in the timeframe expected. | Implant exposure after implantation | There are no instructions for use of the device
DF160 | Plate | The device did not stabilize in the timeframe expected. | Chronic annoyance after surgery | There are no instructions for use of the device
DF161 | Screw | Loosening of the implant's fixation. | To worsen the patient's condition | Screws length is below requierements
DF162 | Screw | Loosening of the implant's fixation. | Patient need reintervention | Screws length is below requierements
DF163 | Screw | Loosening of the implant's fixation. | Implant exposure after implantation | Screws length is larger than requierements
DF164 | Plate | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF165 | Plate | Implant fracture | Patient need reintervention | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF166 | Plate | Implant fracture | Patient need reintervention | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF167 | Plate | Implant fracture | Implant exposure after implantation | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF168 | Plate | Implant fracture | Damage to tissue, nerves and bone | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF169 | Plate | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF170 | Plate | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF171 | Plate | Implant fracture | Patient need reintervention | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF172 | Plate | Implant fracture | Implant exposure after implantation | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF173 | Plate | Implant fracture | Damage to tissue, nerves and bone | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF174 | Plate | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF175 | Plate | Implant fracture | To worsen the patient's condition | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF176 | Plate | Implant fracture | Patient need reintervention | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF177 | Plate | Implant fracture | Patient need reintervention | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF178 | Plate | Implant fracture | Implant exposure after implantation | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF179 | Plate | Implant fracture | Damage to tissue, nerves and bone | Inclination in the machining direction relative the grain direction
DF180 | Plate | Implant fracture | Chronic annoyance after surgery | Inclination in the machining direction relative the grain direction

## listaRiesgos
ID Falla de Diseño | Componente/ Subemsamble | Modo de falla (Peligros) | Modo de Falla Efecto(s) | Causas de Falla
DF1 | Placa | El dispositivo es usado en otra zona anatomica | El paciente necesita reintervención | Falta información en DE-DIR-108 Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal.
DF2 | Placa | El dispositivo es usado en otra zona anatomica | El paciente necesita reintervención | Decisión del cirujano.
DF3 | Placa | El dispositivo es usado en otra zona anatomica | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El implante no esta diseñado para esta zona anatomica
DF4 | Placa | El dispositivo es usado en otra zona anatomica | La apariencia estetica no es satisfactoria | El implante no ajusta apropiadamente.
DF5 | Placa | El dispositivo es usado en otra zona anatomica | molestia cronica despues de cirugia | El implante no ajusta apropiadamente.
DF6 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | Las condiciones del paciente empeoraron | Falta información en DE-DIR-108 Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal.
DF7 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | Las condiciones del paciente empeoraron | Los tornillos no ajustan el la placa apropiadamente
DF8 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | El paciente necesita reintervención | Falta información en DE-DIR-108 Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal.
DF9 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | El paciente necesita reintervención | Los tornillos no ajustan el la placa apropiadamente
DF10 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | Exposicion del implante despues del implante | Las cabezas de los tornillos son muy prominentes
DF11 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | Daño en el tejido, los nervios y hueso | los tornillos se han colocado en la dirección contraria.
DF12 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | Daño en el tejido, los nervios y hueso | La longitud de los tornillos es mas larga de lo requerido
DF13 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | molestia cronica despues de cirugia | Las cabezas de los tornillos son muy prominentes
DF14 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | molestia cronica despues de cirugia | los tornillos se han colocado en la dirección contraria.
DF15 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó, ajusto o reconstruyó | molestia cronica despues de cirugia | La longitud de los tornillos es mas larga de lo requerido
DF16 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | Las condiciones del paciente empeoraron | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF17 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | El paciente necesita reintervención | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF18 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | Exposicion del implante despues del implante | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF19 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | molestia cronica despues de cirugia | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF20 | Ensamble de implantes | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | molestia cronica despues de cirugia | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF21 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | El paciente necesita reintervención | El lote de la materia prima no concuerda con las especificaciones requeridas.
DF22 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Reacción profunda del paciente al implante | Recepción de la materia prima se hizo sin seguir instrucciones.
DF23 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Exposicion del implante despues del implante | La materia prima no concuerda con las especificaciones biocompatibles.
DF24 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El lote de la materia prima no se ajusta a las especificaciones.
DF25 | Tornillos | Aflojamiento de la fijación de los implantes | Las condiciones del paciente empeoraron | Longitud de los tornillos mas cortos de los requerimientos.
DF26 | Tornillos | Aflojamiento de la fijación de los implantes | El paciente necesita reintervención | Longitud de los tornillos mas cortos de los requerimientos.
DF27 | Tornillos | Aflojamiento de la fijación de los implantes | Exposicion del implante despues del implante | Longitud de los tornillos mas largos que los requerimientos
DF28 | Tornillos | Aflojamiento de la fijación de los implantes | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Tornillos de bloqueo no bloquean en los agujeros de la placa.
DF29 | Ensamble de implantes | Tecnica quirurgica inapropiada | Las condiciones del paciente empeoraron | Falta de entrenamiento en DE-DIR-108 Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal.
DF30 | Ensamble de implantes | Tecnica quirurgica inapropiada | El paciente necesita reintervención | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF31 | Ensamble de implantes | Tecnica quirurgica inapropiada | Exposicion del implante despues del implante | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF32 | Ensamble de implantes | Tecnica quirurgica inapropiada | Daño en el tejido, los nervios y hueso | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF33 | Ensamble de implantes | Tecnica quirurgica inapropiada | Apariencia estetica no es satisfactoria | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF34 | Ensamble de implantes | Tecnica quirurgica inapropiada | molestia cronica despues de cirugia | DE-DIR-108 Instrucciones de uso Affinity Radio Distal no son seguidas.
DF35 | Placa | Implante con bordes filosos | Las condiciones del paciente empeoraron | Las especificaciones de diseño no consideran la mitigación de bordes afilados.
DF36 | Placa | Implante con bordes filosos | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Las especificaciones de diseño no consideran la mitigación de bordes afilados.
DF37 | Placa | Implante con bordes filosos | Lesiones al cirujano o al personal de salud durante la manipulación | Las especificaciones de diseño no consideran la mitigación de bordes afilados.
DF38 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | Las condiciones del paciente empeoraron | Las condiciones de almacenaje no se siguen.
DF39 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | El paciente necesita reintervención | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF40 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | Reacción profunda del paciente al implante | Los implantes se contaminan durante el almacenaje.
DF41 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Las condiciones del paciente empeoraron | La materia prima no concuerda con las especificaciones biocompatibles.
DF42 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | El paciente necesita reintervención | La materia prima se confunde en el procesos de manufactura.
DF43 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Reacción profunda del paciente al implante | Nuevas especificaciones de la materia prima debido a cambio de proveedor.
DF44 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Los instrumentos se usan mas tiempo de los especificado en DE-DIR-108. Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal durante la cirugia
DF45 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | Las condiciones del paciente empeoraron | Manipulación inapropiada despues de esterilización.
DF46 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | El paciente necesita reintervención | No se siguen las instrucciones de uso.
DF47 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | Reacción profunda del paciente al implante | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF48 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Configuración del marcado laser final no están en concordancia con las instrucciones
DF49 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Las condiciones del paciente empeoraron | La materia prima se confunde en el procesos de manufactura.
DF50 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Reacción profunda del paciente al implante | El marcado hace el implante no biocompatible
DF51 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El lote de la materia prima no ajusta a las especificaciones.
DF52 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | El lote de la materia prima no concuerda con las especificaciones requeridas.
DF53 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | El diseño de los tornillos no es suficiente para las propiedades mecanical requeridas.
DF54 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | Espesor diseñado no es suficiente para ajustarse ala propiedades requeridas.
DF55 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Exposicion del implante despues del implante | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF56 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Espesor diseñado no es suficiente para ajustarse ala propiedades requeridas.
DF57 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | Espesor diseñado no es suficiente para ajustarse ala propiedades requeridas.
DF58 | Empaque y etiquetado | set dispositivo incompleto | Las condiciones del paciente empeoraron | Las partes listadas del sistema no están definidas oficialmente.
DF59 | Ensamble de implantes | El usuario no sabe como usat los componentes o instrumentos. | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Falta de entrenamiento en el emsamble de los implantes
DF60 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Las condiciones del paciente empeoraron | No se siguen las instrucciones de uso.
DF61 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | El paciente necesita reintervención | No se siguen las instrucciones de uso.
DF62 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Reacción profunda del paciente al implante | No se siguen las instrucciones de uso.
DF63 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Exposicion del implante despues del implante | No se siguen las instrucciones de uso.
DF64 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Daño en el tejido, los nervios y hueso | No se siguen las instrucciones de uso.
DF65 | Empaque y etiquetado | El hospital no sigue los metodos validados | El paciente necesita reintervención | Falta de recursos requqeridos para seguir los metodos validados
DF66 | Empaque y etiquetado | El hospital no sigue los metodos validados | Reacción profunda del paciente al implante | Instrucciones de empaque despues de la esterilización no son claras.
DF67 | Empaque y etiquetado | El hospital no sigue los metodos validados | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El hospital no tiene la habilidad de seguir las instrucciones y metodos de esterilización.
DF68 | Ensamble de implantes | El hospital no sigue los metodos validados | Reacción profunda del paciente al implante | El dispositivo no está esteril en la sala de cirugia.
DF69 | Ensamble de implantes | En la esterilización el producto esta dañado o malajustado | Las condiciones del paciente empeoraron | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF70 | Ensamble de implantes | El producto no está esteril o contaminado | Reacción profunda del paciente al implante | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF71 | Ensamble de implantes | El producto no está esteril o contaminado | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF72 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Las condiciones del paciente empeoraron | No se siguen las instrucciones de uso.
DF73 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | El paciente necesita reintervención | No se siguen las instrucciones de uso.
DF74 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Reacción profunda del paciente al implante | No se siguen las instrucciones de uso.
DF75 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Exposicion del implante despues del implante | No se siguen las instrucciones de uso.
DF76 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Daño en el tejido, los nervios y hueso | No se siguen las instrucciones de uso.
DF77 | Ensamble de implantes | Las condiciones de almacenaje no se siguen. | Las condiciones del paciente empeoraron | Las instrucciones de almacenamiento no son claras.
DF78 | Ensamble de implantes | Las condiciones de almacenaje no se siguen. | Reacción ligera del paciente al implante | Las instrucciones de almacenamiento no son claras.
DF79 | Ensamble de implantes | Los implantes tienen marcas de oxido | El paciente necesita reintervención | El empaque esta dañado
DF80 | Ensamble de implantes | Los implantes tienen marcas de oxido | Reacción ligera del paciente al implante | Las instrucciones de almacenamiento no son claras.
DF81 | Ensamble de implantes | Los implantes liberan materiales toxicos | Las condiciones del paciente empeoraron | Los materiales entre los implantes no son compatibles.
DF82 | Ensamble de implantes | Los implantes liberan materiales toxicos | El paciente necesita reintervención | No se siguen las instrucciones de uso.
DF83 | Ensamble de implantes | Los implantes liberan materiales toxicos | Reacción ligera del paciente al implante | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF84 | Ensamble de implantes | Los implantes liberan materiales toxicos | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF86 | Ensamble de implantes | Los implantes liberan materiales toxicos | Las condiciones del paciente empeoraron | El material de los tornillos no es compatible con el material de la placa.
DF87 | Ensamble de implantes | Los implantes liberan materiales toxicos | El paciente necesita reintervención | El material de los tornillos no es compatible con el material de la placa.
DF88 | Ensamble de implantes | Los implantes liberan materiales toxicos | Reacción ligera del paciente al implante | El lote de la material de la materia prima no se ajusta a los requerimientos de biocompatibilidad.
DF89 | Ensamble de implantes | Los implantes liberan materiales toxicos | Daño en el tejido, los nervios y hueso | La materia prima no se ajusta a las especificaciones de biocompatibilidad.
DF90 | Ensamble de implantes | *Implant rejection | El paciente necesita reintervención | Los implantes no fueron limpiados para su uso.
DF91 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | Las propiedades de la materia prima no se ajustan a las especificaciones.
DF92 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | Espesor diseñado no es suficiente para ajustarse ala propiedades requeridas.
DF93 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Exposicion del implante despues del implante | Espesor diseñado no es suficiente para ajustarse ala propiedades requeridas.
DF94 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El tamaño de los tornillos es menor a las recomendaciones.
DF95 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | Las propiedades de la materia prima no se ajustan a las especificaciones.
DF96 | Accesorios | Instrumento incorrecto usado | Las condiciones del paciente empeoraron | Falta de entrenamiento en el uso de los accesorios.
DF97 | Accesorios | Instrumento incorrecto usado | Daño en el tejido, los nervios y hueso | La tecnica quirurgica no es clara.
DF98 | Accesorios | Instrumento incorrecto usado | Lesiones al cirujano o al personal de salud durante la manipulación | Falta de entrenamiento en el uso de los accesorios.
DF99 | Empaque y etiquetado | Instrumento incorrecto usado | Lesiones al cirujano o al personal de salud durante la manipulación | El empaque no es seguro para manipular bordes filosos
DF100 | Tornillos | Instrumentos atascados en el implante | Las condiciones del paciente empeoraron | No se siguen las instrucciones de uso.
DF101 | Tornillos | Instrumentos atascados en el implante | El paciente necesita reintervención | El tamaño de los tornillos están mayores a la recomendación.
DF102 | Accesorios | Ensamble incorrecto | El paciente necesita reintervención | Falta de entrenamiento en el uso de los accesorios.
DF103 | Ensamble de implantes | Ensamble incorrecto | molestia cronica despues de cirugia | La tecnica quirurgica no se realiza correctamente.
DF104 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Reacción profunda del paciente al implante | El cirujano no sigue DE-DIR-108 Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal
DF105 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Exposicion del implante despues del implante | El cirujano no sigue DE-DIR-108 Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal
DF106 | Ensamble de implantes | El dispositivo es reusado | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El cirujano no sigue DE-DIR-108 Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal
DF107 | Empaque y etiquetado | El dispositivo es reusado | Reacción ligera del paciente al implante | La indicación de no reuso no está clara en la caja.
DF108 | Ensamble de implantes | Ruptura del implante durante la extracción | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El dispositivo es sujeto a alto torque durante la extracción
DF109 | Ensamble de implantes | Ruptura del implante durante la extracción | molestia cronica despues de cirugia | El dispositivo se fractura y no puede ser removido.
DF110 | Empaque y etiquetado | El cirujano usa los componentes de manera incorrecta | Las condiciones del paciente empeoraron | El cirujano no sigue las instrucciones de uso.
DF111 | Empaque y etiquetado | El cirujano usa los componentes de manera incorrecta | El paciente necesita reintervención | El cirujano no sigue las instrucciones de uso.
DF112 | Empaque y etiquetado | El cirujano usa los componentes de manera incorrecta | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El cirujano no sigue las instrucciones de uso.
DF113 | Placa | Uso del implante en el lado incorrecto | El paciente necesita reintervención | El cirujano no sigue DE-DIR-108 Instrucciones para el uso de Affinity Radio Distal
DF114 | Placa | Uso del implante en el lado incorrecto | Exposicion del implante despues del implante | El lado del dispositivo no es facilmente identificable.
DF115 | Placa | El dispositivo es usado en otra zona anatomica | Las condiciones del paciente empeoraron | El cirujano no sigue las instrucciones de uso.
DF116 | Placa | El dispositivo es usado en otra zona anatomica | El paciente necesita reintervención | El cirujano no sigue las instrucciones de uso.
DF117 | Ensamble de implantes | Migración de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | La posición del taladro en una posición no especificada.
DF118 | Ensamble de implantes | Migración de implante | El paciente necesita reintervención | Aflojamiento de la fijación del implante.
DF119 | Ensamble de implantes | Migración de implante | molestia cronica despues de cirugia | Muy pocos tornillos inadvertidadmente usados durante la cirugia.
DF120 | Placa | Implante con bordes filosos | El paciente necesita reintervención | Las especificaciones de diseño no consideran la mitigación de bordes afilados.
DF121 | Placa | Implante con bordes filosos | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Las especificaciones de diseño no consideran la mitigación de bordes afilados.
DF122 | Placa | Implante con bordes filosos | Lesiones al cirujano o al personal de salud durante la manipulación | Las especificaciones de diseño no consideran la mitigación de bordes afilados.
DF123 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | El lote de la materia prima no concuerda con las especificaciones requeridas.
DF124 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | El diseño de los tornillos no es suficiente para las propiedades mecanical requeridas.
DF125 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | Espesor diseñado no es suficiente para ajustarse ala propiedades requeridas.
DF126 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Exposicion del implante despues del implante | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF127 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Espesor diseñado no es suficiente para ajustarse ala propiedades requeridas.
DF128 | Ensamble de implantes | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | Espesor diseñado no es suficiente para ajustarse ala propiedades requeridas.
DF129 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | El paciente necesita reintervención | El lote de la materia prima no concuerda con las especificaciones requeridas.
DF130 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Reacción profunda del paciente al implante | La recepción de la materia prima fue hecha sin seguir las instrucciones.
DF131 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Exposicion del implante despues del implante | La materia prima no concuerda con las especificaciones biocompatibles.
DF132 | Ensamble de implantes | Implante no biocompatible | Daño en el tejido, los nervios y hueso | El lote de la materia prima no se ajusta a las especificaciones.
DF133 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | Las condiciones del paciente empeoraron | Las condiciones de almacenaje no se siguen.
DF134 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | El paciente necesita reintervención | Las instrucciones de esterilización no son seguidas.
DF135 | Ensamble de implantes | Implante Contaminado | Reacción profunda del paciente al implante | Los implantes se contaminan durante el almacenaje.
DF136 | Tornillos | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF137 | Tornillos | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF138 | Tornillos | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF139 | Tornillos | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF140 | Tornillos | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF141 | Tornillos | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF142 | Tornillos | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF143 | Tornillos | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF144 | Tornillos | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF146 | Accesorios | Perdida del implante durante transporte | Las condiciones del paciente empeoraron | Los agujeros en la malla contenedora tiene dimensiones mayores que la de los implantes.
DF147 | Accesorios | Deterioro de los implantes debido a la colisión entre partes durante el transporte | Reacción ligera del paciente al implante | Los soportes internos del contenedor tienen dimensiones mayores que la de los implantes.
DF148 | Accesorios | Envios incompletos | Demora en la programación de la cirugia | La lista completa de los implantes para la cirujia no está identificada.
DF149 | Accesorios | El producto no está esteril o contaminado | Reacción profunda del paciente al implante | El empaque del dispositivo no permite pasar por esterilización.
DF150 | Accesorios | Las condiciones de almacenaje no se siguen. | Lesiones al cirujano o al personal de salud durante la manipulación | Las especificaciones de diseño no consideran la mitigación de bordes afilados.
DF151 | Placa | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF152 | Placa | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF153 | Placa | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | La geometria del diseño no es suficiente para ajustarse a las propiedades mecanicas requeridas.
DF154 | Placa | Migración de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | Aflojamiento de la fijación del implante.
DF155 | Placa | Migración de implante | El paciente necesita reintervención | Aflojamiento de la fijación del implante.
DF156 | Placa | Migración de implante | molestia cronica despues de cirugia | Aflojamiento de la fijación del implante.
DF157 | Placa | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | Las condiciones del paciente empeoraron | No hay instrucciones para el uso del dispositivo.
DF158 | Placa | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | El paciente necesita reintervención | No hay instrucciones para el uso del dispositivo.
DF159 | Placa | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | Exposicion del implante despues del implante | No hay instrucciones para el uso del dispositivo.
DF160 | Placa | El dispositivo no estabilizó en el periodo de tiempo esperado | molestia cronica despues de cirugia | No hay instrucciones para el uso del dispositivo.
DF161 | Tornillos | Aflojamiento de la fijación de los implantes | Las condiciones del paciente empeoraron | Longitud de los tornillos mas cortos de los requerimientos.
DF162 | Tornillos | Aflojamiento de la fijación de los implantes | El paciente necesita reintervención | Longitud de los tornillos mas cortos de los requerimientos.
DF163 | Tornillos | Aflojamiento de la fijación de los implantes | Exposicion del implante despues del implante | Longitud de los tornillos mas largos que los requerimientos
DF164 | Placa | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF165 | Placa | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF166 | Placa | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF167 | Placa | Fractura de implante | Exposicion del implante despues del implante | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF168 | Placa | Fractura de implante | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF169 | Placa | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF170 | Placa | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF171 | Placa | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF172 | Placa | Fractura de implante | Exposicion del implante despues del implante | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF173 | Placa | Fractura de implante | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF174 | Placa | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF175 | Placa | Fractura de implante | Las condiciones del paciente empeoraron | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF176 | Placa | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF177 | Placa | Fractura de implante | El paciente necesita reintervención | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF178 | Placa | Fractura de implante | Exposicion del implante despues del implante | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF179 | Placa | Fractura de implante | Daño en el tejido, los nervios y hueso | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.
DF180 | Placa | Fractura de implante | molestia cronica despues de cirugia | Inclinación en la dirección de maquinado relacionada a la dirección del grano.

## complaintList
Complaints in english | Quejas en español
Patient has told her surgeon after a 3 month follow up she is not getting sensitive back in fingers | La paciente a dicho al cirujano en la revisión despues de 3 meses que no ha tenido la sensibilidad de vuelta en sus dedos.
patient has reported difficulties to hold small light objects, 6 months after surgery he is feeling lost strenght in his hand. | Paciente ha reportado dificultades para sostener pequeños objetos ligeros, despues de 6 meses de la cirugia el ha sentido perdida de fuerza en su mano.
patient 60 years old has fallen on his wrist where plate was implanted. He went to emergency room he indicated pain been able to control pain keeping his wrist in flexion position. | Paciente de 60 años se ha caido en su muñeca donde la placa fue implantada. El fue a sala de emergencia e indico dolor pero lo manejaba al mantener la posición de la muñeca en flexión
Cortical screw TCP2522RTV2 did not blocked in plate. | Tornillo cortical TCP2522RTV2 no bloqueó en la placa
Radius distal plate PLBCRD4SD did not fix completely to the bone. | Placa radio distal PLBCRD4SD no adosó completamente al hueso.
Patient has reported pain in wrist when attempts to do adduction and abduction movements | El paciente ha reprotado dolor en la muñeca cuando intenta hacer movimientos de aduccion y abducción.
During plate fixation doctor report screw head has broken when was implanted leaving stem inside. Surgery was completed. | Durante la fijación de la placa el doctor reporta que la cabeza se ha roto cuan fue implantado dejando el vastago adentro. La cirugia fue completada.
Patient has been checked after three months of surgery manifest swollen wrist. Pain is been controlled with painkillers. X-ray is been requested | El paciente fue revisado despues de tres meses de cirugia manifiesta muñeca hinchada
After 4 months of surgery patient has been having constant episodes of light fever regularly at nights | Despues de 4 meses de cirugia el paciente a tenido constantes episodios de fiebre ligera, regularmente en las noches.
Surgeon manifest plate has broken when he was trying to bend it with the bending iron tool | Cirujano reporta que la placa se ha fracturado cuando intentaba doblarla con la grifa de doblado
Extra-articular fracture non displaced implanting cortical screws was difficult due to the bone hard density characteristics. | Fractura extra-articular no desplazada. El implante de los tornillos corticales fue dificil debido a la alta densidad osea.
Doctor manifest was difficult to implant screws "2.5mm diameter screws seems too big for the plate holes" | El doctor manifiesta que fue dificil implantar los tornillos "Los tornillos de diametro 2.5mm al parecer son muy grandes para los agujeros de la placa"
After x-ray done to patient doctor observes and excesive angulation deformity on plate implanted towards wrist flexion direction | Despues de rayos-x en el paciente el doctor observa una excesiva deformidad en la angulación de la placa implantada en la muñeca hacia una dirección en flexión.
patient has fallen. After 3 days manifest light pain and difficulties to do basic shores such as brushing his teeth or holding a cup of coffee. | El paciente se ha caido. Despues de 3 dias manifiesta dolor ligero y dificultades para hacer tareas basicas tales como cepillarse los dientes o sostener una taza de café.
doctor manifest most distal screw was dificult to implant. After X-ray says that is not the direction intended for the screw. | El doctor manifiesta que el tornillo el la posición mas distal fue dificil de implantar. Despues de rayos-x menciona que no es la dirección pretendida para el tornillo.
4 months follow up patient manifest not been able to move wrist confortably at performing flexion and extension movements a light pain is presented. | 4 mese de seguimiento el paciente manifesta no ser capaza de mover la muñeca de manera comoda al hacer movimientos de flexión y extensión presenta ligero dolor.
doctor indicate small abnormal protuberance on wrist follow up reveal posible screw not fixed properly. X-ray will be performed. | El doctor indica una pequeña protuberancia anormal en la muñeca, el seguimiento revela posible mala fijación del tornillo. Rayos-x se realizarán
Patient tell sometimes has had numbness in his hand when tries to reach things up in shelves. Her job requires that action on daily basis. | El paciente ha mencionada que algunas veces siente adormecimiento en su mano cuando intenta alcanzar cosas que están arriba en repizas . Esta acción se requiere hacer a diario en su trabajo.
Low range of motion is performed by the pacient. During recovery kept low intensity activities using operated hand almost static he says. After x-ray scan and check fracture is totally and satisfactory fused | Bajo rango de movimiento se realiza por el paciente. Durante la recuperación se mantuvieron actividades de baja intensidad.
During insertion of screw on plate it released filings. Screw and plate where properly implanted post surgery images where taken. | Durante la inserción del tornillo en la placa es soltó limadura.El tornillo y la placa fueron apropiadamente implantados.Imagenes posquirurgicas fueron tomadas.
Screws set was dirty. In surgery where not able to get another set of screws so surgeon ask to wash and sterilize some of the screws that he may need for the procedure. Surgery was completed. | El set de tornillos estaba sucio.En cirugia no fue posible conseguir otro set de tornillos, asi que el cirujano solicita lavar y esterilizar algunos de los tornillos que podria necesitar para el procedimiento. La cirugia fue completada.
pacient perform low grip capabilities . 13 months follow up. Recovery program developed accordingly. | El paciente presenta bajas capacidades para el agarre. 13 meses de seguimiento. El programa de recuperación se desarrollo de acuerdo.
In the middle of screw insertion it provoked simple fracture in the most distal hole done with a lower diameter drill tip. The pressure in the insertion and hard bone density may caused the fracture | En medio de la inserción del tornillo este provocó una fractura simple en el agujero mas distal hecho con la broca de mas bajo diametro. La presión en la inserción y la dura densidad del hueso pudieron haber causado la fractura.
Extraction procedure. Screw were difficult to extract, cold welding phenomena was evidenced in the middle zone of the plate may have occured. Plate had to be cut in to places. All implants were extracted | Procedimiento de extracción. El tornillo fue dificil de extraer, fenomeno de soldadura en frio fue evidenciada en la zona media de la placa pudo haber ocurrido. La placa debio ser pratida en 2 partes. Todos los implantes fueron extraidos.
Plate was implanted all screws as well. Despite of it the plate is no totally fix to the bone. | Tanto la placa como los tornillos fueron implantados. A pesar de ello la placa no se encuentra totalmente fijada al hueso
Surgeon would like to put in evaluation plate mechanical behavior considers it was to easy to do pre-molding. Plate was sucessfully implanted. | El cirujano le gustaria poner en evaluación en comportamiento mecanico de la placa. Considera que fue muy facil pre-moldearla. La placa fue exitosamente implantada.
surgery procedure had to be postponed because not all material was available. Plate set was incomplete only plates for left wrist were in the box. There were not right wrist plates. | La cirugia tuvo que ser pospuesta porque no todo el material estaba disponible. El set de placa estaba incompleto, solo las placas para la muñeca izquierda estaban en la caja. No habian placas para la muñeca derecha
Patient was operated 3 months ago . She manifest is been kind ofuncomfortable having the implant. She is been feeling kind of numbness in fingers and weakness in forearm. | El paciente fue operado hace 3 meses. Ella manifiesta que ha sido algo incomodo tener el implante. Ella se ha sentido con algo de entumecimiento en los dedos y debilidad en el antebrazo
During follow up visit patientmanifest pain in the base of the thumb has not been able to hold objects as well as close fist with out feeling pain | Durante la visita de seguimiento el paciente manifiesta dolor en la base del pulgar y no sido capaz de sostener objetos asi como cerrar el puño sin sentir dolor.
After follow up visit x-ray was requiered due to constant pain to the pacient. Is verified reduction lost distal screw has loosen. New intervention is scheduled. | Despues de una visita de seguimiento rayos-x fueron requeridos debido al dolor constante para el paciente. Se verifica perdida de la reducción el tornillo mas distal se ha aflojado. Una reintervencion se ha programado
screws sent in implant kit are too short. Those were implanted but surgeon is not satisfied he says those screw do not engage enough in the bone. | Los tornillos enviados en el set son muy cortos. Estos fueron implantados pero el cirujano no esta satisfecho, el menciona que esos tornillos no se fijan suficiente al hueso.
implant case in osteoporotic bone after ten months of procedure there is evidence of screw loosening. | Caso de implante en hueso osteoporotico despues de 10 meses de procedimiento hay evidencia de aflojamiento del tornillo.
A case is presented with pacient with osteoporotic bone distal fracture . In the insertion of the distal screw a micro fracture next to the hole was made surgeon does not think the screw is going to fix due to the pacient condition. | Un caso se presenta con paciente con fractura distal en hueso osteoporotico. La insercion del tornillo en el agujero mas distal una micro fractura al lado del agujero se presenta, el cirujano no piensa que el tornillo va a ajustar debido a la condición del paciente.
In procedure doctor realizes that distal part of plate is smaller than planned. Radius width of this patient is bigger.It was impanted. A proper fixation will be put on follow up. | En el procedimiento el doctor se da cuenta que la parte distal del plato es mas pequeña de lo planeado. El ancho del radio de este paciente es mayor. Fue implantada con fijación apropiada. Se pondrá en seguimiento.
plate was pre-molded for a proper fix. However,at implanting the screws at distal holes they kind of jammed more torque was applied to get the fixation | La placa fue premoldeada para adosamiento apropiado, sin embargo, al implantar los tornillos en los agujeros distales estos se atoraban, mas torque fue aplicado para obtener la fijación.
A complications appeared in the implant removal procedure. The two proximal screws in the plate where to difficult to extract they took too many time to be removed. | Una complicación apareció en el procedimiento de remoción del implante. Los dos tornillos proximales en la placa fueron dificiles de extraer, se tomo demasiado tiempo en ser extraidos.
Meantime removal procedure distal screw was going to be extracted doctor manifested it was hard to extract. It look like jammed at blocking he applied more force and the head of it broke leaving most of the stem inside. Exttraction equipment for broeken screws had to be used. | Mientras el procedimiento de extracción el tornillo en distal iba a ser extraido, el doctor manifiesta que fue dificil extraerlo. Este parecia atorado en el bloqueo aplicó mayor fuerza y la cabeza de este se quebró, dejando la mayoria del vastago adentro. El equipo de extracción de tornillos rotos tuvo que ser usado.
When technical support opened the screws container half of these where out of place and were scrambled and messy. | Cuando el soporte tecnico abrió el contenedor de tornillos la mitad de estos estaban fuera de lugar estaban regados y desorganizados.
technical support for this surgery attended 40 minutes late. | El soporte tecnico para esta cirugia asistió 40 minutos tarde.
Instrumentatión for this surgery was dirty and traces of biological material and stains of blood found in tweezers and screw drivers. | La instrumentación para esta cirugia estaba sucia y rastros de material biologico y manchas de sangre fueron encontradas en las pinzas y atornilladores.
Surgeon identified inside implants set some of them where scratched if was made with a sharp object. | El cirujano identificó dentro del set de implantes que algunos de ellos estaban rayados como si fuesen hechos con un objeto afilado.
Patient manifest is been uncomfortable trying to support on her wrist is not pain is like strange numbness. | El paciente manifiesta que ha sido incomodo intentar apoyar en su muñeca, no es dolor es como una adormecimiento extraño.
In Boxes sets delivered where worn out not rust were identified. However tha did not like to the surgeon | las cajas de los sets enviados estaban desgastadas, no se encontraron marcas de oxido, sin embargo, esto no le gustó al cirujano.
screws used to fix the plate where kind of hard to adjust at the end of the insertion. Surgeon said:"when the head of the screw make contact with the plate it kind of like get jammed. I had to apply more force to fix it" | Los tornillos usados para fijar la placa estaban algo duros para ajustar al final en la inserción. El cirujano dijo:"Cuando la cabeza del tornillo hace contacto con la placa casi como que se atasca tuve que aplicar mas fuerza para fijarla."
The screw sets of this equipment where dirty marks of blood in some threads were found. Those were taken to sterilization again tha process delayed the procedure 30 min. | Los tornillos de este equipo estaban sucios marcas de sangre en los filetes se encontraron, estos fueron llevados a esterilización otra vez, este proceso retrazo el proecedimiento 30 minutos.
patient fell down stairs and badly hurt his wrist. symtoms of accute pain and impossibility to move fingers were showed. In emergency x-ray image was taken. were detected the plate was fractured | EL paciente se cayó por las escaleras y se lastimo la muñeca gravemente. Sintomas de dolor agudo e imposibilidad de mover los dedos se presentaba. En emergencia una imagen de rayos-x fue tomada. Se detecto que la placa se fracturó.
Before drilling a cheking was done on the drill tip showing this one was bended. Surgeon was upset because of this. | Antes de taladrar un chequeo se realizó en la broca , mostrando que esta estaba doblada. El cirujano estaba molesto por ello.
Support reports there is not rack of screws in the equipment sent. It was an emergency surgery it has to be delayed two hours waiting for the screws set to be sent to the institution. | El soporte reporta que no habia gradilla de tornillos en el equipo enviado. Era una cirugia de emergencia esta tuvo que ser retrasada por 2 horas esperando para que los tornillos sean enviados a la institución.
Surgeon is upset because technical supports does not know components of the equipment. Surgery took longer time than expected. | El cirujano está molesto por que el soporte tecnico no conoce los componentes del equipo. La cirugia tomo mas tiempo del esperado

## keyWordList
Sublist | Main risk cell failure characteristic
| plate | plate
| screw | bold | pin | screw
| The device is used in another anatomic zone. | contrary | opposite | used
| Patient need reintervention | reintervention | need | needed
Missing information in DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
| Surgeon's decision | cx | decision | new | surgeon
| Damage to tissue, nerves and bone | damage | wound | harm | tissue | nerves | bone
| The implant is not designed for this anatomic zone | implant | not | designed | part | piece | anatomic | individual | particular
| Aesthetic appearence is not satisfactory | aesthetic | protrudes | not | does | look | scar
| The implant does not fit properly | fit | fix | fixation | implant
| Chronic annoyance after surgery | annoyance | after | cx | surgery | uncomfortable | painful | distressful | distressing | unpleasant | for | week | months | days
Implants Assembly
| The device did not stabilize, fix or reconstruct. | not | stable | stabilize | fix | reconstruct | is
| To worsen the patient's condition | patient | condition | worse | worsen | ill | more | pain
| Screws do not fit in the plate properly | screw | screws | not | fit | properly | blocked | plate | fix | fit
| Implant exposure after implantation | exposed | protrudes | skin
| The screw heads are very prominent | screw | heads | prominent | not | was | completely | fully | over | level
| The screws are put in the wrong direction | wrong | direction
Screw length is longer than required
The device did not stabilize in the timeframe expected.
Sterilization instructions are not followed
DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU are not followed
Raw material lot does not match required specifications
Not biocompatible implant
Patient reaction to implant - Deep reaction
Reception of raw materials was done withouth following instructions
Loosening of the implant's fixation.
Screws length is below requierements
Screws length is larger than requierements
Locking screws do not locked in the plate's holes
Inappropriate surgical technique
Lack of training in the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
Implant with sharp edges
Design specifications do not consider sharp edges mitigation
Injuries to the surgeon or healthcare personnel during handling
Warehousing conditions are not followed
Contaminated implant
Implant gets contaminated during storage
Raw Material does not match the biocompatible specifications
Raw material is confused in manufacturing process
New raw material specifications due to supplier change
Instruments are used longer than specified in the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU during the surgery
Improper handling after sterilization
Instructions for use are not followed
Final mark laser settings are not in concordance with instructions
Implant fracture
Screws' design is not enough for required mechanical properties
Designed thickness is not enough to fit required mechanical properties
Designed geometry is not enough to fit required mechanical properties
Packaging and labeling
Device pack is incomplete
Listed system parts are not defined officially
User does not know how to use the individual components or instruments. (Screws, Guides, …)
Lack of training in the Implants Assembly usage
Device is re-used
Hospital does not follow the validated methods
Lack of required resources to follow the validated methods
Packaging instructions after sterilization are not clear
Hospital does not have the ability to follow the sterilization instructions and methods
The device is not sterile in the operating room
At sterilization, the product is damaged or misplaced
Product is not sterile or contaminated
Warehousing Instructions are not clear
Patient reaction to implant - Light reaction
Package is damaged
Implants has oxidation marks
Implants releases toxic materials
Materials among implants are not compatible
The screws' material is not compatible with the plate's material
Raw material lot does not fit biocompatible requirements
Implants are not cleaned for their use
Implant rejection
Raw material properties did not match the specifications
accesories
Wrong instrument used
Surgical technique is not clear
Packaging is not safe for handling sharps
Instruments jammed in implant
Wrong assembly
Surgeon is not following the DE-DIR-108 Instruction for use Affinity Distal Radius IFU
Indication of not Reusage is not clear in the box
Deimplantion: *Rupture of implant at de-implantation due to reconstruction.
The device is subjected to high torque during de-implantation
Deimplantion: *Not all implants can be removed.
The device is fractured and can not be removed
Surgeon uses components the wrong way
Surgeon is not following the instructions for use
Use of the implant on the wrong side
The device side is not easily identificated
Surgeon drill in a not especified position
Implant migration
Too few screws inadvertenly used during surgery
Loss of implants during transportation
The holes in the container mesh have dimensions larger than the implants
Deterioration of implants due to collision between parts during transport
The internal supports of the container have larger dimensions than the implants
Incomplete deliveries
Delay in surgery schedule
The complete list of implants for surgery is not identified
Device's package doesn't allow the sterilization process
Inclination in the machining direction relative the grain direction

## testEspanol
Descripción queja | Riesgo identificados | Porcentajes de similitud respectivamente
La paciente a dicho al cirujano en la revisión despues de 3 meses que no ha tenido la sensibilidad de vuelta en sus dedos. | DF14' 'DF108' 'DF173' 'DF179' 'DF168' | 80.22%' '77.98%' '77.49%' '77.49%' '77.49%'
Paciente ha reportado dificultades para sostener pequeños objetos ligeros, despues de 6 meses de la cirugia el ha sentido perdida de fuerza en su mano. | DF14' 'DF108' 'DF173' 'DF179' 'DF168' | 80.22%' '77.98%' '77.49%' '77.49%' '77.49%'
Paciente de 60 años se ha caido en su muñeca donde la placa fue implantada. El fue a sala de emergencia e indico dolor pero lo manejaba al mantener la posición de la muñeca en flexión | DF108' 'DF177' 'DF176' 'DF171' 'DF165' | 86.95%' '85.79%' '85.79%' '85.79%' '85.79%'
Tornillo cortica no bloqueó en la placa | DF103' 'DF148' 'DF107' 'DF97' 'DF24' | 75.45%' '74.88%' '73.67%' '73.22%' '72.47%'
Placa radio distal no adosó completamente al hueso. | DF99' 'DF149' 'DF50' 'DF70' 'DF9' | 72.17%' '71.61%' '71.05%' '64.14%' '63.06%'
El paciente ha reportado dolor en la muñeca cuando intenta hacer movimientos de aduccion y abducción. | DF108' 'DF14' 'DF166' 'DF177' 'DF176' | 83.54%' '81.49%' '80.46%' '80.46%' '80.46%'
Durante la fijación de la placa el doctor reporta que la cabeza se ha roto cuan fue implantado dejando el vastago adentro. La cirugia fue completada. | DF108' 'DF166' 'DF165' 'DF177' 'DF176' | 81.01%' '80.81%' '80.81%' '80.81%' '80.81%'
El paciente fue revisado despues de tres meses de cirugia manifiesta muñeca hinchada | DF118' 'DF155' 'DF79' 'DF105' 'DF102' | 77.46%' '77.32%' '75.67%' '72.96%' '72.58%'
Despues de 4 meses de cirugia el paciente a tenido constantes episodios de fiebre ligera, regularmente en las noches. | DF45' 'DF29' 'DF94' 'DF175' 'DF164' | 84.56%' '83.93%' '83.80%' '82.69%' '82.69%'
Cirujano reporta que la placa se ha fracturado cuando intentaba doblarla con la grifa de doblado | DF14' 'DF148' 'DF130' 'DF103' 'DF22' | 76.96%' '74.92%' '74.40%' '73.83%' '73.36%'
Fractura extra-articular no desplazada. El implante de los tornillos corticales fue dificil debido a la alta densidad osea. | DF108' 'DF109' 'DF51' 'DF88' 'DF179' | 88.73%' '87.83%' '87.71%' '87.48%' '87.36%'
El doctor manifiesta que fue dificil implantar los tornillos "Los tornillos de diametro 2.5mm al parecer son muy grandes para los agujeros de la placa" | DF162' 'DF26' 'DF27' 'DF163' 'DF86' | 86.32%' '86.32%' '86.10%' '86.10%' '85.21%'
Despues de rayos-x en el paciente el doctor observa una excesiva deformidad en la angulación de la placa implantada en la muñeca hacia una dirección en flexión. | DF179' 'DF173' 'DF168' 'DF166' 'DF177' | 91.63%' '91.63%' '91.63%' '90.73%' '90.73%'
El paciente se ha caido. Despues de 3 dias manifiesta dolor ligero y dificultades para hacer tareas basicas tales como cepillarse los dientes o sostener una taza de café. | DF14' 'DF56' 'DF127' 'DF11' 'DF59' | 85.55%' '82.87%' '82.87%' '82.30%' '81.43%'
El doctor manifiesta que el tornillo el la posición mas distal fue dificil de implantar. Despues de rayos-x menciona que no es la dirección pretendida para el tornillo. | DF107' 'DF68' 'DF109' 'DF108' 'DF159' | 89.29%' '88.34%' '87.26%' '86.98%' '86.92%'
4 meses de seguimiento el paciente manifesta no ser capaza de mover la muñeca de manera comoda al hacer movimientos de flexión y extensión presenta ligero dolor. | DF43' 'DF109' 'DF22' 'DF122' 'DF37' | 90.47%' '89.52%' '89.16%' '88.61%' '88.61%'
El doctor indica una pequeña protuberancia anormal en la muñeca, el seguimiento revela posible mala fijación del tornillo. Rayos-x se realizarán | DF42' 'DF108' 'DF109' 'DF68' 'DF49' | 92.27%' '89.21%' '88.15%' '87.26%' '87.10%'
El paciente ha mencionada que algunas veces siente adormecimiento en su mano cuando intenta alcanzar cosas que están arriba en repizas . Esta acción se requiere hacer a diario en su trabajo. | DF11' 'DF24' 'DF132' 'DF14' 'DF22' | 82.21%' '81.96%' '81.96%' '80.87%' '79.91%'
Bajo rango de movimiento se realiza por el paciente. Durante la recuperación se mantuvieron actividades de baja intensidad. | DF49' 'DF168' 'DF173' 'DF179' 'DF108' | 89.63%' '87.78%' '87.78%' '87.78%' '87.56%'
Durante la inserción del tornillo en la placa es soltó limadura.El tornillo y la placa fueron apropiadamente implantados.Imagenes posquirurgicas fueron tomadas. | DF165' 'DF177' 'DF176' 'DF171' 'DF166' | 86.57%' '86.57%' '86.57%' '86.57%' '86.57%'
El set de tornillos estaba sucio.En cirugia no fue posible conseguir otro set de tornillos, asi que el cirujano solicita lavar y esterilizar algunos de los tornillos que podria necesitar para el procedimiento. La cirugia fue completada. | DF12' 'DF87' 'DF67' 'DF109' 'DF20' | 88.13%' '85.85%' '85.82%' '85.48%' '84.83%'
El paciente presenta bajas capacidades para el agarre. 13 meses de seguimiento. El programa de recuperación se desarrollo de acuerdo. | DF102' 'DF101' 'DF8' 'DF155' 'DF17' | 89.73%' '87.67%' '87.32%' '86.85%' '86.62%'
En medio de la inserción del tornillo este provocó una fractura simple en el agujero mas distal hecho con la broca de mas bajo diametro. La presión en la inserción y la dura densidad del hueso pudieron haber causado la fractura. | DF180' 'DF169' 'DF174' 'DF173' 'DF179' | 91.36%' '91.36%' '91.36%' '90.63%' '90.63%'
Procedimiento de extracción. El tornillo fue dificil de extraer, fenomeno de soldadura en frio fue evidenciada en la zona media de la placa pudo haber ocurrido. La placa debio ser pratida en 2 partes. Todos los implantes fueron extraidos. | DF180' 'DF174' 'DF169' 'DF168' 'DF156' | 86.70%' '86.70%' '86.70%' '86.57%' '86.57%'
Tanto la placa como los tornillos fueron implantados. A pesar de ello la placa no se encuentra totalmente fijada al hueso | DF88' 'DF132' 'DF24' 'DF22' 'DF89' | 87.27%' '86.53%' '86.53%' '85.65%' '85.19%'
El cirujano le gustaria poner en evaluación en comportamiento mecanico de la placa. Considera que fue muy facil pre-moldearla. La placa fue exitosamente implantada. | DF107' 'DF177' 'DF176' 'DF171' 'DF165' | 83.06%' '82.28%' '82.28%' '82.28%' '82.28%'
La cirugia tuvo que ser pospuesta porque no todo el material estaba disponible. El set de placa estaba incompleto, solo las placas para la muñeca izquierda estaban en la caja. No habian placas para la muñeca derecha | DF107' 'DF130' 'DF109' 'DF51' 'DF97' | 87.16%' '84.80%' '83.93%' '82.80%' '82.55%'
El paciente fue operado hace 3 meses. Ella manifiesta que ha sido algo incomodo tener el implante. Ella se ha sentido con algo de entumecimiento en los dedos y debilidad en el antebrazo | DF11' 'DF14' 'DF68' 'DF109' 'DF3' | 78.26%' '75.68%' '74.23%' '74.22%' '73.75%'
Durante la visita de seguimiento el paciente manifiesta dolor en la base del pulgar y no sido capaz de sostener objetos asi como cerrar el puño sin sentir dolor. | DF109' 'DF108' 'DF51' 'DF22' 'DF130' | 90.60%' '90.03%' '89.59%' '89.41%' '88.33%'
Despues de una visita de seguimiento rayos-x fueron requeridos debido al dolor constante para el paciente. Se verifica perdida de la reducción el tornillo mas distal se ha aflojado. Una reintervencion se ha programado | DF14' 'DF109' 'DF108' 'DF11' 'DF42' | 84.65%' '84.52%' '81.83%' '81.61%' '79.91%'
Los tornillos enviados en el set son muy cortos. Estos fueron implantados pero el cirujano no esta satisfecho, el menciona que esos tornillos no se fijan suficiente al hueso. | DF11' 'DF7' 'DF71' 'DF24' 'DF132' | 81.98%' '80.67%' '80.51%' '80.11%' '80.11%'
Caso de implante en hueso osteoporotico despues de 10 meses de procedimiento hay evidencia de aflojamiento del tornillo. | DF156' 'DF119' 'DF118' 'DF29' 'DF154' | 89.04%' '86.38%' '86.28%' '86.16%' '85.51%'
Un caso se presenta con paciente con fractura distal en hueso osteoporotico. La insercion del tornillo en el agujero mas distal una micro fractura al lado del agujero se presenta, el cirujano no piensa que el tornillo va a ajustar debido a la condición del paciente. | DF108' 'DF68' 'DF109' 'DF24' 'DF132' | 87.81%' '86.81%' '86.52%' '85.66%' '85.66%'
En el procedimiento el doctor se da cuenta que la parte distal del plato es mas pequeña de lo planeado. El ancho del radio de este paciente es mayor. Fue implantada con fijación apropiada. Se pondrá en seguimiento. | DF42' 'DF108' 'DF106' 'DF3' 'DF12' | 86.61%' '85.36%' '85.32%' '84.74%' '84.68%'
La placa fue premoldeada para adosamiento apropiado, sin embargo, al implantar los tornillos en los agujeros distales estos se atoraban, mas torque fue aplicado para obtener la fijación. | DF14' 'DF11' 'DF44' 'DF28' 'DF89' | 88.81%' '88.31%' '88.25%' '88.23%' '87.37%'
Una complicación apareció en el procedimiento de remoción del implante. Los dos tornillos proximales en la placa fueron dificiles de extraer, se tomo demasiado tiempo en ser extraidos. | DF28' 'DF11' 'DF44' 'DF14' 'DF168' | 91.00%' '90.19%' '90.09%' '90.05%' '89.63%'
Mientras el procedimiento de extracción el tornillo en distal iba a ser extraido, el doctor manifiesta que fue dificil extraerlo. Este parecia atorado en el bloqueo aplicó mayor fuerza y la cabeza de este se quebró, dejando la mayoria del vastago adentro. El equipo de extracción de tornillos rotos tuvo que ser usado. | DF108' 'DF68' 'DF109' 'DF101' 'DF11' | 92.22%' '89.85%' '89.84%' '87.99%' '87.55%'
Cuando el soporte tecnico abrió el contenedor de tornillos la mitad de estos estaban fuera de lugar estaban regados y desorganizados. | DF28' 'DF168' 'DF179' 'DF173' 'DF94' | 90.27%' '89.67%' '89.67%' '89.67%' '88.11%'
La instrumentación para esta cirugia estaba sucia y rastros de material biologico y manchas de sangre fueron encontradas en las pinzas y atornilladores. | DF121' 'DF36' 'DF28' 'DF119' 'DF35' | 88.24%' '88.24%' '87.15%' '86.38%' '86.38%'
El cirujano identificó dentro del set de implantes que algunos de ellos estaban rayados como si fuesen hechos con un objeto afilado. | DF59' 'DF67' 'DF12' 'DF9' 'DF112' | 86.96%' '86.15%' '85.41%' '85.25%' '85.02%'
El paciente manifiesta que ha sido incomodo intentar apoyar en su muñeca, no es dolor es como una adormecimiento extraño. | DF4' 'DF107' 'DF97' 'DF5' 'DF3' | 79.34%' '75.87%' '75.78%' '72.58%' '71.17%'
las cajas de los sets enviados estaban desgastadas, no se encontraron marcas de oxido, sin embargo, esto no le gustó al cirujano. | DF132' 'DF24' 'DF78' 'DF51' 'DF66' | 81.59%' '81.59%' '78.88%' '78.78%' '76.91%'
Los tornillos usados para fijar la placa estaban algo duros para ajustar al final en la inserción. El cirujano dijo:"Cuando la cabeza del tornillo hace contacto con la placa casi como que se atasca tuve que aplicar mas fuerza para fijarla." | DF22' 'DF108' 'DF109' 'DF132' 'DF24' | 86.14%' '85.66%' '85.56%' '85.52%' '85.52%'
Los tornillos de este equipo estaban sucios marcas de sangre en los filetes se encontraron, estos fueron llevados a lavado y esterilización otra vez, este proceso retrazo el proecedimiento 30 minutos. | DF44' 'DF89' 'DF147' 'DF11' 'DF59' | 89.39%' '87.44%' '87.08%' '86.11%' '85.89%'
EL paciente se cayó por las escaleras y se lastimo la muñeca gravemente. Sintomas de dolor agudo e imposibilidad de mover los dedos se presentaba. En emergencia una imagen de rayos-x fue tomada. Se detecto que la placa se fracturó. | DF24' 'DF132' 'DF89' 'DF49' 'DF14' | 83.66%' '83.66%' '83.06%' '82.16%' '81.84%'
Antes de taladrar un chequeo se realizó en la broca , mostrando que esta estaba doblada. El cirujano estaba molesto por ello. | DF108' 'DF109' 'DF42' 'DF68' 'DF11' | 85.31%' '85.00%' '84.89%' '84.85%' '83.24%'
El soporte reporta que no habia set de tornillos en el equipo enviado. Era una cirugia de emergencia esta tuvo que ser retrasada por 2 horas esperando para que los tornillos sean enviados a la institución. | DF51' 'DF14' 'DF109' 'DF66' 'DF24' | 87.61%' '87.46%' '87.29%' '86.02%' '85.66%'
El cirujano está molesto por que el soporte tecnico no conoce los componentes del equipo. La cirugia tomo mas tiempo del esperado | DF68' 'DF149' 'DF9' 'DF114' 'DF159' | 89.35%' '87.38%' '87.27%' '85.96%' '85.86%'

## testIngles
Complaints in english | Identified risk | Similarity percentage
Patient has told her surgeon after a 3 month follow up she is not getting sensitive back in fingers | DF5' 'DF68' 'DF28' 'DF3' 'DF160' | 74.12%' '73.28%' '72.38%' '72.11%' '71.84%'
patient has reported difficulties to hold small light objects, 6 months after surgery he is feeling lost strenght in his hand. | DF28' 'DF48' 'DF11' 'DF67' 'DF173' | 82.72%' '81.14%' '80.94%' '80.85%' '80.83%'
patient 60 years old has fallen on his wrist where plate was implanted. He went to emergency room he indicated pain been able to control pain keeping his wrist in flexion position. | DF28' 'DF67' 'DF11' 'DF173' 'DF179' | 79.06%' '78.50%' '77.24%' '76.09%' '76.09%'
Cortical screw TCP2522RTV2 did not blocked in plate. | DF9' 'DF28' 'DF7' 'DF14' 'DF11' | 86.10%' '85.71%' '85.24%' '85.13%' '84.82%'
Radius distal plate PLBCRD4SD did not fix completely to the bone. | DF7' 'DF12' 'DF11' 'DF67' 'DF9' | 89.89%' '88.25%' '88.23%' '87.39%' '87.35%'
Patient has reported pain in wrist when attempts to do adduction and abduction movements | DF67' 'DF48' 'DF11' 'DF173' 'DF168' | 88.85%' '85.50%' '85.28%' '85.17%' '85.17%'
During plate fixation doctor report screw head has broken when was implanted leaving stem inside. Surgery was completed. | DF28' 'DF14' 'DF13' 'DF10' 'DF2' | 82.27%' '81.97%' '80.94%' '80.68%' '80.15%'
Patient has been checked after three months of surgery manifest swollen wrist. Pain is been controlled with painkillers. X-ray is been requested | DF163' 'DF27' 'DF148' 'DF162' 'DF26' | 84.43%' '84.43%' '81.12%' '80.16%' '80.16%'
After 4 months of surgery patient has been having constant episodes of light fever regularly at nights | DF156' 'DF147' 'DF148' 'DF146' 'DF174' | 79.04%' '78.54%' '77.12%' '76.99%' '76.60%'
Surgeon stated plate has broken when he was trying to bend it with the bending iron tool | DF67' 'DF112' 'DF28' 'DF11' 'DF97' | 80.92%' '79.88%' '79.87%' '79.30%' '78.38%'
Extra-articular fracture non displaced implanting cortical screws was difficult due to the bone hard density characteristics. | DF147' 'DF44' 'DF179' 'DF173' 'DF168' | 90.20%' '89.96%' '89.58%' '89.58%' '89.58%'
Doctor stated was difficult to implant screws : 2.5mm diameter screws seems too big for the plate holes. | DF93' 'DF128' 'DF57' 'DF127' 'DF56' | 81.75%' '81.11%' '81.11%' '81.10%' '81.10%'
After x-ray done to patient doctor observes and excesive angulation deformity on plate implanted towards wrist flexion direction | DF32' 'DF179' 'DF173' 'DF168' 'DF66' | 80.21%' '80.06%' '80.06%' '80.06%' '79.83%'
patient has fallen. After 3 days manifest light pain and difficulties to do basic shores such as brushing his teeth or holding a cup of coffee. | DF67' 'DF11' 'DF28' 'DF99' 'DF98' | 86.27%' '85.88%' '85.85%' '85.81%' '85.55%'
doctor stated most distal screw was dificult to implant. After X-ray says that is not the direction intended for the screw. | DF68' 'DF112' 'DF66' 'DF3' 'DF115' | 91.57%' '89.47%' '89.37%' '89.37%' '88.80%'
4 months follow up patient manifest not been able to move wrist confortably at performing flexion and extension movements a light pain is presented. | DF67' 'DF112' 'DF68' 'DF66' 'DF153' | 87.13%' '86.38%' '86.05%' '85.97%' '85.93%'
doctor indicated small abnormal protuberance on wrist follow up reveal posible screw not fixed properly. X-ray will be performed. | DF10' 'DF13' 'DF109' 'DF14' 'DF9' | 81.72%' '81.04%' '79.82%' '79.81%' '79.78%'
Patient tell sometimes has had numbness in his hand when tries to reach things up in shelves. Her job requires that action on daily basis. | DF28' 'DF11' 'DF67' 'DF16' 'DF160' | 83.11%' '82.20%' '81.79%' '80.85%' '80.57%'
Low range of motion is performed by the pacient. During recovery kept low intensity activities using operated hand almost static he says. After x-ray scan and check fracture is totally and satisfactory fused | DF107' 'DF163' 'DF27' 'DF147' 'DF44' | 87.54%' '87.35%' '87.35%' '87.07%' '85.79%'
During insertion of screw on plate it released filings. Screw and plate where properly implanted post surgery images where taken. | DF28' 'DF11' 'DF114' 'DF159' 'DF14' | 88.20%' '87.38%' '87.25%' '87.11%' '86.86%'
Screws set was dirty. In surgery where not able to get another set of screws so surgeon ask to wash and sterilize some of the screws that he may need for the procedure. Surgery was completed. | DF11' 'DF67' 'DF28' 'DF14' 'DF16' | 91.16%' '89.99%' '89.72%' '89.62%' '89.20%'
pacient perform low grip capabilities . 13 months follow up. Recovery program developed accordingly. | DF18' 'DF20' 'DF19' 'DF159' 'DF17' | 75.49%' '75.27%' '75.27%' '74.60%' '74.21%'
In the middle of screw insertion it provoked simple fracture in the most distal hole done with a lower diameter drill tip. The pressure in the insertion and hard bone density may caused the fracture | DF146' 'DF179' 'DF168' 'DF173' 'DF180' | 92.30%' '91.15%' '91.15%' '91.15%' '91.00%'
Extraction procedure. Screw were difficult to extract, cold welding phenomena was evidenced in the middle zone of the plate may have occured. Plate had to be cut in to places. All implants were extracted | DF11' 'DF159' 'DF28' 'DF160' 'DF48' | 91.61%' '89.89%' '89.81%' '89.78%' '89.57%'
Plate was implanted all screws as well. Despite of it the plate is no totally fix to the bone. | DF157' 'DF28' 'DF160' 'DF159' 'DF11' | 90.20%' '90.05%' '89.94%' '89.53%' '89.47%'
Surgeon would like to put in evaluation plate mechanical behavior considers it was to easy to do pre-molding. Plate was sucessfully implanted. | DF67' 'DF7' 'DF127' 'DF56' 'DF11' | 88.95%' '87.64%' '87.40%' '87.40%' '87.21%'
surgery procedure had to be postponed because not all material was available. Plate set was incomplete only plates for left wrist were in the box. There were not right wrist plates. | DF14' 'DF11' 'DF160' 'DF13' 'DF159' | 88.75%' '88.04%' '88.01%' '87.48%' '87.33%'
Patient was operated 3 months ago . She manifest is been kind ofuncomfortable having the implant. She is been feeling kind of numbness in fingers and weakness in forearm. | DF148' 'DF163' 'DF27' 'DF2' 'DF3' | 84.58%' '84.11%' '84.11%' '83.65%' '83.49%'
During follow up visit patientmanifest pain in the base of the thumb has not been able to hold objects as well as close fist with out feeling pain | DF28' 'DF11' 'DF67' 'DF160' 'DF159' | 86.67%' '86.62%' '86.24%' '86.20%' '85.77%'
After follow up visit x-ray was requiered due to constant pain to the pacient. Is verified reduction lost distal screw has loosen. New intervention is scheduled. | DF68' 'DF28' 'DF12' 'DF3' 'DF11' | 85.99%' '85.88%' '85.44%' '85.44%' '85.02%'
screws sent in implant kit are too short. Those were implanted but surgeon is not satisfied he says those screw do not engage enough in the bone. | DF13' 'DF14' 'DF9' 'DF11' 'DF10' | 87.52%' '87.36%' '87.32%' '86.67%' '86.57%'
implant case in osteoporotic bone after ten months of procedure there is evidence of screw loosening. | DF163' 'DF27' 'DF148' 'DF159' 'DF160' | 89.90%' '89.90%' '88.91%' '87.99%' '87.82%'
A case is presented with pacient with osteoporotic bone distal fracture . In the insertion of the distal screw a micro fracture next to the hole was made surgeon does not think the screw is going to fix due to the pacient condition. | DF3' 'DF28' 'DF68' 'DF11' 'DF115' | 92.38%' '92.27%' '91.63%' '91.53%' '91.43%'
In procedure doctor realizes that distal part of plate is smaller than planned. Radius width of this patient is bigger.It was impanted. A proper fixation will be put on follow up. | DF163' 'DF27' 'DF148' 'DF116' 'DF160' | 88.20%' '88.20%' '88.15%' '87.89%' '87.75%'
plate was pre-molded for a proper fix. However,at implanting the screws at distal holes they kind of jammed more torque was applied to get the fixation | DF11' 'DF28' 'DF159' 'DF160' 'DF14' | 88.19%' '88.14%' '88.00%' '87.66%' '87.63%'
A complications appeared in the implant removal procedure. The two proximal screws in the plate where to difficult to extract they took too many time to be removed. | DF11' 'DF16' 'DF67' 'DF159' 'DF160' | 91.25%' '89.48%' '89.41%' '89.04%' '88.93%'
Meantime removal procedure distal screw was going to be extracted doctor manifested it was hard to extract. It look like jammed at blocking he applied more force and the head of it broke leaving most of the stem inside. Exttraction equipment for broeken screws had to be used. | DF11' 'DF67' 'DF28' 'DF14' 'DF112' | 89.17%' '87.76%' '87.68%' '87.18%' '86.80%'
When technical support opened the screws container half of these where out of place and were scrambled and messy. | DF147' 'DF146' 'DF159' 'DF160' 'DF98' | 88.89%' '88.84%' '87.95%' '87.59%' '86.98%'
technical support for this surgery attended 40 minutes late. | DF20' 'DF19' 'DF18' 'DF160' 'DF159' | 74.79%' '74.79%' '74.32%' '74.14%' '74.02%'
Instrumentatión for this surgery was dirty and traces of biological material and stains of blood found in tweezers and screw drivers. | DF147' 'DF146' 'DF28' 'DF102' 'DF98' | 89.76%' '89.69%' '88.54%' '88.46%' '88.38%'
Surgeon identified inside implants set some of them where scratched if was made with a sharp object. | DF11' 'DF160' 'DF159' 'DF14' 'DF28' | 87.84%' '87.60%' '87.42%' '87.22%' '87.18%'
Patient stated is been uncomfortable trying to support on her wrist is not pain is like strange numbness. | DF97' 'DF58' 'DF4' 'DF139' 'DF136' | 85.16%' '85.09%' '84.83%' '84.53%' '84.53%'
In Boxes sets delivered where worn out not rust were identified. However tha did not like to the surgeon | DF11' 'DF7' 'DF14' 'DF16' 'DF9' | 87.30%' '86.53%' '86.41%' '86.17%' '85.44%'
screws used to fix the plate where kind of hard to adjust at the end of the insertion. Surgeon said:"when the head of the screw make contact with the plate it kind of like get jammed. I had to apply more force to fix it" | DF28' 'DF11' 'DF157' 'DF67' 'DF160' | 90.88%' '90.31%' '90.23%' '89.45%' '88.70%'
The screw sets of this equipment where dirty marks of blood in some threads were found. Those were taken to sterilization again tha process delayed the procedure 30 min. | DF159' 'DF160' 'DF147' 'DF146' 'DF158' | 92.08%' '91.68%' '91.31%' '90.99%' '90.18%'
patient fell down stairs and badly hurt his wrist. symtoms of accute pain and impossibility to move fingers were showed. In emergency x-ray image was taken. were detected the plate was fractured | DF28' 'DF11' 'DF147' 'DF179' 'DF168' | 86.33%' '84.39%' '84.19%' '83.47%' '83.47%'
Before drilling a cheking was done on the drill tip showing this one was bended. Surgeon was upset because of this. | DF114' 'DF28' 'DF14' 'DF163' 'DF27' | 84.22%' '82.93%' '82.39%' '82.17%' '82.17%'
Support reports there is not rack of screws in the equipment sent. It was an emergency surgery it has to be delayed two hours waiting for the screws set to be sent to the institution. | DF68' 'DF16' 'DF157' 'DF160' 'DF159' | 89.26%' '89.24%' '88.83%' '88.70%' '88.45%'
Surgeon is upset because technical supports does not know components of the equipment. Surgery took longer time than expected. | DF160' 'DF157' 'DF15' 'DF158' 'DF159' | 91.09%' '90.74%' '90.68%' '90.65%' '90.54%'