## Priorización de equipos biomédi
Descripción | Centro de costo | N. de unidades por central de costo | Clase | Puntuación |  |  | Total | Resultado
|  |  |  | Criterio ingeniería | Criticidad del área | Riesgo según INVIMA
BALANZA PEDIATRICA | Urgencias | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
BASCULA | Urgencias | 3 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
CABEZA DE CAMARA (TELECAM) | Urgencias | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
CAMA CORRAL | Urgencias | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
CAMILLA DE RECUPERACION | Urgencias | 22 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
CAMILLA DE TRANSPORTE | Urgencias | 6 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
DESFIBRILADOR | Urgencias | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
DINAMAP (MONITOR PANI) | Urgencias | 7 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
DOPPLER FETAL | Urgencias | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 0 | 100 | 60 | 160 | No requiere análisis de obsolenscia
ELECTROCARDIOGRAFO | Urgencias | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
EQUIPO DE ORGANOS | Urgencias | 5 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
FIBRONASOLARINGOSCOPIO | Urgencias | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
FLUJOMETRO | Urgencias | 41 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
FONENDOSCOPIO | Urgencias | 8 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
FOTOFORO | Urgencias | 2 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
FUENTE DE LUZ (XENON) | Urgencias | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 100 | 10 | 210 | Requiere análisis de obsolescencia
GRAMERA | Urgencias | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
LAMPARA PROCEDIMIENTOS MENORES | Urgencias | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
MICROSCOPIO | Urgencias | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
MONITOR DE SIGNOS VITALES | Urgencias | 7 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DE VIDEO TELE PACK | Urgencias | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
PULSOXIMETRO DIGITAL | Urgencias | 10 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
REGULADOR DE SUCCION | Urgencias | 7 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 0 | 100 | 60 | 160 | No requiere análisis de obsolenscia
SIERRA DE YESOS | Urgencias | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
TENSIÓMETRO DE AGUJA | Urgencias | 10 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
TERMOMETRO | Urgencias | 3 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 0 | 100 | 60 | 160 | No requiere análisis de obsolenscia
UNIDAD DE PRECALENTAMIENTO | Urgencias | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
VENTILADOR HT70 PLUS | Urgencias | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
BASCULA ADULTO (CON TALLIMETRO) | Rayos X | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
CR-CLASSIC | Rayos X | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 80 | 10 | 190 | Requiere análisis de obsolescencia
RAYOS X | Rayos X | 3 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 80 | 90 | 270 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA (ROBOT) QUEMADOR DE CDs | Rayos X | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 80 | 10 | 190 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA DE VIDEO DEGLUCION | Rayos X | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
SISTEMA PACS | Rayos X | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 80 | 10 | 190 | Requiere análisis de obsolescencia
BOMBA DE IRRIGACIÓN DE AGUA | Ecografia y Endoscopia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
CINTA METRICA | Ecografia y Endoscopia | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
ECOGRAFO | Ecografia y Endoscopia | 2 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
FUENTE DE LUZ | Ecografia y Endoscopia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DE VIDEO | Ecografia y Endoscopia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
NEUMOINSUFLADOR (UNIDAD DE CO2) | Ecografia y Endoscopia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
PLETISMOGRAFO VASCULAR | Ecografia y Endoscopia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 80 | 90 | 270 | Requiere análisis de obsolescencia
PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO | Ecografia y Endoscopia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
VIDEOCOLONOSCOPIO | Ecografia y Endoscopia | 4 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
VIDEOGASTROSCOPIO | Ecografia y Endoscopia | 5 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
CAMA ELECTRONICA | Unidad de Cuidados Intensivos | 10 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
CENTRAL DE MONITOREO | Unidad de Cuidados Intensivos | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
COMPRESOR VASCULAR | Unidad de Cuidados Intensivos | 2 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
MARCAPASO TRANSVENOSO | Unidad de Cuidados Intensivos | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DE PRESION INTRACRANEAL | Unidad de Cuidados Intensivos | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DE SIGNOS VITALES (TRANSPORTE) | Unidad de Cuidados Intensivos | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
VENTILADOR | Unidad de Cuidados Intensivos | 16 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
ASPIRADORA MEDI PUMP (BOMBA DE VACIO) | Unidad de Cuidados Especiales | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
BASCULA ADULTO | Unidad de Cuidados Especiales | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
BOMBA DE INFUSION | Unidad de Cuidados Especiales | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
EQUIPO ACT (MEDICION TIEMPO DE COAGULACION) | Unidad de Cuidados Especiales | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
CAMILLA DE PROCEDIMIENTOS GINECOLOGIA-UROLOGIA | Consulta Externa | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
COLPOSCOPIO | Consulta Externa | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
DERMABRADOR | Consulta Externa | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
DERMATOSCOPIO | Consulta Externa | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
DOPPLER VASCULAR (CLINICA DE HERIDAS) | Consulta Externa | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
ELECTROBISTURI SURGITRON | Consulta Externa | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 80 | 90 | 270 | Requiere análisis de obsolescencia
EQUIPO DE ORGANOS RECARGABLE | Consulta Externa | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
ESTIMULADOR DE NERVIOS | Consulta Externa | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
FONENDOSCOPIO (PEDIATRICO) | Consulta Externa | 2 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
FOROPTERO | Consulta Externa | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
LAMPARA DE FOTOTERAPIA ULTRAVIOLETA | Consulta Externa | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 80 | 90 | 270 | Requiere análisis de obsolescencia
LAMPARA DE FOTOTERAPIA ULTRAVIOLETA (MANOS Y PIES) | Consulta Externa | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 80 | 90 | 270 | Requiere análisis de obsolescencia
LAMPARA DE HENDIDURA | Consulta Externa | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
LAMPARA WOOD | Consulta Externa | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
LENTE GOLDMAN | Consulta Externa | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
LENTE GONOSCOPIA | Consulta Externa | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
LENTE HOPKINS 30° 4 mm | Consulta Externa | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
MASAJEADOR | Consulta Externa | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
MESA DE EQUIPO DE OFTALMOLOGIA | Consulta Externa | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
NEGATOSCOPIO | Consulta Externa | 4 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | Consulta Externa | 2 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
SISTEMA COMPUTARIZADO BODY STUDIO | Consulta Externa | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
TENSIÓMETRO | Consulta Externa | 19 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
TERMOMETRO (BMMO-DN-14) | Consulta Externa | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 0 | 80 | 60 | 140 | No requiere análisis de obsolenscia
UROFLUJOMETRO | Consulta Externa | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
INCUBADORA (OXIDO DE ETILENO) | Central de Esterilizacion | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
BANDA CAMINADORA (PRUEBA DE ESFUERZO) | CES Cardiologia San Diego | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
CAMILLA TILT TEST | CES Cardiologia San Diego | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 100 | 10 | 210 | Requiere análisis de obsolescencia
ECOGRAFO (ECOCARDIOGRAFO) | CES Cardiologia San Diego | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
GRABADORA HOLTER | CES Cardiologia San Diego | 12 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
GRABADORA MAPA | CES Cardiologia San Diego | 24 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR HEMODINAMICO | CES Cardiologia San Diego | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA COMPUTACIONAL HOLTER (SOFTWARE) | CES Cardiologia San Diego | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA DE COMPUTACION ECG EN REPOSO (PRUEBA DE ESFUERZO) | CES Cardiologia San Diego | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA HOLTER ECG SATELITAL (SOFTWARE) | CES Cardiologia San Diego | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
AMALGAMADOR | CES Girardota | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | FALSE | 60 | 160 | No requiere análisis de obsolenscia
LAMPARA DE FOTOCURADO | CES Girardota | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | FALSE | 60 | 160 | No requiere análisis de obsolenscia
PIEZA DE MANO GIRARDOTA | CES Girardota | 3 | Ninguno |  | FALSE | No tiene clasificación | 0 | No requiere análisis de obsolenscia
AMALGAMADOR DIGITAL | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
AUTOLOG (SALVADOR DE CELULAS) | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
CABEZA DE CAMARA (FULL HD) | Cirugia | 16 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
CALENTADOR DE FLUIDOS | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
CARGADOR DE BATERIAS SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
CONSOLA DE CONTRAPULSACION | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
CONSOLA MOTOR PIEZA DE MANO | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
CRANEOTOMO | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
DERMATOMO | Cirugia | 2 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 100 | 10 | 210 | Requiere análisis de obsolescencia
DREMEL (MOTOR TOOL) | Cirugia | 2 | Detiene el Proceso | FALSE | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
DUODENOSCOPIO | Cirugia | 2 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
ECOGRAFO (SISTEMA DE ULTRASONIDO SONOSITE) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
ELECTROBISTURI | Cirugia | 11 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
ELEMENTO DE TRABAJO | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
EQUIPO DE CISTOSCOPIA | Cirugia | 2 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
EQUIPO DE INFUSION (LIPO) | Cirugia | 2 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
EQUIPO DE LARINGE | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
EQUIPO DE OIDOS | Cirugia | 2 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
EQUIPO DE SENOS PARANASALES | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
EQUIPO RTU (UROLOGÍA) | Cirugia | 3 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
EQUIPO RTU BIPOLAR (UROLOGÍA) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
FACO INFINITI | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
FIBROBRONCOSCOPIO | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
IMPRESORA (VIDEO PRINTER) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
INTENSIFICADOR DE IMAGEN | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
INTENSIFICADOR DE IMAGEN (DETECTOR PLANO) | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
INTENSIFICADOR DE IMAGEN BV ENDURA | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
INTERCAMBIADOR DE CALOR | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
LAMPARA CIELITICA | Cirugia | 9 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 100 | 10 | 210 | Requiere análisis de obsolescencia
LAMPARA PIELITICA | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
LASER UROLOGÍA | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
LENTE DE 30° 10 mm | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
LENTE DE 30° 4 mm | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
LENTE HOPKINS (ENDOCAMALEON) | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
LENTE HOPKINS 0° 4 mm | Cirugia | 3 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
LENTE HOPKINS 30° 10 mm | Cirugia | 9 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
LENTE HOPKINS 30° 4 mm 30 cm | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
LENTE HOPKINS 30° 1.9 mm | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
LENTE HOPKINS 30° 4 mm (EQUIPO DE CISTOSCOPIA 1) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
LENTE HOPKINS 30° 4 mm (RTU BIPOLAR) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
LENTE HOPKINS 30° 5 mm | Cirugia | 4 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
LENTE HOPKINS 6° (NEFROSCOPIO) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
LENTE HOPKINS II 30° | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
LIPOSUCCION | Cirugia | 2 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
LITOTRIPTOR INTRACORPÓREO | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MANGO LITOTRIPSIA (CEPRE) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
MANGO TRANSDUCTOR | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
MAQUINA DE ANESTESIA | Cirugia | 10 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MARCAPASO BICAMERAL | Cirugia | 2 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MAXIDRIVER | Cirugia | 1 | Fácil Reemplazo | FALSE | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
MESA DE ORTOPEDIA | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
MESA QUIRURGICA | Cirugia | 9 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 100 | 10 | 210 | Requiere análisis de obsolescencia
MICROMOTOR PIEZA DE MANO | Cirugia | 7 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
MICROSIERRA | Cirugia | 3 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
MONITOR DE OXIMETRÍA CEREBRAL INVOS | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DE PROFUNDIDAD ANESTESICA BIS | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DE VIDEO C-MAC | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
MOTOR NEUMATICO (PASAPINES) | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
MOTOR NEUMATICO (PERFORADOR) | Cirugia | 2 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
NEUMOINSUFLADOR | Cirugia | 7 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 100 | 10 | 210 | Requiere análisis de obsolescencia
NEUMOINSUFLADOR (J&J) | Cirugia | 2 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 100 | 10 | 210 | Requiere análisis de obsolescencia
PERFUSOR SPACE | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
PIEZA DE MANO | Cirugia | 11 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
PINZA HEMOLOK | Cirugia | 14 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
PINZA NEFROSCOPIO (PINZA GRASPING DOBLE ACCION) | Cirugia | 2 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
PINZA ROBI AGARRE Y DISECCION | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
PORTA-AGUJAS ENDOSCOPICO 5MM | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
PORTAGUJAS | Cirugia | 3 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
PROBADOR DE FUGAS ENDOSCOPIOS | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO (J&J) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO UNIDAD DE GRABACIÓN | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
RAYOS X ODONTOLOGICO PERIAPICAL | Cirugia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
REGULADOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CILINDROS) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
REGULADOR DE NITROGENO (CILINDROS) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
REGULADOR DE NITROGENO (TORNIQUETE) | Cirugia | 6 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
REGULADOR DE NITROGENO CRANEOTOMO (CILINDRO) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
REGULADOR DE NITROGENO CRANEOTOMO (CILINDROS) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
REGULADOR DE NITROGENO MAXI DRIVER (CILINDROS) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
REGULADOR DE NITROGENO PERFORADOR (CILINDROS) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
REGULADOR DE NITROGENO PIEZA DE MANO (CILINDROS) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
RETRACTOR CUSCHIERI | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
SEPARADOR OCTOBASE | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
SHAVER CONDROTOMO | Cirugia | 2 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
SIERRA OSCILANTE | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
SIERRA RECIPROCANTE | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
SIERRA RECIPROCANTE (PUNTA ESTERNOTOMO) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
SOPORTE PARA CIRUGÍA DE CRANEO (ACCESORIOS NEURO) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
TALADROS | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
TORNIQUETE ELÉCTRONICO | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
TROCAR ARTROSCOPIA | Cirugia | 1 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
URETEROENDOSCOPIO | Cirugia | 4 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
VIDEOCISTOURETEROFIBROSCOPIO FLEXIBLE | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
VIDEOLARINGOSCOPIO | Cirugia | 11 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
VIDEOLARINGOSCOPIO (MÓDULO ELECTRONICO PARA MONITOR CMAC) | Cirugia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
FONENDOSCOPIO (EQUIPO GENERICO) | Cirugia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
BALANZA | Ingenieria y Mantenimiento | 1 | Ninguno |  |  | No tiene clasificación | 0 | No requiere análisis de obsolenscia
MAQUINA DE ANESTESIA #15 (RESONADOR) | Ingenieria y Mantenimiento | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 |  | 90 | 190 | Requiere análisis de obsolescencia
CAVITRON | Odontologia | 2 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA DE LIMPIEZA PROPHYMATE | Odontologia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
AUTOREFRACTOQUERATOMETRO | Oftalmologia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
LENSOMETRO | Oftalmologia | 3 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
MONTURA DE PRUEBA | Oftalmologia | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
PROYECTOR DE OFTALMOLOGIA | Oftalmologia | 5 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
QUERATOMETRO | Oftalmologia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
RETINOSCOPIO INDIRECTO | Oftalmologia | 2 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
TONOMETRO DE APLANACION | Oftalmologia | 8 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
CENTRIFUGA | Patologia | 2 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
HORNO | Patologia | 2 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
MICROTOMO DE ROTACION | Patologia | 2 | Fácil Reemplazo | FALSE | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
PROCESADOR DE TEJIDOS | Patologia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
REGULADOR DE OXÍGENO (CILINDROS MEDILIV) | Servicio Farmaceutico | 3 | Detiene el Proceso | FALSE |  | No tiene clasificación | 0 | No requiere análisis de obsolenscia
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDA CAMILLEROS | Servicios Generales | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 |  | 10 | 10 | No requiere análisis de obsolenscia
BANDA CAMINADORA | Terapia Fisica | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
BICICLETA ESTATICA | Terapia Fisica | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
ELECTROESTIMULADOR TENS | Terapia Fisica | 3 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
ELIPTICA | Terapia Fisica | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
HIDROCOLATOR | Terapia Fisica | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 80 | 10 | 90 | No requiere análisis de obsolenscia
INTELECT NEO (ESTIMULADOR EMG) | Terapia Fisica | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 80 | 90 | 270 | Requiere análisis de obsolescencia
TANQUE DE PARAFINA | Terapia Fisica | 1 | Ninguno |  | 80 | No tiene clasificación | 80 | No requiere análisis de obsolenscia
ULTRASONIDO | Terapia Fisica | 2 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 80 | 60 | 240 | Requiere análisis de obsolescencia
ESPIROMETRO | Terapia Respiratoria | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
FUENTE DE LUZ (HALOGENA) | Terapia Respiratoria | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE ALTO FLUJO | Terapia Respiratoria | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
VIBROPERCUTOR | Terapia Respiratoria | 6 | Ninguno |  | 100 | No tiene clasificación | 100 | No requiere análisis de obsolenscia
TOMOGRAFO INGENUITY CT | Tomografia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
ANGIOGRAFO | Unidad de Cardiologia | 2 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
BOMBA DE IRRIGACION | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
CONSOLA DE ULTRASONIDO INTRAVASCULAR | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase IIa: Riesgo Moderado | 100 | 100 | 60 | 260 | Requiere análisis de obsolescencia
LAMPARA CIELITICA PORTATIL | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 100 | 100 | 10 | 210 | Requiere análisis de obsolescencia
MAQUINA DE ANESTESIA #13 | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MARCAPASO UNICAMERAL | Unidad de Cardiologia | 2 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DE FLUJO FRACCIONAL RADI | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DE SIGNOS VITALES (CON MÓDULO DE GASTO CARDÍACO) | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
MONITOR DESIGNOS VITALES | Unidad de Cardiologia | 6 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
POLIGRAFO | Unidad de Cardiologia | 2 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA DE ABLACION CARDIACA (GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA) | Unidad de Cardiologia | 3 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA DE ABLACION CARDIACA (TACTISYS) | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
SISTEMA ENSITE VELOCITY | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase IIb: Alto Riesgo | 100 | 100 | 90 | 290 | Requiere análisis de obsolescencia
TENSIÓMETRO RODANTE | Unidad de Cardiologia | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia
TENSIÓMETRO DE AGUJA | Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios | 1 | Clase I: Bajo Riesgo | 0 | 100 | 10 | 110 | No requiere análisis de obsolenscia

## Consolidado
Equipos | Total
Requiere analisis de obsolescencia | 546
No requiere analisis de obsolescencia | 1413
Tecnologías | Total
Tecnología que no será analizada por obsolescencia | 111
Tecnología a la cual se le aplicará la matriz de obsolescencia | 122