## Hoja1
Rango (intervalo de trabajo)
Concentración vitamina A | Esperada | 70% |  | 150%
PPM (mg vitamina A/Kg de leche) | 1.3 | 0.91 |  | 1.95
UI de vitamina A/litro de leche (UI/L) | 4496 | 3147.2 |  | 6744
Concentración vitamina D | Esperada | 70% |  | 150%
PPM (mg vitamina D/Kg de leche) | 0.024 | 0.0168 |  | 0.036
UI de vitamina D/litro de leche (UI/L) | 1020 | 714 |  | 1530
Tabla 1. Criterios de aceptación
Criterios de aceptación | [7 empty] | Numero veces a realizar |  | Nota
Parámetros |  |  |  |  | Vitamina A | Vitamina D |  | Una vez. Me analiza el blanco (la matriz sin el analito de interés), analito (material de referencia utilizado) y matriz (analito mas muestra) |  | Eurachem - Analice muestras de ensayo y MR por el método candidato y otros métodos independientes. (Picheansoonthon et al., 1990)
Selectividad | Tiempo de retención |  |  |  | 4.6min | D3 preparativa : | D2 preparativa : 6
[6 empty] | D2 análisis : | D2 análisis :
| Análisis de perfil cromatográfico | Factor de cola cromatográfico |  |  | <2 |  |  | Una vez. Analizar la matriz con una concentración conocida (analito con matriz) con el material de referencia certificado o el estándar. |  | Criterio de aceptación USP (AOAC International, 2016)
|  | Numero de platos teóricos |  |  | >2000 |  |  |  |  | Libro - USP no tiene un criterio establecido (Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, 2001).
|  | Resolución cromatográficos entre picos cercanos |  |  | - | >1,5 |  |  |  | FDA para alimentos (AOAC International, 2016)
| Pruebas a realizar | Shapiro - Wilks |  |  | Ho = La distribución es normal H1 = la distribución no es normal ⍺ = 0,05 (varia dependiendo del experimento) |  |  | Preparar dos muestras a la concentración esperada y límite superior del rango de trabajo [3] (tabla 1) con un material de referencia certificado (con la matriz y el analito) y la un estándar (el analito sin la matriz), realizar 3 inyecciones en el equipo por cada concentración. |  | Libro analítico - BASADO EN LA EAFI 2001 -ICH Q2 (Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, 2001).
|  | Homogeneidad de varianzas |  |  | Ho:σ1=σ2 Ho:σ1≠σ2 ⍺ = 0,05 (varia dependiendo del experimento)
|  | t-student Fisher Nota: Para dos muestras independientes con varianzas iguales |  |  | Ho:μ1=μ2 Ho:μ1≠σμ2 ⍺ = 0,05 (varia dependiendo del experimento) Intervalo de confianza ≥ 95%
Precisión | Repetibilidad. Se analiza en cortos intervalos de tiempo (mismo analista, intervalos cortos de tiempo) de la misma matriz | Repetibilidad del sistema instrumental |  |  | %RDS repetitivilidad instrumental < %RDS repetitividad del método |  |  | Realizar una muestra de 6 a 10 concentraciones en los 3 niveles de rango (medio, bajo y alto) como se establece en la tabla 1. Inyectar 10 replicas de cada muestra | Según la norma NTC 5031.2002 y NTC 5044.2002. Se permite %RDS < 5% | Según recomendación de ICH, para el parámetro de precisión, la información recolectada es basada en el libro EAFI 2001 -principios analíticos ICHQ2. El criterio de aceptación ideal esta basado en las tablas de referencias de la AOAC y la norma acepta %RCD hasta del 5%. Se va a manejar intervalos de concentración, la toma de las alícuotas debe ser e los tres niveles de concentración (bajo, medio y alto) se debe realizar el mismo análisis descrito con anterioridad (para cada nivel de concentración, el mismo análisis de replicas) 6 a 10 repeticiones del 100% de la concentración de target de la prueba (La concentraciones esperada). Cuando se hace por dilución (European Medicines Agency, 1995)
|  | Repetibilidad del método |  | Coeficiente de varianza o RSD | RDS <5% |  |  | Realizar una muestra de 6 a 10 concentraciones en los 3 niveles de rango (medio, bajo y alto) como se establece en la tabla 1; realizar este proceso por duplicado o triplicado (2 a 3 veces partiendo de la misma matriz). Inyectar 10 replicas de cada muestra.
|  |  |  | Intervalos de confianza (Según la ICH se debe calcular los intervalos de confianza, dar mayor confiabilidad al resultado) | t-student Fisher Ho:μ1=μ2 Ho:μ1≠σμ2 ⍺ = 0,05 grados de libertad = n-1
| Precisión intermedia. Se realiza en intervalos largo de tiempo (diferentes equipos, analistas y días) de la misma matriz. |  |  |  | %RDS repetibilidad de método < %RDS precisión intermedia (debe estar cerca del valor de RDS de repetibilidad)
Exactitud | Sesgo | Determinación cuantitativa de un analito en un producto acabado . Se debe medir con el material de referencia en varios niveles de concentración | Método adición material de referencia certificado | % de recuperación admitido | 80-110% |  |  | Se realiza 10 replicas en los niveles de concentración deseados, en los tres niveles de concentración (bajo, medio y alto). |  | AOAC Apéndice F (AOAC International, 1995)
Comparación entre las concentraciones entre el blanco y la matriz
|  |  | Test de Cochran |  | Gexp <Gcritica |  |  |  |  | Libro analítica (European Medicines Agency, 1995)
|  |  | Test de t-student |  | Texp <Tcritica
| Precisión |  |  |  | RDS <5% |  |  |  |  | Eurachem (Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, 2001).
Rango (intervalo de trabajo) | Las concentraciones se deben a seleccionar de manera equidistante. Se establece debido a las pruebas de ensayo entre 80 - 120% (se puede ampliar el rango) |  |  | Precisión | RDS <5% |  |  | Se realiza la matriz con 6 a 10 concentraciones equidistantes, por medio de 2- 3 replicas en condiciones de precisión intermedia |  | Según lo recomienda la ICH Q2 y la EURACHEM (European Medicines Agency, 1995; Picheansoonthon et al., 1990)
|  |  |  | Exactitud (utilizando un material de referencia certificado) | %Recuperación = 80 - 110%
Linealidad | Regresión por mínimos cuadrados |  |  |  | r^2 ≥0,990 |  |  | Se grafica todos los puntos. |  | Libro analítico - BASADO EN LA EAFI 2001. Dado el caso que el grafica me de heteroscedestico, se debe realizar un ajuste de rectas ponderados. Si no se realiza este grafico me dice que los errores aleatorios se distribuyen alrededor del cero o alrededor del aumento de la concentración. (Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, 2001).
| Test de linealidad | Prueba de la varianza residual constante |  |  | Homocedasticidad |  |  | Se grafica con los datos obtenido entre la concentración y la señal (intervalo de trabajo) . Se debe observar una distribución normal aleatoria.
|  | Factor de respuesta |  |  | CV<2% |  |  | Se realiza la matriz con 6 a 10 concentraciones equidistantes, por medio de 2- 3 replicas en condiciones de precisión intermedia |  | Libro analítico EAFI 2001 - ICH Q2 (Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, 2001).
|  | Prueba t-student para intercepto |  |  | Evalué si el intercepto no difiere estadísticamente de 0 tcalculado>tcritico : se rechaza Ho Ho = El intervalo no diferente estatistamente de 0 con una probabilidad del 95% Ha= La pendiente diferente estadísticamente de 0 con una probabilidad del 95%
|  | Prueba t-student la pendiente |  |  | Evalué si el resultado de la pendiente es diferente estadísticamente de 1 tcalculado>tcritico : se rechaza Ho Ho = El intervalo no diferente estatistamente de 1 con una probabilidad del 95% Ha= La pendiente diferente estadísticamente de 1 con una probabilidad del 95%
|  | Análisis de varianza (ANOVA) |  |  | FREG<Fcritic Ho=no existe la regresión lineal FREG> Fcritico Ha = existe la regresión lineal
Limite de detección (LOD) | Método visual (Se generan diluciones desde la concentración esperada del analito de interés hasta la mínima concentración detectada por el equipo y diferenciada por el ruido ) |  |  |  | Mínima que se puede detectar la diferencia entre el blanco, el analito y la señal ruido. |  |  | Se realiza 10 inyecciones por cada cada concentración requerida |  | Eurachem (Picheansoonthon et al., 1990)
| Relación señal ruido. Nota: se calcula cuando se genera ruido de fondo en el análisis. Para métodos de respuesta continúa (Se toma datos de la señal de los analitos en el tiempo) |  |  |  | (2:1) o (3:1) |  |  |  |  | ICH Q2 Nota: siempre se debe decir por que método se calcula el LOD (European Medicines Agency, 1995)
Límite de cuantificación (LOQ) | Método visual (Se generan diluciones desde la concentración esperada del analito de interés hasta la minica concentración cuantificada por el equipo) | Exactitud: % de recuperación de señal |  |  | Depende de la concentración mínima del analito a cuantificar |  |  | 10 inyecciones a la concentración esperadas |  | AOAC Apéndice F - CONCETRACION 1% (AOAC International, 1995)
|  | Precisión |  | Repetibilidad | RSD <5% |  |  | Se realiza de 6 a 10 inyecciones de la misma muestra. |  | (el criterio de aceptación va a depender de la concentración que se este trabajando, si se trabaja con concentraciones bajas, se acepta mayor %RSD, los valores se encuentran mas cerca de la incertidumbre) (AOAC International, 1995)
|  |  |  | Precisión intermedia | %RDS repetibilidad de método < %RDS precisión intermedia (debe estar cerca del valor de RDS de repetibilidad) |  |  |  |  | ICH Q2 - EURACHEM (European Medicines Agency, 1995; Picheansoonthon et al., 1990)
| Relación señal ruido. Nota. se calcula cuando se genera ruido de fondo en el análisis. Para métodos de respuesta continúa (Se toma datos de la señal de los analitos en el tiempo) |  |  |  | 10:1 |  |  |  |  | ICH Q2 (AOAC International, 1995)

## Hoja2
Muestras | Concentracion del analito (mg/L) | Area analito | Concetracion del estandar interno | Area de la cocentracion del estandar interno | Division de areas | Division concetraciones
Patron 1 | Concentración establecida intervalo de trabajo | Area analito presentada por el cromatograma | Concetracion definida del estandar interno | Area estandar interno | Area analito/ Area estandar interno | Concetracion de analito/Concetracion de estandar interno.
Patron 2
Patron 3
Patron 4
Patron 5